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Заявка на закупку
Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Холодильник фармацевтический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	28.25.13.900

	Объем (количество)
	5 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6 538.35 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
1.1. Холодильник фарматевтический:
1.1.1 полки – 6 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1. номинальный полный объем холодильника - 268 дм3
2.2. Номинальный полезный объем холодильника -  252 дм3
2.3.Количество компрессоров, шт. 1
2.4. Габаритные размеры (ВхШхГ) – 1495х600х620 мм:
2.5.Охлаждаемая площадь полок 1,3 мг
2.6 Температура полезного объёма от +2 °С до +15°С
2.7 Электропитание 220-240 В.
2.8 Номинальная потребляемая мощность 210Вт
2.9 Номинальный ток 1,3 А
2.10 .Корректированный уровень звуковой мощности – не  более 53 дБ.
2.11 Максимальная допустимая нагрузка на полку 20 кг
2.12 Система оттаивания холодильной камеры – автоматическая.
2.13 Наличие микропроцессорного  регулятора температуры со сверхчувствительным датчиком температуры.
2.14 Наличие системы принудительной циркуляции воздуха.
2.15 Сигнализация при отклонении температуры от заданной. 
2.16 Отображение температуры на табло панели управления.
2.17 Отключение  вентилятора при открывании двери.
2.18 Управление электронное (задание и поддержание температуры, индикация	текущей температуры, отклонений и др.).
2.19 Масса нетто холодильника не более 55 кг.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шкаф сушильно-стерилизационный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5698 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №2:
	№п/п
	Наименование
	Количество/параметр

	1.
	Состав оборудования (1 комплект):
	

	1.1
	Шкаф сушильно-стерилизационный:
	

	1.1.1
	Подставка 
	Наличие

	1.1.2
	Полки
	Не менее 3 шт.

	2.
	Показатели (характеристики):
	

	2.1*
	Объем камеры
	80 л

	2.2
	Управление автоматическое 
	Наличие

	2.3
	Возможность нагрева стерилизатора 
	до 200 0С

	2.4
	Предельное отклонение температуры в загруженной камере от заданного значения, не более 
	±3°С

	2.5
	Напряжение питания
	220/380 В

	2.6
	Аварийное отключение 
	Наличие

	2.7.
	Обратный таймер для прекращения работы шкафа после завершения выставленного времени
	Наличие

	2.8.
	Звуковая и визуальная сигнализация
	Наличие

	2.9.
	Система защиты от перегрева
	Наличие

	2.10
	Принудительная конвекция воздуха
	Наличие

	2.11
	Габаритные размеры
	680х640х1570 (±10) мм




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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