УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ С.С.Галицкая

«10» июля 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки: Перистальтический насос-дозатор

- Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 28.13.12.900 Насосы для перекачки жидкостей объемные возвратно-поступательные прочие, не включенные в другие группировки.

- Объем (количество) – 1 (один) компл.

- Предназначение предмета закупки или область применения: Предназначен для дозирования питательных сред в холодном и подогретом состоянии в чашки Петри, пробирки, флаконы.

- Описание предмета закупки:

  - Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество,шт |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Перистальтические головки | 2 |
| 5.1.2 | Комплект дозатора 3,2 мм( насадка+разъем для бутылки+фильтр+трубка+ утяжелитель трубки) | 1 |
| 5.1.3 | Комплект дозатора 6,4 мм | 1 |
| 5.1.4 | Пистолет-дозатор с электронной кнопкой запуска | 1 |
| 5.1.5 | Регулируемый дозирующий рычаг | 1 |
| 5.1.6 | Ножная педаль |  |
| 5.1.7 | Термопринтер (выход RS 232 и USB) | 1 |
| 5.1.8 | Термотранферная пленка для принтера | 1 |
| 5.1.9 | Набор из 2 рулонов по 1000 наклеек для термопринтера | 1 |
| 5.1.10 | Набор из 2 рулонов термобумаги для принтера | 1 |

5.2. Технические требования

| 5.2.1 | Дозирующий объем, от 50 мкл до 99л | наличие |
| --- | --- | --- |
| 5.2.2 | Расход, от 3 мл/мин до 2,5л/мин | наличие |
| 5.2.3 | Режимы дозирования, непрерывный-доза-многократная доза | наличие |
| 5.2.4 | Помпа с двойной головкой | наличие |
| 5.2.5 | Скорость вращения головки насоса, от 19 до 550 об/мин | наличие |
| 5.2.6 | Толщина стенки трубки, от 1,5 до 1,7 | наличие |
| 5.2.7 | Интерфейсы:USB,RS 232 | наличие |
| 5.2.8 | Экспорт данных | наличие |

6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

6.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников.

6.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

6.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

6.5. Первичная метрологическая оценка за счет поставщика. Либо предоставление информации о том, что данный товар не является средством измерения.

РАЗРАБОТАНО:

Врач-инфекционист (заведующий)                                                  Е.Ф.Качанко

Начальник отдела по обслуживанию

медицинского оборудования			                                       А.Л. Руды