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Заявка на закупку
Офтальмологическое оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                      
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Операционный микроскоп офтальмологический для переднего отрезка

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.70.22.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	159500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Операционный микроскоп офтальмологический для переднего отрезка:
	

	1.1.1
	Переключатель ножной (педаль)
	1 шт.

	1.1.2
	Стереоскопический микроскоп ассистента 
	1 шт.

	1.1.3
	Комплект колпачков (накладок) стерилизуемых многоразовых на ручки микроскопа.
	1 шт.

	1.1.4
	Чехол защитный от пыли
	1 шт.

	1.1.5
	Лампы запасные
	2 шт.



2. Показатели (характеристики):
	№
п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Блок микроскопа, соединенный с базой на передвижном напольном основании
	Наличие

	2.2
	Оптика: апохроматическая
	Наличие

	2.3
	Функции, управляемые от педали при работе на переднем сегменте глаза. включение/выключение освещения, регулировка интенсивности освещения, фокусировка, масштабирование, смена углов освещения, желтый фильтр, горизонтальное перемещение по осям X и Y
	Наличие 

	2.4
	Стереоскопический микроскоп хирурга с окулярами не менее 12,5×, изменяемым углом наклона, настройкой диоптрийности и межзрачкового расстояния
	Наличие

	2.5
	Фокусное расстояние линзы не менее 200 мм
	Наличие

	2.6
	Тип масштабирования изображения - электрический зум с непрерывным увеличением
	Наличие

	2.7
	Диапазон увеличения не менее чем от 4, 2-кратного до 21,0-кратного
	Наличие

	2.8
	Тип освещения - коаксиальное, ламповый модуль должен быть расположен на штативе базы микроскопа, а не в оптическом блоке
	Наличие

	2.9
	Возможность регулировки интенсивности освещения на панели консоли микроскопа
	Наличие

	2.10
	Возможность изменения углов световых потоков освещения операционного поля для лучшей визуализации структур переднего сегмента глаза не менее, чем в трёх осях:  -4°, -2°, +2° 
	Наличие

	2.11
	Встроенные фильтры: желтый фильтр, ИК-фильтр при использовании  в качестве источника освещения галогеновых ламп или ламп накаливания 
	Наличие


	2.12
	Наличие настроек на панели консоли микроскопа: скорости масштабирования изображения, скорости фокусировочного движения, скорости X-Y-координатора (скорости перемещения оптического блока в горизонтальной плоскости)
	Наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Система офтальмологическая микрохирургическая комбинированная для переднего и заднего отрезка с функцией гидродинамической  компенсации давления с интегрированным лазерным модулем для фотокоагуляции

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	700000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1 
	Система офтальмологическая микрохирургическая комбинированная для переднего и заднего отрезка с функцией гидродинамической  компенсации давления с интегрированным лазерным модулем для фотокоагуляции:
	

	1.1.1
	Консоль системы
	1

	1.1.2
	Ножная педаль управления системой и лазерным модулем
	1

	1.1.3
	Рукоятка для факоэмульсификации ультразвуковая
	2

	1.1.4
	Рукоятка для факофрагментации ультразвуковая
	1

	1.1.5
	Фильтр защитный лазерный для установки на операционный микроскоп
	1

	1.1.6
	Биполярный пинцет для диатермической коагуляции 
	2

	1.1.7
	Зонд для эндодиатермической коагуляции калибром 25 Gauge
	2

	1.1.8
	Биполярный кабель для подключения инструментов для диатермической коагуляции
	2

	1.1.7
	Комплект принадлежностей для проведения факоэмульсификации катаракты в комплекте с ультразвуковым наконечником (иглой)
	60 комплектов

	1.1.8
	Комплект принадлежностей для проведения комбинированных процедур калибра 25+ Gauge, с витректором с частотой резов не менее 20000 в минуту калибра 25+ Gauge, клапанный
	12 комплектов

	1.1.9
	Рукоятка аспирационная для бимануальной техники
	48 

	1.1.10
	Рукоятка ирригационная для бимануальной техники
	48 

	1.1.11
	Рукоятка аспирационно-ирригационная для коаксиальной техники
	48

	1.1.12
	Ирригационные рукава для факоэмульсификации
	48

	1.1.13
	Набор для автоматического набора и введения газа
	5 наборов

	1.1.14
	Наконечник (игла) для факофрагментации с ключом для установки
	6

	1.1.15
	Комплект принадлежностей для проведения комбинированных процедур калибра 25 Gauge, клапанный
	12 комплектов

	1.1.16
	Эндолазерный наконечник гибкий калибр  25 Gauge,с RFID
	5

	1.1.17
	Зонды для эндодиатермической коагуляции лазерные направляемые выдвижные 25 Gauge, с RFID
	5

	1.1.18
	Набор (комплект) универсальный для введения/выведения вязких жидкостей с канюлями 23 Gauge и 25 Gauge
	5 наборов

	1.1.19
	Комплект троакар-канюль клапанный с ирригационной линией калибром 25 Gauge
	12 комплектов

	1.1.20
	Нож пневматический для задней витрэктомии калибром 25 Gauge с функцией двойного реза гильотины (DualCutter или Bi-Blade или аналог)
	12

	1.1.21
	Зонд эндоосвещения калибра 25 Gauge
	12

	1.1.22
	Рукоятка рефлюксная (Backflush) с активной и пассивной аспирацией калибром 25 Gauge
	24

	1.1.23
	Зонд  эндоосвещения по типу люстры(Шандельер) калибра 25 Gauge с RFID
	5

	1.1.24
	Баллон с газом SF6
	1

	1.1.25
	Баллон с газом C3F8
	1

	1.1.26
	Микрохирургический ретинальный пинцет для внутренней пограничной мембраны 25 Gauge
	5

	2. Показатели (характеристики):

	2.1
	Функции установки: факоэмульсификация, факофрагментация, витректомия, биполярная коагуляция, эндоосвещение, лазерная фотокоагуляция, автоматический ввод и вывод вязких жидкостей.

	2.2
	Наличие функций ультразвуковой осцилляторной (торсионной) или аналогичной технологии факоэмульсификации и факофрагментации катаракты.

	2.3
	Наличие функции высокоскоростной витректомии с поддержкой скорости резов не менее 20000 резов в минуту, с возможностью изменять рабочий цикл витректомии для работы в разных отделах витреальной полости.

	2.4
	Наличие функции контроля внутриглазного давления (без изменения высоты ёмкости с ирригационным раствором). Система должна обладать сенсорами ирригации, аспирации и вакуума, а также программным обеспечением, позволяющим контролировать заданную величину внутриглазного давления вне зависимости от проводимых манипуляций.

	2.5
	Наличие функции лазерной фотокоагуляции с длиной волны 532 нм с регулируемым диапазоном мощности, длительности импульса и интервала между импульсами. 

	2.6
	Наличие функции эндоосвещения с возможностью одновременного подключения не менее 2-х эндоосветительных зондов. 

	2.7
	Наличие функции биполярной коагуляции посредством встроенного блока для биполярной коагуляции с управлением с ножной педали системы.

	2.8
	Наличие интегрированного в консоль модуля введения и разведения медицинских газов, который позволяет готовить газовоздушную смесь с использованием системы в концентрации, которую задает системе хирург. 

	2.9
	Наличие интегрированного в консоль выдвижного инструментального столика, ножной педали управления и пульта дистанционного управления в комплекте поставки.







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
2

