ПРОТОКОЛ

№ 1 от «27» июля 2026г.

заседания комиссии по государственным закупкам,

созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион

№ AU20260611380119/---/4580501 от 11.06.2026г.

МТ 545/26-ЭА «Комплект оборудования для выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии для ГУЗ «ГГКБ №1» и допуска к торгам

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Козлов Д.П. – директор

Заместитель председателя комиссии:

Носко О.А. – начальник отдела организации закупок

Секретарь комиссии:

Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы

Члены комиссии:

Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга

Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации

Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы

Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.

Присутствовали: члены комиссии Асиевская Т.В.,  Жилицкая А.А., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                              № AU20260611380119/---/4580501 от 11.06.2026г. МТ 545/26-ЭА «Комплект оборудования для выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии для ГУЗ «ГГКБ №1» по лоту:

ЛОТ №1: Комплект оборудования для выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии

- Отметить, что:

  - в срок для подготовки и подачи предложений поступило:

ЛОТ № 1: 3 (три) предложения участников

1.2 комиссией по государственным закупкам участникам направлялись запросы:

Запросы участнику O20260626424771:

Запрос № 1: Добрый день, просьба разъяснить в связи с чем предложена проволочная корзина (позиции 1.19 Спецификации), которая не заявлена в техническом задании.

Ответ от участника: Для стерилизации паром в автоклаве, инструменты сначала фиксируются на проволочной корзине (15-1694BR), корзина вставляется в контейнер с дном и крышкой(15-1694S). У производителя Ackermann(Германия) контейнеры для автоклавирования являются двухсоставными (самая ёмкость - контейнер, и проволочная корзина для фиксации инструментов, которая вставляется в контейнер)

Запрос № 2: Добрый день, просьба указать где в документах от производителя (стр., пункт, абз. содержится подтверждающая информация что предлагаемый  контейнер (поз. 1.19.1 спецификации) не используется без проволочной корзины (поз. 1.19 спецификации).

Ответ от участника: Добрый день. Так предусмотрено производителей. Таков комплект.

Ответ производителя: Настоящим письмом Ackermann Instrumente GmbH, ГЕРМАНИЯ подтверждает технические особенности эксплуатации и целевое назначение стерилизационных систем производства компании Ackermann Instrumente GmbH (Германия).

Проволочная корзина с штативом для инструментов размером 535 х 250 х 70 мм

(каталожный номер 15-1694BR) является внутренним компонентом единой стерилизационной системы. Конструкция данной корзины разработана исключительно для размещения, фиксации и защиты хирургических инструментов внутри защитного корпуса. Обращаем ваше внимание, что самостоятельное использование корзины 15-1694BR без оригинального стерилизационного контейнера (каталожный номер 15-1694S) невозможно по следующим техническим и медицинским причинам:

Нарушение стерильности: Проволочная корзина имеет сетчатую структуру и не защищает инструменты от контакта с внешней средой после завершения цикла стерилизации. Герметичность системы: Только жесткий стерилизационный контейнер 15-1694S, оснащенный уплотнителями и фильтрами, обеспечивает необходимый барьер против микроорганизмов и сохраняет стерильность инструментов при транспортировке и хранении.

Функциональная совместимость: Размеры корзины (535 х 250 х 70 мм) и ее замковые элементы

проектировались строго под внутренние габариты и пазы контейнера 15-1694S для надежной фиксации внутри него.

Таким образом, проволочная корзина со штативом 15-1694BR и стерилизационный

контейнер 15-1694S представляют собой неделимый функциональный комплект. Эксплуатация

корзины 15-1694BR отдельно от контейнера 15-1694S не предусмотрена производителем, нарушает технологию стерилизации и подвергает риску инфекционной безопасности медицинские манипуляции.

Запрос участнику O20260626424792:

Запрос № 1: Добрый день, просьба разъяснить в связи с чем, согласно ЛТК по поз.1.7 предложено трубок силиконовый гораздо больше чем заявлено в тех задании. Где в документах от производителя содержится подтверждающая информация о том, что предлагаемые трубки многоразовые.

Ответ: Добрый день, касательно ЛТК поз.1.7 предложена стандартная комплектация трубок см. стр 13 РЭ Помпа РМ-01. На странице 24-26 РЭ Помпа РМ-01 содержится подтверждающая информация о том, что предлагаемые трубки многоразовые.

2. Установить, что

2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:

ЛОТ №1: Комплект оборудования для выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260626424753 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не соответствует п. 1.17, 1.18 Состава (комплектации) оборудования Приложения 1 «Технические характеристики» (предложены одноразовые электроды для резекции, требуются многоразовые). | - |
| O20260626424771 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: по п. 1.19 спецификации предложена проволочная корзина не заявленная в техническом задании (согласно письма от производителя предложенный по поз. 1.19.1 контейнер предназначен для хранения и стерилизации инструментов, в документах от производителя отсутствует информация о том, что предлагаемый контейнер не используется без проволочной корзины). | - |
| O20260626424792 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не соответствует п. 1.7.1 Состава (комплектации) оборудования Приложения 1 «Технические характеристики» (согласно листа технической комплектации предложены трубки силиконовые в количестве более чем заявлено в техническом задании). | - |

Начальная цена электронного аукциона -

2.2. Электронный аукцион признан несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения, предложений не осталось.

Голосовали: за – «6», против – «0».

| Председатель комиссии: |  | Д.П. Козлов |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  | О.А. Носко |
| Члены комиссии: |  | Т.В. Асиевская |
|  |  | А.А. Жилицкая |
|  |  | Т.В. Пашедо |
| Секретарь комиссии: |  | М.О. Лебедева |