ПРОТОКОЛ
№ 1 от «27» июля 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026 по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260623381403/---/4607354 от 23.06.2026 МТ 582/26-ЭА «Монитор медицинский гемодинамический с принадлежностями У "МГРД"» и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.
Присутствовали: члены комиссии: Асиевская Т.В., Жилицкая А.А., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                                       № AU20260623381403/---/4607354 от 23.06.2026 МТ 582/26-ЭА «Монитор медицинский гемодинамический с принадлежностями У "МГРД"» по лотам: 
ЛОТ № 1: Монитор медицинский гемодинамический с принадлежностями

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ № 1: 4 (четыре) предложения

1.2. комиссией по государственным закупкам направлялись запросы участникам:
 Участник O20260706426100:
1. Здравствуйте. Просим разъяснить, где в приложенных документах (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация от производителя о размере предложенных манжет по п. 7-9 листа технической комплектации (пп. 2.15, п.2 Технические характеристики Приложения 1).
 
Ответ:
Уважаемые коллеги!
В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее:
В приложенных документах, а именно в Руководстве по эксплуатации (РЭ) на изделие CMS 9000, информация о типах поставляемых манжет содержится на странице 96, в пункте 20.3 (раздел, посвященный комплектации аксессуарами для измерения неинвазивного артериального давления).
В указанном разделе производителем четко обозначены следующие позиции:
•	Манжета для взрослых, многоразовая, средняя;
•	Манжета для взрослых, многоразовая, малая;
•	Манжета для взрослых, многоразовая, большая.
Обращаем Ваше внимание, что в технической документации производителя отсутствуют фиксированные значения в сантиметрах для каждой из перечисленных манжет. Это обусловлено тем, что единый универсальный обхват (диапазон охвата плеча) не является строго регламентированным параметром в рамках отраслевых стандартов на данный тип изделий, а сами манжеты являются регулируемыми (универсальными) по длине в зависимости от антропометрических данных пациента.
В связи с изложенным, конкретные размерные ряды (в см) не указаны в РЭ, так как производитель применяет индивидуальный подход к комплектации каждой партии поставки. Окончательные размеры манжет уточняются производителем дополнительно на этапе согласования заказа, исходя из требований конкретного Заказчика, с целью обеспечения полного соответствия поставленного оборудования эксплуатационным нуждам.

2. Здравствуйте. Просим разъяснить в связи с чем Вами по п.5 листа технической комплектации предложена расширительная трубка NIBP, не заявленная в Приложении 1.

Ответ:
Уважаемые коллеги!
В ответ на Ваш запрос относительно позиции № 5 листа технической комплектации сообщаем следующее.
Расширительная трубка NIBP (соединительная магистраль для измерения неинвазивного артериального давления) включена в предложение на законных основаниях, обусловленных технической необходимостью.
Данное изделие является неотъемлемым комплектующим элементом системы, обеспечивающим физическое и пневматическое сопряжение между многоразовыми манжетами НИАД и разъемом монитора пациента. Без использования расширительной трубки штатное подключение заявленных в п. 20.3 РЭ манжет к монитору технически невозможно, а следовательно, измерение параметров артериального давления не может быть реализовано в принципе.
Включение данной позиции в лист технической комплектации не является расширением или изменением требований Приложения 1, а представляет собой обязательную вспомогательную комплектацию, необходимую для обеспечения полной работоспособности основного оборудования в составе, требуемом Заказчиком.
Таким образом, предложение расширительной трубки NIBP направлено на достижение конечной цели поставки — поставку полностью готового к эксплуатации функционального изделия.

Участник O20260706426112:
1. Здравствуйте. Просим разъяснить в связи с чем Вами в  листе технической комплектации предложена трубка для манжеты измерения давления для взрослых, не заявленная в Приложении 1.

Ответ:
Добрый день! Трубка (воздушный шланг) для манжеты к монитору пациента нужна для передачи воздушного давления от прибора к самой манжете. Она работает как проводник, позволяя монитору автоматически накачивать манжету, стравливать воздух и фиксировать пульсацию крови, чтобы точно определять артериальное давление.  Если объяснить более подробным языком это выглядит так: Монитор — это умный насос, а манжета — воздушный шарик на руке. Трубка соединяет их вместе, чтобы прибор мог накачать воздух или спустить его. Без нее монитор просто не сможет «надуть» манжету.

2. Здравствуйте. Просим разъяснить, где в приложенных документах (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация от производителя о соответствии пп. 2.1 п.2 Технические характеристики Приложения 1 (сегмент ST-анализ).

Ответ:
Добрый день! Просим прощения. Данная информация указана на стр. 9 паспорта : Монитор пациента выполняет анализ комплекса QRS, частоты сердечных сокращений и рассчитывает подъемы и спады сегмента ST, а также выполняет анализ
сегмента ST во всех мониторируемых отведениях с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие. Автоматическая запись по всем доступным отведениям при возникновении тревоги по смещению ST-сегмента. Настройка точки измерения SТ сегмента и изоэлектрической
точки (автоматически и вручную). Диапазон измерения сегмента ST составляет от
-5,0 мВ до +5,0 мВ, длительность от 20 до 150 м/сек. (абзац 3).

2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблице:
ЛОТ № 1: Монитор медицинский гемодинамический с принадлежностями
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена / 
не подтверждена) / 
не применяется

	O20260702425607
	Допуск
	Не применяется

	O20260706425715
	Не допуск:
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100%: 
- по позиции 5 листа технической комплектации расхождение в документах производителя в части размера манжеты
	-

	O20260706426100
	Не допуск:
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100%: 
- необходим кабель ЭКГ трёхпроводной, предложен кабель для ЭКГ 5-выводной;
- по позициям 7,8,9 листа технической комплектации отсутствует информация от производителя о размерах предложенных манжет
	-

	O20260706426112
	Допуск
	Не применяется


Начальная цена электронного аукциона – 33 000,00 BYN

2.2. дата и время проведения торгов – 31.07.2026 в 10.00
Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.


Голосовали: за – «6», против – «0».
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