ГродМТ 520/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Микроскоп флуоресцентный (операционный)

1. Состав (комплектация):

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Специализированный операционный микроскоп | 1 шт. |
|  | Штатив мобильный, напольный с электромагнитными тормозами | 1 шт. |
|  | Система видео-документирования с цифровой 3D видеокамерой высокого разрешения, цифровым записывающим устройством высокого разрешения | 1 шт. |
|  | Основной дисплей с креплением на штативе | 1 шт. |
|  | Тубус поворотный для основного хирурга | 1 шт. |
|  | Тубус поворотный для ассистента «лицом к лицу» | 1 шт. |
|  | Тубус поворотный для ассистента слева/справа | 1 шт. |
|  | Окуляры для тубусов | 6 шт. |
|  | Модуль флюоресцентной ангиографии | 1 шт. |
|  | Осветитель ксеноновый не менее 300 Вт | 1 шт. |
|  | Ножной переключатель | 1 шт. |

2. Технические характеристики:

| 1. | Специализированный операционный микроскоп: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Апохроматическая оптика | Наличие |
| 1.2 | Моторизованная система плавного увеличения (zoom) | не менее 1:6 |
| 1.3 | Параметры увеличения при рабочем расстоянии в диапазоне не менее 230 мм - 600 мм с диаметром видимого поля в диапазоне не менее 15-155 мм | не менее 1,4х- 14х |
| 1.4 | Возможность дополнительного усиления увеличения | на не менее 40% |
| 1.5 | Фокусировка с помощью видимых лазерных лучей | Наличие |
| 1.6 | Aвтофокусировка | Наличие |
| 1.7 | Встроенная X-Y муфта, скорость XY с привязкой к масштабу | Наличие |
| 1.8 | Функция увеличения глубины резкости | Наличие |
| 1.9 | 2 рукоятки управления с программируемыми кнопками на каждой рукоятке (не менее 10 в сумме) для регулировки фокуса, zoom, яркости, X-Y муфты | Наличие |
| 1.10 | Автоматическое ограничение максимальной яркости в зависимости от рабочего расстояния для защиты от ожогов | Наличие |
| 1.11 | Автоматическое изменение диаметра светового поля в зависимости от увеличения | Наличие |
| 2. | Штатив мобильный, напольный с электромагнитными тормозами: |  |
| 2.1 | Штатив должен быть снабжен колесами для возможности легко перемещать микроскоп по операционной и тормозом для фиксации на полу | Наличие |
| 2.2 | Основание штатива | не более 760мм х 760мм |
| 2.3 | Система должна обеспечивать фиксацию подвеса микроскопа в необходимом рабочем положении электромагнитными тормозами, при отключении которых оптическое устройство микроскопа должно свободно перемещаться в трех плоскостях относительно штатива | Наличие |
| 2.4 | Встроенная система автобалансировки штатива и микроскопа | Наличие |
| 2.5 | Блок управления микроскопа с сенсорной панелью с возможностью программирования кнопок рукояток, ножного переключателя и выбора начальных установок микроскопа для не менее 20 профилей | Наличие |
| 2.6 | Высота штатива достаточная для расположения хирурга стоя под несущей штангой микроскопа | Наличие |
| 2.7 | Амплитуда перемещения микроскопа по вертикали | не менее 1300 мм |
| 2.8 | Амплитуда перемещения микроскопа по горизонтали | не менее 1200 мм |
| 2.9 | Максимальный вылет (расстояние) микроскопа относительно основания штатива | не менее 1900 мм |
| 3. | Система видео-документирования с цифровой видеокамерой высокого разрешения, цифровым записывающим устройством высокого разрешения: |  |
| 3.1 | Встроенная видеосистема формата не менее HD. | Наличие |
|  | Запись 3D-файлов | Наличие |
| 3.2 | Возможность видеозаписи на встроенный жесткий диск | Не менее 2 Тб |
| 3.3 | Возможность ведения базы данных пациентов | Наличие |
| 3.4 | Возможность записи на USB-флэш память. | USB 3.0 |
| 3.5 | Интерфейс для передачи данных в формате DICOM | Наличие |
| 4. | Основной дисплей: |  |
| 4.1 | Поворотный сенсорный 4K 3D дисплей, с креплением на штативе | не менее 31 дюймов |
| 5. | Тубус поворотный для основного хирурга: |  |
| 5.1 | Тубус с регулировкой наклона не менее 30-150 град. и регулировкой межзрачкового расстояния не менее от 55 до 75 мм | Наличие |
| 6. | Тубус поворотный для ассистента «лицом к лицу»: |  |
| 6.1 | Тубус с регулировкой наклона не менее 0-180 град. и регулировкой межзрачкового расстояния не менее от 55 до 75 мм | Наличие |
| 7. | Тубус поворотный для ассистента слева/справа: |  |
| 7.1 | Тубус с регулировкой наклона не менее 30-150 град. и регулировкой межзрачкового расстояния не менее от 55 до 75 мм | Наличие |
| 8. | Окуляры для тубусов: |  |
| 8.1 | Окуляры основного хирурга и ассистентов c настройкой диоптрий | не менее от +5D до -5D. |
| 9. | Модуль флюоресцентной ангиографии: |  |
| 9.1 | Модуль флюоресцентной ангиографии для визуализации сосудов при введении пациенту контрастного вещества (индоцианин зеленый) в ИК-спектре (пик возбуждения 750-800 нм, эмиссия флуоресценции 830 нм) | Наличие |
| 9.2 | Параллельная автоматическая запись видео флюоресценции и запись в стандартном цвете | Наличие |
| 9.3 | Возможность вывода на экран монитора объемного стереоскопического 3D изображения ИК флуоресценции, наложенного на цветное 3D изображение с камеры в белом свете. | Наличие |
| 10. | Осветитель ксеноновый не менее 300 Вт: |  |
| 10.1 | Блок с двумя ксеноновыми лампами мощностью не менее 300 Вт | Наличие |
| 11. | Ножной переключатель: |  |
| 11.1 | Ножной переключатель для регулировки фокуса, zoom, яркости, X-Y муфты с возможностью назначения фукнций отдельно для каждого профиля | не менее 12 функций |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.