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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Ультразвуковой диссектор с инструментарием

Закупке подлежит 7 компл.

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.1.1.
	Педальный переключатель биполярный, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.1.2.
	Педальный переключатель ультразвуковой, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.2.
	Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового
	1 шт.

	1.3.
	Трансдьюсер ультразвуковой
	2 шт.

	1.4.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см
	40 шт.

	1.5.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 43-47 см
	5 шт.

	1.6.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый
	2 шт.

	1.7.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый
	2 шт.

	1.8.
	Шнур биполярный
	4 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	режим биполярной коагуляции, мощность не менее 70 Вт;

	
	режим биполярного лигирования сосудов, мощность не менее 120 Вт;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами:
- максимальная мощность;
- заданная мощность (не менее 5 уровней мощности);

	
	мощность в ультразвуковом режиме, не менее 60 Вт;

	
	частота в ультразвуковом режиме, от 30 до 80 кГц;

	
	Наличие функции «умного определения тканей» в ультразвуковом режиме – автоматическая регулировка выходной мощности в зависимости от типа ткани;

	
	Наличие функции «улучшенная герметизация (лигирование) сосудов» в ультразвуковом режиме – улучшенное лигирование сосудов;

	
	Разъемы
- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);
- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.2.
	Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового:

	
	адаптирована к блока комбинированному: электрохирургическому и ультразвуковому;

	
	Наличие:
- место для хранения педалей;
- выдвижной ящик;
- наличие транспортировочной ручки;
- наличие боковых «крепежных рельс»;

	2.3.
	Трансдьюсер ультразвуковой:

	
	для передачи ультразвуковой энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.4.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- максимальная мощность;
- заданная мощность;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.5.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 43-47 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 43-47 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- максимальная мощность;
- заданная мощность;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.6.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.7.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.8.
	Шнур биполярный:

	
	длина, не менее 3м;

	
	многоразовый, автоклавируемый




