ГродМТ 522/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ультразвуковой диссектор с инструментарием

Закупке подлежит 7 компл.

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой | 1 шт. |
| 1.1.1. | Педальный переключатель биполярный, длина кабеля не менее 3 м | 1 шт. |
| 1.1.2. | Педальный переключатель ультразвуковой, длина кабеля не менее 3 м | 1 шт. |
| 1.2. | Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового | 1 шт. |
| 1.3. | Трансдьюсер ультразвуковой | 2 шт. |
| 1.4. | Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см | 40 шт. |
| 1.5. | Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 43-47 см | 5 шт. |
| 1.6. | Инструмент биполярный разборный, многоразовый | 2 шт. |
| 1.7. | Инструмент биполярный разборный, многоразовый | 2 шт. |
| 1.8. | Шнур биполярный | 4 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой: |
|  | сенсорный экран управления аппаратом; |
|  | режим биполярной коагуляции, мощность не менее 70 Вт; |
|  | режим биполярного лигирования сосудов, мощность не менее 120 Вт; |
|  | не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами: - максимальная мощность; - заданная мощность (не менее 5 уровней мощности); |
|  | мощность в ультразвуковом режиме, не менее 60 Вт; |
|  | частота в ультразвуковом режиме, от 30 до 80 кГц; |
|  | Наличие функции «умного определения тканей» в ультразвуковом режиме – автоматическая регулировка выходной мощности в зависимости от типа ткани; |
|  | Наличие функции «улучшенная герметизация (лигирование) сосудов» в ультразвуковом режиме – улучшенное лигирование сосудов; |
|  | Разъемы - не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования); - не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера; |
| 2.2. | Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового: |
|  | адаптирована к блока комбинированному: электрохирургическому и ультразвуковому; |
|  | Наличие: - место для хранения педалей; - выдвижной ящик; - наличие транспортировочной ручки; - наличие боковых «крепежных рельс»; |
| 2.3. | Трансдьюсер ультразвуковой: |
|  | для передачи ультразвуковой энергии; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.4. | Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см: |
|  | фронтальная рукоятка; |
|  | диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | не менее 2-х кнопок управления: - максимальная мощность; - заданная мощность; |
|  | ротация бранш – 360°; |
|  | верхняя бранша – подвижная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; |
|  | возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 5 мм; |
| 2.5. | Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 43-47 см: |
|  | фронтальная рукоятка; |
|  | диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 43-47 см; |
|  | не менее 2-х кнопок управления: - максимальная мощность; - заданная мощность; |
|  | ротация бранш – 360°; |
|  | верхняя бранша – подвижная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; |
|  | возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 5 мм; |
| 2.6. | Инструмент биполярный разборный, многоразовый: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Johann; |
|  | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| 2.7. | Инструмент биполярный разборный, многоразовый: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; |
|  | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| 2.8. | Шнур биполярный: |
|  | длина, не менее 3м; |
|  | многоразовый, автоклавируемый |