ГродМТ 521/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Перфоратор дерматомных лоскутов с набором инструментов

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование, параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Дерматом электрический аккумуляторный | 2 |
|  | Батарея аккумуляторная | 4 |
|  | Лезвие к дерматому | 100 |
|  | Контейнер стерилизационный с лотком сетчатым для фиксации частей дерматома при транспортировке, стерилизации и хранении | 2 |
|  | Средство для смазки движущихся частей дерматомов | Не менее 300 мл |
|  | Устройство зарядное для аккумулятора стационарное | 1 |
|  | Перфоратор кожных трансплантатов | 2 |
|  | Носитель кожных трансплантатов, обеспечивающий коэффициент перфорации 1:1,5 | 80 |
|  | Носитель кожных трансплантатов, обеспечивающий коэффициент перфорации 1:3 | 40 |

2. Технические требования.

2.1 Дерматом должен иметь корпус из коррозионностойкой стали или титанового сплава;

2.2 Подвижные части дерматома должны приводиться в движение электромотором, питающимся от аккумулятора;

2.3 Для каждого дерматома должно быть в наличии две аккумуляторные батареи;

2.4 Заряжание аккумулятора должно осуществляться от бытовой сети переменного тока 50 Гц, 220 В с помощью стационарного зарядного устройства;

2.5. Дерматом должен иметь специальное приспособление для смены аккумулятора без нарушения стерильности в операционной;

2.6 На дерматоме должна быть в наличии блокировка от случайного включения;

2.7 Срезание трансплантатов должны обеспечивать специальные стерильные одноразовые лезвия, изготовленные из специальной нержавеющей стали, со специальной прецизионной заточкой, обеспечивающие необходимое качество и параметры среза;

2.8 Дерматом должен обеспечивать срезание свободного расщеплённого кожного трансплантата различной толщины и ширины

2.9 Ширина срезаемого трансплантата должна быть не менее 70 мм с возможностью регулировки ширины среза;

2.10 Ширина среза должна регулироваться или плавно, или ступенчато с шагом не более 10 мм;

2.11 Толщина срезаемого трансплантата должна регулироваться специальным устройством, имеющим градуировку д долях миллиметра. Градуировка должна начинаться с величины не менее 0,2 мм и заканчиваться величиной не менее 1 мм;

2.12 Дерматом и его составные части (за исключением аккумулятора) должны стерилизоваться методом автоклавирования. Внешние поверхности дерматома и его рабочие элементы должны легко обрабатываться и очищаться от биологических загрязнений.

2.13 Перфоратор кожных трансплантатов должен обеспечивать нанесение на всю поверхность свободного расщепленного кожного трансплантата параллельных сквозных надрезов;

2.14 Перфоратор кожных трансплантатов должен иметь корпус из коррозионностойкой стали или титанового сплава;

2.15 Подвижные части перфоратора должны приводиться в движение ручным приводом;

2.16 Для нанесения перфораций на трансплантат должен использоваться единственный заданный коэффициент перфорации. Носители должны поставляться в стерильной индивидуальной упаковке;

2.17 Ширина перфорируемого трансплантата должна быть не менее 70 мм;

2.18 Перфоратор должен обеспечивать нанесение перфораций на трансплантат с минимальной толщиной не менее 0,2 мм, с максимальной толщиной не менее 1 мм;

2.19 Перфоратор кожных трансплантатов и его составные части должны стерилизоваться методом автоклавирования. Внешние поверхности дерматома и его рабочие элементы должны легко обрабатываться и очищаться от биологических загрязнений.

2.20 В комплект поставки к каждому перфоратору кожных трансплантатов должен входить стерилизационный контейнер с сетчатым лотком с фиксаторами, предназначенные для транспортировки, стерилизации и хранения устройства.