ГродМТ 523/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аргоноплазменный коагулятор

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Универсальный электрохирургический генератор c (моно- и биполярный, для диссекции, коагуляции в том числе аргоноплазменная , резания, применения в открытой и лапароскопической хирургии, при эндоскопических процедурах в жидкой среде, для лигирования крупных кровеносных сосудов и тканей). | 1 шт. |
| 1.2. | Подставка-держатель для аппарата. | 1 шт. |
| 1.3. | Универсальная ножная педаль с возможностью переключения режимов, моно/биполярный. | 1 шт. |
| 1.4. | Электрод пациента двухсекционный, гидрогелевый, клеящийся, одноразовый. | 200 шт. |
| 1.5. | Многоразовый кабель к электроду пациента двухсекционному, клеящемуся одноразовому | 4 шт. |
| 1.6. | Электрохирургическая ручка (держатель аргонового электрода) многоразовая, с кабелем длиной не менее 3,5 м, автоклавируемая рассчитанная не менее чем 100 циклов обработки. | 5 шт. |
| 1.7. | Электрохирургическая ручка (держатель электрода) многоразовая, с кабелем длиной не менее 3,5 м, автоклавируемая рассчитанная не менее чем 300 циклов обработки. | 5 шт. |
| 1.8 | Кабель биполярный многоразовый (держатель инструментов/электродов) длиной не менее 3,5 м | 5 шт. |
| 1.8 | Электрод-лезвие монополярный 25 x 3,5 мм | 10 шт. |
| 1.9. | Электрод-шар диаметр рабочей части 4,0 – 6,0 мм. | 10 шт. |
| 1.10. | Биполярный пинцет, 19,0-22,0 см, ширина браншей 1-2 мм. | 5 шт. |
| 1.13. | Биполярный пинцет, прямой, 16,0-19,5 см, ширина браншей 1-2 мм. | 5 шт. |
| 1.14. | Инструмент лигирующий многоразовый, длина инструмента 21 -25 см. Изогнутые бранши. Кабель не менее 3 м. | 3 шт. |
| 1.15. | Инструмент лигирующий многоразовый, длина инструмента 21 -25 см. Прямые бранши. Кабель не менее 3 м | 3 шт. |
| 1.19. | Инструмент лигирующий по типу «щипцы окончатые» длинна 340-360 мм (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций | 3 шт. |
| 1.20. | Инструмент лигирующий по типу Maryland длинна 340-360 мм (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций | 3 шт. |
| 1.21. | Электрод - ланцет аргоновый 14-15 мм, жесткий, изолированный ствол, длина 40-45 мм | 3 шт. |
| 1.22. | Электрод - ланцет аргоновый 14-15 мм, жесткий, изолированный ствол, длина 100-120 мм | 3 шт. |
| 1.23. | Баллон для аргона не менее 5 литров с комплектом принадлежностей для подключения к аппарату | 2 шт. |

2. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 2.1. | Аппарат должен иметь не менее 4-х разъемов для подключения электрохирургических инструментов. |
| 2.2. | Максимальная выходная мощность при монополярном методе не менее 400 Вт |
| 2.2.1. | Минимально необходимые монополярные режимы - резка с регулировкой степени гемостаза, резка для процедуры мукозэктомии, папиллотомия с корректировкой режимов резания и коагуляции, резание в среде непроводящей жидкости с регулировкой степени гемостаза, бесконтактный спрей коагуляция, аргоновой коагуляции для открытой и лапароскопической хирургии |
| 2.3. | Максимальная выходная мощность при биполярном методе не менее 400 Вт |
| 2.3.1. | Минимально необходимые биполярные режимы - резка в среде проводящей жидкости, вапоризации и рассечения тканей, форсированная коагуляция, мягкая коагуляция, герметизации кровеносных сосудов. |
| 2.4. | Аппарат должен обладать возможностью автоматического распознавания инструментов при их подключении с отображением названия инструмента, а также автоматическим выбором оптимальных настроек для подключенного инструмента. |
| 2.5. | Подбор параметров должен производиться на сенсорном интерфейсном дисплее прикосновением к виртуальным кнопкам режимов и стрелкам выбора мощности. |
| 2.7. | Возможность одновременного подключения и последовательной коагуляции двумя монополярными инструментами с независимой регулировкой мощности для каждого инструмента. |
| 2.8. | Аппарат должен иметь электролигирующий режим, для заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром. |
| 2.10. | Аппарат должен иметь возможность подключения двухсекционного возвратного электрода пациента с системой контроля качества прилегания, а также индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов. |

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Срок гарантии и обслуживания поставляемого оборудования не менее 24 месяцев.