ГродМТ 524/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Электрокоагулятор высокого класса (высокочастотный электрохирургический аппарат с функциями монополярного сечения и коагуляции и биполярной коагуляции)

Закупке подлежит 7 компл.

- Состав (спецификация) закупаемых изделий – состав одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Блок электрохирургический (ВЧ-блок). | 1 шт. |
| 1.2. | Нейтральный электрод многоразовый | 5 шт. |
| 1.3. | Шнур соединительный к нейтральному электроду | 5 шт. |
| 1.4. | Держатель электродов со встроенным шнуром | 20 шт. |
| 1.5. | Электрод «нож» | 20 шт. |
| 1.6. | Электрод «шпатель» | 14 шт. |
| 1.7. | Электрод «шпатель» | 2 шт. |
| 1.8. | Электрод «нож» | 2 шт. |
| 1.9. | Электрод «ланцет» | 2 шт. |
| 1.10. | Шнур биполярный | 5 шт. |
| 1.11. | Пинцет биполярный | 8 шт. |
| 1.12. | Пинцет биполярный | 4 шт. |
| 1.13. | Пинцет биполярный | 1 шт. |
| 1.14. | Пинцет биполярный | 3 шт. |
| 1.15. | Пинцет биполярный байонетный | 2 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Блок электрохирургический: |
| 2.1.1. | Универсальный моно-, биполярный коагулятор; |
| 2.1.2. | Разъемы: - не менее 2-х монополярных - не менее 1-го биполярного |
| 2.1.3. | Возможность подключения в монополярные разъемы: - 1-контактного 4 мм штекера, - 3-контактного 4 мм штекера, - 1-контактного 8 мм штекера, - коаксиального 2-контактного монополярного штекера c внешним диаметром 9 мм и внутренним диаметром 5мм. |
| 2.1.4. | Возможность подключения в биполярный разъем: - 2-контактный 4-мм штекер (расстояние между контактами 28 мм); - коаксиальный 2-контактный биполярный штекер c внешним диаметром 8 мм и внутренним диаметром 4мм. |
| 2.1.5. | Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями аппарата, диаметр не менее 8”; |
| 2.1.6. | Наличие русского языка; |
| 2.1.7. | Функция самодиагностики (проверка работоспособности и правильности подключения инструментов; |
| 2.1.8. | Возможность сохранения настроек пользователя и режимов; быстрый вызов нужных настроек; |
| 2.1.9. | Возможность дальнейшего обновления «системы» или программного обеспечения; |
| 2.1.10. | Монополярные режимы, не менее: - PureCut (или аналог), макс мощность не менее 300 Вт.; - BlendCut (или аналог), макс мощность не менее 200 Вт.; - SoftCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.; - FulgurateCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.; - SprayCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.; |
| 2.1.11. | Биполярные режимы, не менее: - PreciseCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.; - StandardCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.; - MacroCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.; - SoftCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.; |
| 2.1.12. | Алгоритмы для точного управления выходной мощностью, регулировка, не менее 2000 раз в секунду; |
| 2.1.13. | Алгоритм «компенсации энергии», поддержания выходной мощности на заданном параметре, в не зависимости от типа ткани, подключенного инструмента и продолжительности воздействия. |
| 2.1.14. | В комплекте: - педальный переключатель двухкнопочный и однокнопочный (или один трехкнопочный); |
| 2.2. | Нейтральный электрод многоразовый: |
| 2.2.1. | двухсторонний; |
| 2.2.2. | площадь контактной поверхности, не менее 500 см2; |
| 2.3. | Шнур соединительный к нейтральному электроду: |
| 2.3.1. | длина, не менее 3-х м; |
| 2.3.2. | разъем плоский (стандарт Valleylab); |
| 2.4. | Держатель электродов со встроенным шнуром: |
| 2.4.1. | двукхнопочный; |
| 2.4.2. | разъем для электродов диаметром 4 мм; |
| 2.4.3. | длина шнура, не менее 4-х м, 3-х штыревой разъем. |
| 2.5. | Электрод «нож»: |
| 2.5.1. | диаметр 4 мм; |
| 2.5.2. | длина рабочей части электрода 25-30 мм; |
| 2.5.3. | диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм; |
| 2.6. | Электрод «шпатель»: |
| 2.6.1. | диаметр 4 мм; |
| 2.6.2. | длина рабочей части электрода 20-25 мм; |
| 2.6.3. | диаметр рабочей части электрода 2,0-2,5 мм; |
| 2.7. | Электрод «шпатель»: |
| 2.7.1. | диаметр 4 мм; удлиненный ствол; |
| 2.7.2. | длина рабочей части электрода 20-25 мм; |
| 2.7.3. | диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм; |
| 2.8. | Электрод «нож»: |
| 2.8.1. | диаметр 4 мм; ствол длинной, не менее 10 см; |
| 2.8.2. | длина рабочей части электрода 20-25 мм; |
| 2.9. | Электрод «ланцет»: |
| 2.9.1. | диаметр 4 мм; |
| 2.9.2. | длина рабочей части электрода 20-25 мм; |
| 2.9.3. | диаметр рабочей части электрода 1,5-2,0 мм; |
| 2.10. | Шнур биполярный: |
| 2.10.1. | длина, не менее 5 м; |
| 2.10.2. | двухштыревой разъем (стандарт Valleylab/ расстояние между штырями – 29мм); |
| 2.11. | Пинцет биполярный: |
| 2.11.1. | бранши прямые, диаметром 1 мм; |
| 2.11.2. | антипригарное покрытие; |
| 2.11.3. | рабочая длина 19-20 см; |
| 2.12. | Пинцет биполярный: |
| 2.12.1. | бранши прямые, диаметром 2 мм; |
| 2.12.2. | антипригарное покрытие; |
| 2.12.3. | рабочая длина 15-16 см; |
| 2.13. | Пинцет биполярный: |
| 2.13.1. | бранши прямые, диаметром 2 мм; |
| 2.13.2. | антипригарное покрытие; |
| 2.13.3. | рабочая длина 29-30 см; |
| 2.14. | Пинцет биполярный: |
| 2.14.1. | бранши изогнутые, диаметром 2 мм; |
| 2.14.2. | антипригарное покрытие; |
| 2.14.3. | рабочая длина 19-20 см; |
| 2.15. | Пинцет биполярный байонетный: |
| 2.15.1. | бранши прямые, диаметром 2 мм; |
| 2.15.2. | антипригарное покрытие; |
| 2.15.3. | рабочая длина 19-20 см; |