УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Наркозно-дыхательные аппараты для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте с газовым и гемодинамическим монитором и комплектом крепления к консоли потолочной антестезеологической |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 6 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1140000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наркозно-дыхательный аппарат (1 комплект): |  |
| 1.1.1 | Вентилятор для анестезии, интегрированный монитор газового состава и респираторных параметров, дыхательная система с необходимыми коннекторами, активная система отвода отработанных наркозных газов с клапаном AGSS, абсорбер СО2 | 1 |
| 1.1.2 | Встроенный источник автономного электропитания | 1 |
| 1.1.3 | Шланги высокого давления длиной не менее 3 м: - Air - O2 - N₂0 | по 1 штуке для каждого медицинского газа |
| 1.1.4 | Испаритель анестетика: севофлюран, под систему QuikFil | 1 |
| 1.1.5 | Испаритель анестетика: изофлюран | 1 |
| 1.1.6 | Многоразовый контур пациента, для взрослых | 2 |
| 1.1.7 | Многоразовый контур пациента, педиатрический | 2 |
| 1.1.8 | Вакуумный аспиратор | 1 |
| 1.1.9 | Кислородный флуометр для подачи увлажненного кислорода | 1 |
| 1.1.10 | Маски анестезиологические, размеры 1, 2, 3, 4, 5 | по 2 шт. каждого размера |
| 1.1.11 | Абсорбент для использования с изофлюраном и севофлюраном | 20 кг |
| 1.1.12 | Комплект крепления к консоли потолочной антестезиологической | 1 |
| 1.2 | Гемодинамический монитор пациента с высокотехнологическими функциями (1 комплект): |  |
| 1.2.1 | Гемодинамический монитор пациента | 1 |
| 1.2.2 | Встроенный источник автономного электропитания | 1 |
| 1.2.3 | Кабель ЭКГ на 5 электродов | 2 |
| 1.2.4 | Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся | 100 |
| 1.2.5 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик на палец для взрослых | 1 |
| 1.2.6 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик на палец педиатрический | 1 |
| 1.2.7 | Удлинительный кабель датчика пульсоксиметрии | 1 |
| 1.2.8 | Многоразовый датчик температуры накожный | 1 |
| 1.2.9 | Многоразовый датчик температуры внутриполостной | 3 комплекта (по 1 шт. каждого размера в комплекте) |
| 1.2.10 | Набор манжет различного размера для мониторирования артериального давления неинвазивным методом 3 размеров | 1 |
| 1.2.11 | Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления | 3 |
| 1.2.12 | Модуль (встроеннный или внешний) инвазивного давления | 2 шт. |
| 1.2.13 | Комплект мониторинга инвазивного давления, включая все необходимые кабели и крепежные элементы для подключения и фиксации, на одноразовых трансдьюсерах или одноразовых камерах. В случае предложения комплекта мониторинга с использованием одноразовых камер комплект поставки должен включать многоразовый датчик измерения инвазивного давления по 1 шт. на каждый комплект мониторинга инвазивного давления | 4 комплекта |
| 1.2.14 | Одноразовые трансдьюсеры или одноразовые камеры для измерения инвазивного давления | 100 шт |
| 1.2.15 | Модуль для измерения биспектрального индекса/энтропии интегрированный или подключаемый с соединительными кабелями к монитору и к сенсорам (датчикам) | 1 |
| 1.2.16 | Датчики (сенсоры) для измерения биспектрального индекса/энтропии | 50 |
| 1.2.17 | Модуль для измерения нейромышечной проводимости интегрированный или подключаемый с соединительным кабелем к монитору | 1 |
| 1.2.18 | Устройство для фиксации монитора на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата | 1 |

###### 2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2.1* | Область применения: анестезиологическое обеспечение у взрослых и детей (от 0 до 18 лет) различного возраста, при проведении хирургических вмешательств высокой продолжительности и сложности | наличие |
| 2.2* | Наркозно-дыхательный аппарат для проведения низкопотоковой и минимальнопотоковой анестезии с минимальным потоком свежего газа от 300 мл/мин | наличие |
| 2.3* | Возможность проведения масочной ингаляционной анестезии у взрослых и детей различного возраста. | наличие |
| 2.4 | Наличие электронных ротаметров (электронных графических флуометров) газов O2, N2O, AIR | наличие |
| 2.5* | Аппарат должен обеспечивать смешение газов O2, N2O, AIR, анестетических агентов и подачу газовой смеси к пациенту в задаваемой пропорции независимо от скорости поступления свежего газа в дыхательную систему. Поддержание постоянного дыхательного объема не зависит от уровня потока свежего газа | наличие |
| 2.6* | Цикл самотестирования аппарата должен происходить в автоматическом режиме и сопровождаться следующими измерениями: величина утечки из контура, величина податливости контура аппарата, калибровка О2 датчика, калибровка потоковых сенсоров, калибровка датчика давления в дыхательных путях. Результаты тестирования должны отображаться на дисплее аппарата с указанием характера нарушения. Для экстренной ситуации должна быть возможность прерывания процедуры автотеста с переходом в рабочий режим | наличие |
| 2.7 | Режим постоянной готовности к работе (stand-by) | наличие |
| 2.8* | Срок службы аппарата должен составлять не менее 8 лет при соответствующих условиях сервисного обслуживания (представить письменное подтверждение от производителя) | наличие |
| 2.9 | Встроенный блок автономного питания, обеспечивающий автоматическое переключение в случае исчезновения сетевого напряжения. Время автономной работы при полностью заряженных батареях не менее 1 часа. Экран аппарата должен содержать информацию о степени заряда батареи | наличие |
| 2.10 | Минимальные требования к параметрам и функциям: |  |
| 2.10.1 | Интегрированная дыхательная система – безшланговое и безкабельное соединение дыхательной системы с основным блоком аппарата. | наличие |
| 2.10.2 | В аппарате должен использоваться поршневой электроприводный вентилятор, работающий без использования движущего газа с электронным контролем работы (без расхода газа на пневмопривод) или пневмоприводная система с электронным управлением. | наличие |
| 2.10.3 | Время реакции электронного смесителя на изменение концентрации кислорода должно составлять не более 500 мсек. | наличие |
| 2.10.4 | Аппарат должен иметь регулируемую экстренную подачу кислорода с потоком не менее 35 л/мин с регулировкой потока кислорода в диапазоне 0-10 л/мин. | наличие |
| 2.10.5 | Объем камеры абсорбера СО2 от 0,7л. Смена натронной извести должна выполняться без разгерметизации контура. | наличие |
| 2.10.6 | Должно быть предусмотрено наличие системы защиты от нарушения циркуляции газов в контуре вследствие воздействия избыточного накопления конденсата при анестезиях высокой продолжительности. | наличие |
| 2.10.7 | Наличие автоматической компенсации комплайнса в мехах и абсорбере дыхательного контура. | наличие |
| 2.10.8 | Режимы вентиляции: | наличие |
| 2.10.8.1 | спонтанного дыхания (spont); | наличие |
| 2.10.8.2 | мануальной вентиляции (man); | наличие |
| 2.10.8.3 | управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции с контролем по объему; |  |
| 2.10.8.4 | управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции с контролем по давлению; | наличие |
| 2.10.8.5 | вентиляция с поддержкой давлением и вентиляцией апноэ | наличие |
| 2.10.9 | Регулировка испарителя: должна быть предусмотрена система «doubleplug», автоматически закрывающаяся с удалением испарителя, подразумевающая невозможность одновременного использования двух испарителей, либо система электронных инжекторных испарителей. Оба испарителя должны располагаться на базовом блоке аппарата. | наличие |
| 2.11 | Диапазон регулирования параметров вентиляции: |  |
| 2.11.1 | Диапазон регулирования дыхательного объема (IPPV, SIMV):в пределах не уже 10-1200 мл; | наличие |
| 2.11.2 | Диапазон регулирования частоты принудительной вентиляции (все режимы): в пределах не уже 5-60 в минуту. | наличие |
| 2.11.3 | Диапазон регулирования инспираторной паузы (IPPV, SIMV): в пределах не уже 20-50%. | наличие |
| 2.11.4 | Диапазон регулирования времени вдоха (все режимы) в пределах не уже 0,2- 5 сек с шагом 0,1 сек, диапазон регулирования соотношения вдоха к выдоху (все режимы) в пределах не уже 2:1-1:4. | наличие |
| 2.11.5 | Диапазон регулирования ограничения давления Pmax (Plimit) в пределах не уже 10 - 50 мбар, пикового давления Pinsp (PCV) в пределах не уже 10-50 мбар, РЕЕР (все режимы) в пределах не уже 5-20 вод ст, времени вдоха (PCV) в пределах не уже 0,2-2 сек. | наличие |
| 2.11.6 | Регулируемый потоковый триггер (SIMV, PSV) с чувствительностью от 0,5 л/мин. | наличие |
| 2.11.7 | Автоматическое управление инспираторным потоком в пределах не уже 0-75 л/мин. | наличие |
| 2.11.8 | Диапазон регулирования поддержки давлением (PSV) в пределах не уже 5-20 см вод ст с апноэ вентиляцией. | наличие |
| 2.11.9 | Диапазон электронной регулировки расхода свежего газа в пределах не уже 0,3-10 л/мин. | наличие |
| 2.11.10 | Пользователь должен располагать возможностью выбора синхронной либо раздельной настройки времени вдоха и частоты принудительной вентиляции. | наличие |
| 2.11.11 | При переключении режимов вентиляции параметры и пределы тревог должны сохраняться, а предварительные настройки должны определяться на основе измеренных параметров вентиляции | наличие |
| 2.12 | Минимальные требования к газовому мониторингу и мониторингу параметров вентиляции: | наличие |
| 2.12.1 | Сопоставление, обработка и отображение всех вентиляционных и газовых параметров на цветном плоском экране с диагональю не менее 10 дюймов. | наличие |
| 2.12.2 | Мониторинг частоты дыхания, дыхательного объема (инспираторный и экспираторный), давления в дыхательных путях (Ppeak, Pplato, PEEP, Pmean), минутной вентиляции, податливости легких. | наличие |
| 2.12.3 | Отображение параметров механики дыхания, измерение дыхательных объемов, расчет утечек, компенсация растяжимости дыхательного контура должна осуществляться за счет присутствия в контуре двух датчиков потока (на вдохе и выдохе). | наличие |
| 2.12.4 | Встроенный газоанализатор аппарата должен обеспечивать мониторинг концентрации кислорода парамагнитным датчиком. | наличие |
| 2.12.5 | Мониторирование концентрации О2, СО2, N2О и летучего анестетика на вдохе и выдохе. Обратный поток отобранного для пробы газа должен удаляться из контура пациента. | наличие |
| 2.12.6 | Расчет минимальной альвеолярной концентрации анестетика с поправкой на возраст. | наличие |
| 2.12.7 | Отображение трендов с изменением масштаба изображения для концентрации N2O, CO2, O2, летучих анестетиков, минутного объема, комплайнса легких. Время трендов: 0.5, 1, 2, 4 и 8 часов. Журнал всех событий, тревог и измеренных значений. Цифровое отображение измеренных значений. | наличие |
| 2.13 | Минимальные требования к мониторингу приоритетных тревог: |  |
| 2.13.1 | Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог с обязательным указанием вида тревоги на дисплее: разгерметизации контура, низкое содержание кислорода в смеси, высокое содержание СО2 на выдохе, низкий минутный объем вентиляции, апноэ, высокое давление в контуре. | наличие |
| 2.13.2 | Иерархическая система тревожной сигнализации. Приоритет уровней звуковых и визуальных тревог. Акустическая и визуальная система тревог для всех мониторируемых параметров респираторных, газовых, технологических. | наличие |
| 2.13.3 | Установка границ тревог в соответствии с нуждами пользователя. Пользователь должен иметь возможность автоматической установки пределов тревоги в соответствии с текущими параметрами мониторинга. | наличие |
| 2.13.4 | Возможность подавления звукового сигнала тревог не более чем на 5 минут (за исключением тревоги при сбое в подаче кислорода). | наличие |
| 2.14 | Вакуумный аспиратор: |  |
| 2.14.1 | Вакуумный аспиратор должен состоять из двух емкостей для сбора секреции, иметь вакуумный регулятор с манометром и шланг для подключения к системе медицинских газов. | наличие |
| 2.15 | Резервный (аварийный) кислородный флуометр: |  |
| 2.15.1 | Кислородный флуометр с независимой подачей кислорода до 10 л/мин должен монтироваться отдельно на аппарате для обеспечения подачи О2 при вентиляции мешком АМБУ или для обогащения дыхательной смеси при самостоятельном дыхании. | наличие |
|  | Наличие встроенного(внешнего) активированного коммуникационного модуля с поддержкой протокола HL7(V2.х или выше) с передачей данных через сетевой интерфейс типа RJ45 |  |
| 2.16 | Технические требования к монитору пациента: |  |
| 2.16.1 | Минимальные требования к монитору пациента: |  |
| 2.16.1.1 | Монитор должен иметь размер экрана не менее 10 дюймов, фиксироваться при помощи подвижного кронштейна на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата с возможностью расположения экрана монитора под различным углом для оптимальной визуализации отображаемых параметров. | наличие |
| 2.16.1.2 | Функциональные возможности предлагаемых мониторов должны включать специализированные дополнения, позволяющие на основании мониторируемой, а также введенной пользователем информации проводить следующие расчёты: -расчёты вентиляции и оксигенации; -расчеты дозы лекарственных препаратов. | наличие |
| 2.16.1.3 | Монитор должен располагать трендовой памятью и обеспечивать: -регистрацию событий с сохранением в течение не менее 24 часов; -представление трендов в виде таблиц и графиков с выбором интервала представления от 10 минут до 24 часов. -распечатку отчетов на центральном принтере для выбираемых пользователем временных промежутков; | наличие |
| 2.16.1.4 | Монитор должен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам. | наличие |
| 2.16.1.5 | Монитор должен иметь встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 2-x часов, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи. | наличие |
| 2.17 | Мониторирование ЭКГ: |  |
| 2.17.1 | Мониторирование ЭКГ в стандартных, усиленных от конечностей и грудных отведениях; | наличие |
| 2.17.2 | Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ; | наличие |
| 2.17.3 | Анализ сегмента ST (цифровое отображение) по всем доступным отведениям; | наличие |
| 2.17.4 | Наличие фильтров полосы пропускания ЭКГ для уменьшения воздействия искажений и помех от различного оборудования; | наличие |
| 2.17.5 | Наличие функции расширенного анализа аритмий: асистолия, фибрилляция, бигемения, брадикардия, тахикардия (в т.ч. желудочковых), ускоренный желудочковый ритм, желудочковая бигемения, нерегулярный ритм, желудочковая экстрасистолия. | наличие |
| 2.18 | Частота сердечных сокращений |  |
| 2.18.1 | Одновременное цифровое отображение ЧСС, как минимум из двух источников (ЭКГ и плетизмограмма, или инвазивное давление); | наличие |
| 2.18.2 | Диапазон измерения ЧСС: мин 0-40; макс не менее 250/минуту. Допустимая погрешность измерения не более 5%. | наличие |
| 2.19 | Частота дыхания: |  |
| 2.19.1 | Метод измерения – импедансная пневмография без ограничения возраста и веса пациента, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма. | наличие |
| 2.19.2 | Возможность выбора отведения для мониторинга дыхания – I, II или вектора RL-LL. | наличие |
| 2.19.3 | Диапазон измерений ЧД: мин 0-6; макс 50-150/минуту, разрешение - 1 вд/мин. | наличие |
| 2.20 | Пульсоксиметрия/плетизмография: |  |
| 2.20.1 | Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Звуковое тоновое кодирование значения SpO2. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% ± 2% | наличие |
| 2.20.2 | Возможность измерения периферического пульса по показателю SpO2 в диапазонах мин 20-30 – макс 200-250 уд в мин | наличие |
| 2.21 | Неинвазивное давление: |  |
| 2.21.1 | Неинвазивное давление (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 мм рт ст. Наличие различных установок максимального давления в манжете в зависимости от возрастной категории пациента. | наличие |
| 2.21.2 | Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 1 до 120 мин. Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты; | наличие |
| 2.21.3 | Монитор должен обеспечивать точное измерение неинвазивного давления при нерегулярном ритме; | наличие |
| 2.22 | Температура: |  |
| 2.22.1* | Наличие 2-х каналов для измерения температуры; | наличие |
| 2.22.2 | Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С. | наличие |
| 2.22.3 | Диапазоны измерений температура: мин 0-10; макс 45-50 °С. | наличие |
| 2.22.4 | Наличие функции расчета разницы температур между каналами. | наличие |
| 2.23 | Инвазивное давление: |  |
| 2.23.1* | Наличие не менее 4-х каналов для измерения инвазивного давления; | наличие |
| 2.23.2 | Предлагаемая конфигурация монитора должна обеспечивать одновременное представление не менее четырех волновых форм инвазивного давления одновременно; | наличие |
| 2.23.3 | Наличие возможности измерения центрального перфузионного давления. | наличие |
| 2.23.4 | Выбор диапазона шкалы измерения инвазивного давления. Отображение времени и даты последней калибровки модуля/канала. | наличие |
| 2.23.5 | Совместимость монитора с трансдьюсерами различных производителей одноразовыми и многоразовыми | наличие |
| 2.24 | Биспектральный индекс или энтропия: |  |
| 2.24.1 | Оценка уровня сознания в диапазоне от 0 до 100 (от 0 до 90-100 в случае предложения модуля энтропии). | наличие |
| 2.24.2 | Косвенная оценка электромиографической активности. | наличие |
| 2.25 | Мониторинг нейро-мышечной проводимости (НМП): |  |
| 2.25.1 | Монитор должен обеспечивать отображение состояния нейро-мышечной трансмиссии тремя следующими методами: -однократный импульс -режим четырех последовательных импульсов (TrainofFour) с определением условной величины ответа от 0 до 4. -режим посттетанического сокращения с определением условной величины ответа от 0 до 20. | наличие |
| 2.25.2 | Должны быть предусмотрена возможность автоматического измерения НМП в интервалах времени от 10 сек до 30 мин, в зависимости от используемых мышечных релаксантов. | наличие |
| 2.26 | Электропитание от сети переменного тока | наличие |
| 2.27* | Встроенный (внешний) активированный коммуникационный модуль с поддержкой протокола HL7(V2.х или выше) с передачей данных через сетевой интерфейс типа RJ45 для подключения к локальной вычислительной сети медицинского учреждения в аппарате и мониторе (допускается совместный) | наличие |
| 2.28* | Пароли для доступа в интерфейсы настройки параметров передачи информации во внешние информационные сети по протоколу HL7(V2.х или выше), при необходимости наличие в составе аппартно-программного комплекса сетевого шлюза | наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская