ПРОТОКОЛ
№ 1 от «28» июля 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026 по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260625381759/---/4613870 от 25.06.2026 МТ 599/26-ЭА «Эхосканер офтальмологический с функцией ультразвуковой биомикроскопии для ГУ "РНПЦ РМиЭЧ"» и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.
Присутствовали: члены комиссии: Асиевская Т.В., Жилицкая А.А., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                                       № AU20260625381759/---/4613870 от 25.06.2026 МТ 599/26-ЭА «Эхосканер офтальмологический с функцией ультразвуковой биомикроскопии для ГУ "РНПЦ РМиЭЧ"» по лотам: 
ЛОТ № 1: Эхосканер офтальмологический с функцией ультразвуковой биомикроскопии.

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ № 1: 2 (два) предложения

1.2. комиссией по государственным закупкам направлялись запросы участникам:
 Участник O20260708426434:
1. Здравствуйте. Просим разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация о возможности подключения аппарата к компьютерной сети и/или к внешнему персональному компьютеру (пп. 2.15, п.2 Технические характеристики Приложения 1).
Ответ:
Добрый день! Возможность подключения аппарата к компьютерной сети и/или к внешнему персональному компьютеру: В инструкции «Инструкция Compact touch» прямо указано наличие сетевого порта (Network port), 4 USB 3.0, HDMI. (стр. 22, 38 (7 / 32, 23 / 32)). Также имеется раздел «Принадлежности» и в перечне принадлежностей указан модуль компьютера, модуль для связи с сервером DICOM, подтверждающая возможность сетевой интеграции (стр. 6 (4 / 5)).

[bookmark: _GoBack]2. Здравствуйте. Просим разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация о том, что тип сканирования секторный (пп. 2.1, п.2 Технические характеристики Приложения 1) .
Ответ:
Добрый день! Тип сканирования – секторный. Данная характеристика косвенно подтверждается использованием B-зонда 15 МГц для выполнения B-сканирования. В инструкции «Инструкция Compact touch» представлены B-сканы с характерной веерообразной (секторной) геометрией изображения, в отличии от А-сканов. А в технических характеристиках B-зонда указан угол сканирования 50°, что является характерной особенностью секторного ультразвукового сканирования (стр. 84, 26 (37 / 55, 11 / 32)).

2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблице:
ЛОТ № 1: Эхосканер офтальмологический с функцией ультразвуковой биомикроскопии
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена / 
не подтверждена) / 
не применяется

	O20260708426408
	Допуск
	Не применяется

	O20260708426434
	Допуск
	Не применяется


Начальная цена электронного аукциона – 93 488,41 BYN

2.2. дата и время проведения торгов – 03.08.2026 в 10.00
Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.


Голосовали: за – «6», против – «0».
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