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Заявка на закупку
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат искусственной вентиляции легких

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	198000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», 600211130


Приложение  к лоту №1:
Состав оборудования (1-го комплекта):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Аппарат для неинвазивной вентиляции легких:
	

	1.1.
	Кислородный шланг
	1 шт.

	1.2.
	Контур пациента в составе:
	

	1.2.1.
	Однотрубочный контур пациента одноразового применения, пригодный для неинвазивной и инвазивной вентиляции
	10 шт.

	1.2.2.
	Одноразовый экспираторный порт
	10 шт.

	1.2.3.
	Инспираторный бактериально-вирусный фильтр
	10 шт.

	1.2.4.
	Увлажнитель с камерой увлажнителя, креплением для увлажнителя
	1 шт.

	1.2.5.
	Пневматический струйный небулайзер типа «jet»
	10 шт.

	1.3.
	Интерфейс пациента в составе:
	

	1.3.1.
	Маска полнолицевая (размеры S, L, XL) с ремнями для фиксации
	По 1 комплекту каждого размера

	1.3.2.
	Маска ороназальная (размеры S, М, L) с ремнями для фиксации
	По 1 комплекту каждого размера

	1.4.
	Мобильный стенд на колесах с полкой для аппарата, держателем для кислородного баллона, корзиной для принадлежностей
	1 шт.

	1.5.
	Источник автономного питания
	1 шт.


2. Показатели (характеристики): 
2.1. Общие требования.
2.1.1. Предназначение: для неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких у пациентов следующих категорий: 
- с рестриктивными нарушениями вентиляции;
- с обструктивными нарушениями вентиляции;
- с синдромом гиповентиляции при ожирении;
- с центральными нарушениями регулирования дыхания;
- неврологическими, мышечными и нервно-мышечными нарушениями.
2.1.2. Возможность использования в стационаре, для внутригоспитальной транспортировки пациентов;
2.1.3. *Аппарат должен иметь возможность электропитания из следующих источников:
2.1.3.1.переменный ток 220-230 В;
2.1.3.2. встроенная батарея (минимально 4 часа автономной работы).
2.1.4. Аппарат должен располагать цветным сенсорным экраном.
2.1.5. На экране должны отображаться: режим вентиляции, пиковое давление в дыхательных путях, частота дыхания, дыхательный объем, минутный объем вентиляции, дыхательные кривые, утечка, остаточный заряд батареи.
2.1.6. Должна быть предусмотрена опция остановки кривых с возможностью их детального анализа;
2.1.7. Аппарат должен обеспечивать доставку пациенту максимального инспираторного потока не менее 150 л/мин;
2.1.8. Аппарат должен иметь систему автоматической компенсации утечки;
2.1.9. Аппарат должен иметь коммуникационный интерфейс RS-232;
2.2. Режимы искусственной вентиляции:
2.2.1. Аппарат должен обеспечивать проведение следующих режимов вентиляции: 
- вспомогательная вентиляция с контролем по давлению;
- вспомогательная вентиляция с гарантированным дыхательным объемом;
- вспомогательная вентиляция с пропорциональной поддержкой давлением;
- вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением;
- самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (СРАР).
2.3. Устанавливаемые параметры ИВЛ:
2.3.1. Дыхательный объем в диапазоне не уже 100-2500 мл;
2.3.2. Длительность вдоха в диапазоне не уже 0,5-3сек;
2.3.3. Частота дыханий в диапазоне не уже 5-50 дыханий в минуту;
2.3.4. Концентрация кислорода в диапазоне не уже 21-100%;
2.3.5. Управляемое давление вдоха в диапазоне не уже 5-30 мбар;
2.3.6. Управляемое давление выдоха в диапазоне не уже 5-20 мбар;
2.4. Функции:
2.4.1. Наличие режима «автостарт» при масочной вентиляции – автоматическое включение, когда пациент начинает дышать в маску;
2.4.2. Наличие опции программируемого постепенного увеличения инспираторного и экспираторного давлений до установленного уровня;
2.4.3. Регулировка скорости повышения давления при переходе с фазы выдоха на вдох;
2.4.4. Наличие функции целевого объема.
2.5. Мониторинг:
2.5.1. Пиковое инспираторное давление в диапазоне не уже 0-50 мбар;
2.5.2. Частота дыхания в диапазоне не уже 0-80 в минуту;
2.5.3. Утечка в контуре в диапазоне не уже 0-150 в минуту
2.5.4. Дыхательный объем в диапазоне не уже 0-3000 мл;
2.5.5. Минутный объем дыхания в диапазоне не уже 0-50 л/мин
2.5.6. Соотношение времени вдоха к времени дыхательного цикла в диапазоне не уже 0-60%;
2.5.7. Кривые давления, потока и объема.
2.6. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация:
2.6.1. Аппарат должен располагать системой звуковых и визуальных тревог.
2.6.2. Меню настройки тревожной сигнализации должно содержать верхнюю и нижнюю границу параметра.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	[bookmark: _Hlk185427703]Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	

Согласно приложению к лоту №2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	80 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций:

	1.1.
	Блок инжектора
	1 шт.

	1.2.
	Блок управления (сенсорный дисплей)
	1 шт.

	1.3.
	Мобильная тележка
	1 шт.

	1.4.
	Кронштейн крепления на столе
	1 шт.

	1.5.
	Расходные материалы
	из расчета на 500 человек


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1.
	Технология вариабельного потока в диапазоне вводимого объема контраста от 1 до 40 мл (для выполнения исследований аорты и крупных периферических артерий)
	Наличие

	2.2.
	Автоматическое наполнение контрастом многоразовой колбы и удаление остаточного воздуха
	Наличие

	2.3.
	Сенсорный графический интерфейс управления
	цветной, не менее 10"

	2.4.
	Функция, обеспечивающая режим автоматической медленной подачи физиологического раствора в промежутках между введением контраста для поддержания сосуда в открытом состоянии
	наличие

	2.5.
	Максимально возможная скорость введения контраста
	программируемая, в диапазоне от 1,0 до 40 мл/сек

	2.6.
	Максимальный объем однократно вводимого контраста
	программируемый, в диапазоне от 1,0 до 99,9 мл

	2.7.
	Фактическая скорость и объем вводимого контраста зависит от интенсивности воздействия на дистанционный сенсорный пульт управления
	Наличие 

	2.8.
	Сенсоры пузырьков воздуха должны располагаться непосредственно на линиях контрастного вещества и физиологического раствора.
	Наличие 

	2.9.
	Объём колбы инъектора
	150 мл.

	2.10.*
	Синхронизация с ангиографическим комплексом
	Наличие 







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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