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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Аппарат электрохирургический высокочастотный с функциями монополярного сечения и коагуляции

1. Комплектация:
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Количество, шт.

	Аппарат электрохирургический высокочастотный с функциями монополярного сечения и коагуляции
	               1



	Наименование
	Состав (комплектация)  одного оборудования:
	Кол-во
шт.

	1.1.Электрохирургическая система
	1.1.1. ЭХВЧ – генератор с технологией сенсорного управления и функцией рассечения и коагуляции в среде аргона
	1

	
	1.1.2. Педаль двухклавишная
	1

	
	1.1.3. Педаль одноклавишная
	1

	
	1.1.4. Нейтральная многоразовая пластина пациента 
	2

	
	1.1.5. Кабель для подключения многоразовых пластин пациента 
	2

	
	1.1.6. Рукоятка для подключения монополярного инструмента
	4

	
	1.1.7.Кабель для подключения биполярного инструмента
	2

	
	1.1.8. Шланг высокого давления
	1

	
	1.1.9. Кабель для подключения зажимов для лигирования
	2

	
	1.1.10. Баллон для аргона 
	2

	
	1.1.11. Регулятор давления медицинских газов
	2

	
	1.1.12. Стойка для размещения аппарата и 2-х баллонов
	1

	1.2. Набор электродов для аргонусиленной коагуляции
	1.2.1. Электрод для аргонусиленной коагуляции (прямой факел)
	2

	
	1.2.2.Электрод-нож для аргонусиленной коагуляции  и резания 
	2

	1.3.Набор биполярных пинцетов:
	1.2.3. Пинцет биполярный (прямой) 

	2

	
	1.2.4. Пинцет биполярный (изогнутый) 

	2

	
	1.2.4. Пинцет биполярный, антипригарный (прямой) 
	2

	
	1.2.5. Пинцет биполярный, антипригарный (изогнутый) 
	2

	1.4.Монополярный набор элетродов
	1.4.1. Электрод – нож, сечение 3 на 0,8мм
	6

	
	1.4.2.Электрод – нож, сечение 2 на 0,5мм
	4

	
	1.4.3.Электрод – нож изогнутый, сечение 2 на 0,5мм
	2

	
	1.4.4.Элетрод – шарик, антипригарный 2мм
	2

	
	1.4.5.Элетрод – шарик, антипригарный 3мм
	2


	1.5.Зажим для лигирования крупных сосудов.
	1.5.1 В пластиковой изоляции  длина 190 - 200  мм
	
1

	
	1.5.2.В пластиковой изоляции  длина 230 - 240 мм
	1




2.  Технические требования:

2.1. Нейтральная многоразовая пластина пациента с площадью не менее 400 см кв
2.2. Кабель для подключения многоразовых пластин пациента длинной не менее 3м
2.3. Шланг высокого давления длинна не менее 0,5 м.
2.4. Баллон для аргона не менее 4-5л.
2.5. Электрод для аргонусиленной коагуляции (прямой факел) длинна не менее 80мм
2.6. Электрод-нож для аргонусиленной коагуляции  и резания длинна не менее 60мм.
2.7. Пинцет биполярный (прямой) длинна  185-195мм,  рабочая часть 8*2м
2.8. Пинцет биполярный (изогнутый) длинна  185-195мм, рабочая часть 8*2м
2.9. Пинцет биполярный, антипригарный (прямой) длинна  185-195мм, рабочая часть 8*2м
2.10. Пинцет биполярный, антипригарный (изогнутый) длинна  185-195мм, рабочая часть 8*2м

2.2. Блок аппарата должен быть универсальным моно-биполярным прибором и должен иметь:
2.2.1.Сенсорный экран управления аппаратом;
2.2.2.Фцнкцию «автостоп и автостарт»;
2.2.3.Не менее 4 режимов монополярного расссечения:
2.2.4. Не менее 4 режимов монополярной коагуляции.
2.2.5.Не менее 2 режимов биполярного рассечения
2.2.6.Не менее 4 режимов биполярной коагуляции.

2.3. Характеристики монополярных режимов:
2.3.1.Мощность аппарата при монополярном сечениее не менеее 300 Вт
2.3.2. Смешанное резание- коагуляция , мощность не менее 150 Вт
2.3.3. Коагуляция  поверхностная, мощность не менее 100Вт.
2.3.4. Коагуляция  форсированная мощность не мнеее 150 Вт
2.3.5. Коагуляция спрей, мощность не менее 70 Вт.

2.4. Характеристики биполярных режимов:
2.4.1. Резание мощность не менее 70 Вт;
2.4.2. Резание в жидкосной среде, мощность не менее 320 Вт
2.4.3. коагуляция мягкая мощность не менее 120Вт,
2.4.4. Коагуляция лигирования, мощность не менее 120- Вт.

2.5. Разъемы:
- не менее  2-х монополярных
- не менее 2-х биполярных

