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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Велоэргометрическая стресс - система

1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Велоэргометр электрический с электромагнитным тормозом, интегрируемый со стресс-системой
	1

	1.2.
	Модуль регистрации и обработки ЭКГ (12 каналов) для нагрузочных проб, входящий в состав стресс-системы
	1

	1.3
	Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с предустановленным специализированным ПО для управления стресс-тестом
	1

	1.4
	Лазерный принтер для печати протоколов
	1

	1.5
	Кабель пациента (12 отведений) с защитой от электромагнитных помех
	1

	1.6
	Приборная тележка
	1

	1.7
	Комплект для измерения артериального давления во время нагрузки интегрированный с системой
	1


2. Технические требования
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Велоэргометр электрический

	2.1.1.
	Диапазон нагрузки, (Вт)
	от 25 (не более) 
до 400 (не менее)

	2.1.2.
	Датчик оборотов, (об/мин)
	20 – 120 

	2.1.3.
	Тормоз
	Электромагнитный

	2.1.4.
	Регулировка положения сидения и руля
	наличие

	2.1.5.
	Максимальный допустимый вес пациента, не менее (кг)
	150

	2.2.
	Модуль регистрации и обработки ЭКГ (стресс-ЭКГ)

	2.2.1.
	Количество отведений для мониторинга
	12 стандартных отведений

	2.2.2.
	Непрерывная регистрация
	Обеспечение непрерывной записи и отображения ЭКГ в реальном времени на протяжении всего нагрузочного теста

	2.2.3.
	Подавление артефактов
	Наличие встроенных алгоритмов подавления мышечных шумов и сетевых наводок, возникающих при физической нагрузке (двигательные артефакты)

	2.2.4.
	Анализ ЭКГ в реальном времени
	Автоматический расчёт ЧСС, автоматическое измерение смещения ST-сегмента, выявление экстрасистолии и нарушений ритма

	2.2.5.
	Отображение на экране
	Возможность одновременного отображения на экране монитора не менее 6 отведений ЭКГ, выбранных пользователем

	2.2.6.
	Программное обеспечение
	Программное обеспечение для регистрации, отображения и анализа ЭКГ в ходе нагрузочной пробы с автоматическим формированием протокола исследования

	2.2.7.
	Сигнализация
	Настройка звуковых и визуальных тревог при достижении критических значений ЧСС, смещения ST и других параметров

	2.2.8.
	Частота дискретизации
	Не менее 500 Гц на канал

	2.2.9.
	Кабель пациента
	Для 12 отведений с защитой от электромагнитных помех

	2.3.
	Персональный компьютер с предустановленным ПО

	2.3.1.
	Процессор
	не менее 2 ядер, тактовая частота не менее 2,0 ГГц

	2.3.2.
	Оперативная память (RAM)
	не менее 4 ГБ

	2.3.3.
	Жесткий диск (HDD/SSD)
	не менее 120 ГБ

	2.3.4.
	Операционная система
	Windows 10 / 11 Pro (лицензионная)

	2.3.5.
	Порты
	наличие USB-портов (не менее 4 шт.) для подключения модуля ЭКГ, принтера и внешних устройств

	2.3.6.
	Программное обеспечение
	предустановленное ПО для регистрации, отображения и анализа ЭКГ в ходе нагрузочной пробы с автоматическим формированием протокола исследования

	2.3.7.
	Сетевое подключение
	наличие сетевой карты Ethernet (RJ-45) для интеграции в ЛВС учреждения

	2.4.
	Монитор для отображения ЭКГ

	2.4.1.
	Тип дисплея
	цветной ЖК-дисплей (TFT)

	2.4.2.
	Диагональ
	не менее 19 дюймов (48 см)

	2.4.3.
	Разрешение
	не менее 1280 × 1024 пикселей

	2.4.4.
	Время отклика
	не более 5 мс

	2.4.5.
	Подключение
	наличие интерфейсов VGA, DVI или HDMI для подключения к ПК

	2.5.
	Кабель пациента (12 отведений)

	2.5.1.
	Количество отведений
	12 стандартных отведений

	2.5.2.
	Конструкция
	центральный жгут с разветвлением на 6 грудных и 4 конечностных отведения

	2.5.3.
	Цветовая маркировка
	наличие для правильного размещения электродов на теле пациента

	2.5.4.
	Длина кабеля
	не менее 3 м для удобства работы с пациентом

	2.5.5.
	Совместимость
	полная совместимость с модулем регистрации ЭКГ, поставляемым в составе системы

	2.5.6.
	Защита
	наличие защиты от дефибрилляции

	2.6.
	Принтер для печати протоколов

	2.6.1.
	Тип принтера
	лазерный

	2.6.2.
	Формат печати
	A4

	2.6.3.
	Подключение
	USB или сетевое подключение (Ethernet)

	2.6.4.
	Скорость печати
	не менее 14 страниц в минуту

	2.6.5.
	Разрешение печати
	не менее 600 × 600 dpi для четкой печати графиков ЭКГ

	2.6.6.
	Совместимость
	совместимость с операционной системой ПК, поставляемого в составе системы

	2.7.
	Приборная тележка

	2.7.1.
	Назначение
	для размещения ПК, монитора, модуля ЭКГ и принтера в едином рабочем комплексе

	2.7.2.
	Материал
	металлический или комбинированный корпус, устойчивый к дезинфекции

	2.7.3.
	Колеса
	4 колеса, два из которых с фиксацией (тормозами) для обеспечения устойчивости

	2.7.4.
	Полки/отсеки
	наличие полки для аппарата ЭКГ/модуля регистрации, корзины или отсека для принадлежностей, держателя для кабелей

	2.7.5.
	Кронштейн для монитора
	наличие

	2.7.6.
	Габариты
	соответствие размерам устанавливаемого оборудования; шириной не более 80 см

	2.7.7.
	Электропитание
	наличие встроенного сетевого фильтра или розетки на тележке для подключения оборудования

	2.8.
	Комплект для измерения артериального давления

	2.8.1.
	Метод измерения
	автоматический (осциллометрический)

	2.8.2.
	Диапазон измерения
	систолическое: 60–260 мм рт. ст., диастолическое: 40–200 мм рт. ст.

	2.8.3.
	Манжеты
	наличие манжет для взрослых пациентов (размеры: стандартная и большая)

	2.8.4.
	Отображение
	вывод значений АД на экран ПК или отдельный дисплей

	2.8.5.
	Совместимость
	интеграция с системой регистрации ЭКГ (синхронная запись)


3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.
