ГродМТ 452/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Велоэргометрическая стресс - система

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Велоэргометр электрический с электромагнитным тормозом, интегрируемый со стресс-системой | 1 |
| 1.2. | Модуль регистрации и обработки ЭКГ (12 каналов) для нагрузочных проб, входящий в состав стресс-системы | 1 |
| 1.3 | Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с предустановленным специализированным ПО для управления стресс-тестом | 1 |
| 1.4 | Лазерный принтер для печати протоколов | 1 |
| 1.5 | Кабель пациента (12 отведений) с защитой от электромагнитных помех | 1 |
| 1.6 | Приборная тележка | 1 |
| 1.7 | Комплект для измерения артериального давления во время нагрузки интегрированный с системой | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Велоэргометр электрический |  |
| 2.1.1. | Диапазон нагрузки, (Вт) | от 25 (не более) до 400 (не менее) |
| 2.1.2. | Датчик оборотов, (об/мин) | 20 – 120 |
| 2.1.3. | Тормоз | Электромагнитный |
| 2.1.4. | Регулировка положения сидения и руля | наличие |
| 2.1.5. | Максимальный допустимый вес пациента, не менее (кг) | 150 |
| 2.2. | Модуль регистрации и обработки ЭКГ (стресс-ЭКГ) |  |
| 2.2.1. | Количество отведений для мониторинга | 12 стандартных отведений |
| 2.2.2. | Непрерывная регистрация | Обеспечение непрерывной записи и отображения ЭКГ в реальном времени на протяжении всего нагрузочного теста |
| 2.2.3. | Подавление артефактов | Наличие встроенных алгоритмов подавления мышечных шумов и сетевых наводок, возникающих при физической нагрузке (двигательные артефакты) |
| 2.2.4. | Анализ ЭКГ в реальном времени | Автоматический расчёт ЧСС, автоматическое измерение смещения ST-сегмента, выявление экстрасистолии и нарушений ритма |
| 2.2.5. | Отображение на экране | Возможность одновременного отображения на экране монитора не менее 6 отведений ЭКГ, выбранных пользователем |
| 2.2.6. | Программное обеспечение | Программное обеспечение для регистрации, отображения и анализа ЭКГ в ходе нагрузочной пробы с автоматическим формированием протокола исследования |
| 2.2.7. | Сигнализация | Настройка звуковых и визуальных тревог при достижении критических значений ЧСС, смещения ST и других параметров |
| 2.2.8. | Частота дискретизации | Не менее 500 Гц на канал |
| 2.2.9. | Кабель пациента | Для 12 отведений с защитой от электромагнитных помех |
| 2.3. | Персональный компьютер с предустановленным ПО |  |
| 2.3.1. | Процессор | не менее 2 ядер, тактовая частота не менее 2,0 ГГц |
| 2.3.2. | Оперативная память (RAM) | не менее 4 ГБ |
| 2.3.3. | Жесткий диск (HDD/SSD) | не менее 120 ГБ |
| 2.3.4. | Операционная система | Windows 10 / 11 Pro (лицензионная) |
| 2.3.5. | Порты | наличие USB-портов (не менее 4 шт.) для подключения модуля ЭКГ, принтера и внешних устройств |
| 2.3.6. | Программное обеспечение | предустановленное ПО для регистрации, отображения и анализа ЭКГ в ходе нагрузочной пробы с автоматическим формированием протокола исследования |
| 2.3.7. | Сетевое подключение | наличие сетевой карты Ethernet (RJ-45) для интеграции в ЛВС учреждения |
| 2.4. | Монитор для отображения ЭКГ |  |
| 2.4.1. | Тип дисплея | цветной ЖК-дисплей (TFT) |
| 2.4.2. | Диагональ | не менее 19 дюймов (48 см) |
| 2.4.3. | Разрешение | не менее 1280 × 1024 пикселей |
| 2.4.4. | Время отклика | не более 5 мс |
| 2.4.5. | Подключение | наличие интерфейсов VGA, DVI или HDMI для подключения к ПК |
| 2.5. | Кабель пациента (12 отведений) |  |
| 2.5.1. | Количество отведений | 12 стандартных отведений |
| 2.5.2. | Конструкция | центральный жгут с разветвлением на 6 грудных и 4 конечностных отведения |
| 2.5.3. | Цветовая маркировка | наличие для правильного размещения электродов на теле пациента |
| 2.5.4. | Длина кабеля | не менее 3 м для удобства работы с пациентом |
| 2.5.5. | Совместимость | полная совместимость с модулем регистрации ЭКГ, поставляемым в составе системы |
| 2.5.6. | Защита | наличие защиты от дефибрилляции |
| 2.6. | Принтер для печати протоколов |  |
| 2.6.1. | Тип принтера | лазерный |
| 2.6.2. | Формат печати | A4 |
| 2.6.3. | Подключение | USB или сетевое подключение (Ethernet) |
| 2.6.4. | Скорость печати | не менее 14 страниц в минуту |
| 2.6.5. | Разрешение печати | не менее 600 × 600 dpi для четкой печати графиков ЭКГ |
| 2.6.6. | Совместимость | совместимость с операционной системой ПК, поставляемого в составе системы |
| 2.7. | Приборная тележка |  |
| 2.7.1. | Назначение | для размещения ПК, монитора, модуля ЭКГ и принтера в едином рабочем комплексе |
| 2.7.2. | Материал | металлический или комбинированный корпус, устойчивый к дезинфекции |
| 2.7.3. | Колеса | 4 колеса, два из которых с фиксацией (тормозами) для обеспечения устойчивости |
| 2.7.4. | Полки/отсеки | наличие полки для аппарата ЭКГ/модуля регистрации, корзины или отсека для принадлежностей, держателя для кабелей |
| 2.7.5. | Кронштейн для монитора | наличие |
| 2.7.6. | Габариты | соответствие размерам устанавливаемого оборудования; шириной не более 80 см |
| 2.7.7. | Электропитание | наличие встроенного сетевого фильтра или розетки на тележке для подключения оборудования |
| 2.8. | Комплект для измерения артериального давления |  |
| 2.8.1. | Метод измерения | автоматический (осциллометрический) |
| 2.8.2. | Диапазон измерения | систолическое: 60–260 мм рт. ст., диастолическое: 40–200 мм рт. ст. |
| 2.8.3. | Манжеты | наличие манжет для взрослых пациентов (размеры: стандартная и большая) |
| 2.8.4. | Отображение | вывод значений АД на экран ПК или отдельный дисплей |
| 2.8.5. | Совместимость | интеграция с системой регистрации ЭКГ (синхронная запись) |

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.