ГродМТ 533/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Ларингоскоп взрослый (подвесной операционный ларингоскоп с набором инструментов для микрохирургических операций на гортани)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Монитор медицинский, 4К/UHD
	1 шт.

	1.2.
	Видеосистема, 4К/UHD
	1 шт.

	1.3.
	Источник света
	1 шт.

	1.4.
	Световод волоконно-оптический
	5 шт.

	1.5.
	Головка камеры, 4К/UHD автоклавируемая
	1 шт.

	1.6.
	Блок электрохирургический
	1 шт.

	1.6.1.
	Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.6.2.
	Нейтральный электрод многоразовый
	2 шт.

	1.6.3.
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	2 шт.

	1.6.4.
	Держатель электродов, 2х кнопочный
	2 шт.

	1.6.5.
	Монополярный электрод – игла
	10 шт.

	1.6.6.
	Монополярный электрод – шар
	10 шт.

	1.6.7.
	Монополярный электод - игла, длинная
	10 шт.

	1.6.8.
	Биполярный кабель
	2 шт.

	1.6.9.
	Биполярный, изогнутый
	2 шт.

	1.6.10.
	Биполярный, байонетный
	2 шт.

	1.7.
	Система шейверная
	1 шт.

	1.7.1.
	Микромотор с кабелем
	1 шт.

	1.7.2.
	Рукоятка шейвера
	2 шт.

	1.7.3.
	Трубка ирригационная
	100 шт.

	1.7.4.
	Шейверное синусное лезвие прямое, агрессивное
	25 шт.

	1.7.5.
	Шейверное синусное лезвие прямое, трехзубое
	25 шт.

	1.7.6.
	Шейверное синусное лезвие 60⁰, трехзубое
	25 шт.

	1.7.7.
	Шейверное синусное лезвие 15⁰, трехзубое
	25 шт.

	1.7.8.
	Шейвер-бор изогнутый 15⁰
	15 шт.

	1.8.
	Аспиратор медицинский
	1 шт.

	1.9.
	Синускоп 4К/UHD
	4 шт.

	1.10.
	Синускоп 4К/UHD
	1 шт.

	1.11.
	Синускоп 4К/UHD
	1 шт.

	1.12.
	Жесткий оптический ларингоскоп HD
	1 шт.

	1.13.
	Пластиковый контейнер с крышкой
	3 шт.

	1.14.
	Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект
	2 шт.

	1.15.
	Грудная опора ларингоскопа, комплект
	2 шт.

	1.16.
	Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект
	2 шт.

	1.17.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.18.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.19.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.20.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.21.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.22.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.23.
	Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.24.
	Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.25.
	Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм
	2 шт.

	1.26.
	Расширитель голосовых связок
	2 шт.

	1.27.
	Иглодержатель
	2 шт.

	1.28.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER
	2 шт.

	1.29.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER
	2 шт.

	1.30.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°
	2 шт.

	1.31.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°
	2 шт.

	1.32.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°
	2 шт.

	1.33.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°
	2 шт.

	1.34.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°
	2 шт.

	1.35.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°
	2 шт.

	1.36.
	Синускопические микроножницы, зубчатые лезвия
	2 шт.

	1.37.
	Зонд тип TOBOLD
	2 шт.

	1.38.
	Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN
	2 шт.

	1.39.
	Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN
	2 шт.

	1.40.
	Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN
	2 шт.

	1.41.
	Аспирационная трубка
	2 шт.

	1.42.
	Аспирационная трубка
	2 шт.

	1.43.
	Аспирационная трубка
	2 шт.

	1.44.
	Ларингеальный нож 
	2 шт.

	1.45.
	Ларингеальный крючок 
	2 шт.

	1.46.
	Ножницы тип MAYO
	2 шт.

	1.47.
	Гемостатический зажим тип MICRO-MOSQUITO
	2 шт.

	1.48.
	Ножницы тип STEVENS
	2 шт.

	1.49.
	Ручка скальпеля №3
	2 шт.

	1.50.
	Деликатный хирургический пинцет
	2 шт.

	1.51.
	Анатомический пинцет тип SEMKEN
	2 шт.

	1.52.
	Аспирационная трубка тип PLESTER
	2 шт.

	1.53.
	Аспирационная трубка тип PLESTER
	2 шт.

	1.54.
	Аспирационная трубка тип PLESTER
	2 шт.

	1.55.
	Роторасширитель тип DAVIS-MAYER, комплект
	1 шт.

	1.56.
	Тонзиллярная петля тип EVES
	2 шт.

	1.57.
	Сменные петли
	2 шт.

	1.58.
	Тонзиллярные щипцы тип COLVER
	2 шт.

	1.59.
	Тонзиллярный диссектор тип HURD
	2 шт.

	1.60.
	Набор тонзиллярных аденотомов тип BECKMANN
	1 шт.

	1.61.
	Набор тонзиллярных аденотомов тип NEGUS
	1 шт.

	1.62.
	Ларингеальные щипцы тип FRAENKEL
	2 шт.

	1.63.
	Ларингеальные щипцы тип LANGE
	2 шт.

	1.64.
	Антральный выкусыватель, режущий назад
	2 шт.

	1.65.
	Антральный выкусыватель, режущий на 360°
	2 шт.

	1.66.
	Круговой выкусыватель, прямой
	2 шт.

	1.67.
	Круговой выкусыватель, вверх 65°
	2 шт.

	1.68.
	Выкусыватель фронтального синуса, скус 3 мм
	2 шт.

	1.69.
	Носовое хирургическое зеркало тип COTTLE, с фиксационным винтом
	2 шт.

	1.70.
	Носовое хирургическое зеркало тип COTTLE, с фиксационным винтом
	2 шт.

	1.71.
	Носовое хирургическое зеркало тип COTTLE, с фиксационным винтом
	2 шт.

	1.72.
	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, загнутые вниз бранши на 90°
	2 шт.

	1.73.
	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, вращение на 360°, загнутые вниз бранши на 90°
	2 шт.

	1.74.
	Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE
	2 шт.

	1.75.
	Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE
	2 шт.

	1.76.
	Иглодержатель тип MICRO RODER, твердосплавный
	2 шт.

	1.77.
	Синускоп Ø 2,7 мм, 0°
	2 шт.

	1.78.
	Шпатель тип MAYO
	2 шт.

	1.79.
	Троакар тип STANDARD
	2 шт.

	1.80.
	Троакар тип STANDARD
	2 шт.

	1.81.
	Ретрактор парный тип FARABEUF
	2 шт.

	1.82.
	Тонзиллярные ножницы тип BOETTCHER
	2 шт.

	1.83.
	Носовые ножницы тип HEYMANN
	2 шт.

	1.84.
	Ручка скальпеля № 5K
	2 шт.

	1.85.
	Хлопковый аппликатор тип FARREL
	2 шт.

	1.86.
	Набор костных долот тип PARTSCH
	2 шт.

	1.87.
	Молоток тип COTTLE
	2 шт.

	1.88.
	Элеватор
	2 шт.

	1.89.
	Элеватор тип ALDERDYCE
	2 шт.

	1.90.
	Рама роторасширителя тип DAVIS-BOYLE
	2 шт.

	1.91.
	Комплект клинков к роторасширителю 
	2 шт.

	1.92.
	Тонзиллярный нож тип ABRAHAM
	2 шт.

	1.93.
	Тонзиллярный выкусыватель тип SCHMEDEN
	2 шт.

	1.94.
	Микро выкусыватель тип CITELLI
	2 шт.

	1.95.
	Микро выкусыватель тип CITELLI
	2 шт.

	1.96.
	Микро выкусыватель тип CITELLI
	2 шт.

	1.97.
	Носовые полипные щипцы тип HARTMANN
	2 шт.

	1.98.
	Носовые щипцы тип STRUYCKEN
	2 шт.

	1.99.
	Синускопические щипцы для фронтального синуса
	2 шт.

	1.100.
	Синускопические щипцы для фронтального синуса
	2 шт.

	1.101.
	Носовой выкусыватель тип HARTMANN
	2 шт.

	1.102.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вверх
	2 шт.

	1.103.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вниз
	2 шт.

	1.104.
	Носовой нож тип BALLENGER
	2 шт.

	1.105.
	Носовой нож тип BALLENGER
	2 шт.

	1.106.
	Элеватор перегородки носа тип KILLIAN
	2 шт.

	1.107.
	Элеватор перегородки носа тип PIERCE
	2 шт.

	1.108.
	Элеватор перегородки носа тип PENNINGTON
	2 шт.

	1.109.
	Двухсторонний зонд
	2 шт.

	1.110.
	Двухсторонний зонд
	2 шт.

	1.111.
	Двухсторонний зонд
	2 шт.

	1.112.
	Алюминиевый стерилизационный контейнер, комплект
	4 шт.

	1.113.
	Подставка для держателей ларингоскопов, комплект
	1 шт.

	1.114.
	Стойка-тележка для оборудования
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1.
	Монитор медицинский 4К/UHD:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160 пикселей;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1500:1.

	2.2.
	Видеосистема 4К/UHD:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей;

	
	Контрастность изображения – не менее трёх типов (высокий, стандартный, низкий);

	
	Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких);

	
	Возможность получения изображения в узковолновом спектре света (для усиления контраста и видимости кровеносных сосудов);

	
	Автоматическая регулировка яркости освещения;

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню.

	2.3.
	Источник света:

	
	Тип лампы – ксеноновая или светодиодные (мощность, не менее 
300 Вт в ксеноновом эквиваленте);

	
	Возможность получения изображения в узковолновом спектре света (для усиления контраста и видимости кровеносных сосудов);

	
	Автоматическая регулировка яркости – наличие;

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	
	В комплекте: - две запасные лампы (для ксенонового источника света).

	2.4.
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр 2,8-3,5 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5.
	Головка камеры 4К/UHD автоклавируемая:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей;

	
	Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Функция «автофокус»;

	
	Вес не более 280 г.

	2.6.
	Блок электрохирургический:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 2-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 3-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 3-х режимов биполярной коагуляции;

	
	Характеристики монополярных режимов:
- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;
- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;
- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;

	
	Характеристики биполярных режимов:
- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт;

	
	Разъемы:
- не менее 2-х монополярных;
- не менее 1-го биполярного;

	2.6.4.
	Держатель электродов, 2х кнопочный:

	
	- Ø 4 мм, 2,8-3,1 м.

	2.6.5.
	Монополярный электрод – игла:

	
	- прямой, Ø 0,5-0,7 мм.

	2.6.6.
	Монополярный электрод – шар:

	
	- прямой, Ø 3,5-4,5 мм.

	2.6.7.
	Монополярный электод - игла, длинная:

	
	- прямой, 0,7-0,9 х 25-30 мм.

	2.6.8.
	Биполярный кабель:

	
	- 2,8-3,1 м, 2-х пиновый разъем, наличие совместимости с биполярными пинцетами.

	2.6.9.
	Биполярный, изогнутый:

	
	- общая длина 195-200 мм, прямой, рабочие бранши 0,9-1,1 мм, изогнуты 

	2.6.10.
	Биполярный, байонетный:

	
	- общая длина 195-200 мм, байонетной формы, рабочие бранши прямые 0,9-1,1 мм 

	2.7.
	Система шейверная:

	
	Рабочее напряжение 100-120, 230-230В,50/60 Гц;

	
	Перистальтический насос для ирригации жидкости с возможностью регулировки потока;

	
	Управляющий модуль должен иметь систему «СТОП» при достижении заданной мощности вращательного момента;

	
	Управляющий модуль должен иметь возможность изменять скорость вращения мотора от 2000 до 50000 об./мин и более;

	
	Управляющий модуль должен иметь возможность задавать необходимую мощность вращения;

	
	Наличие в комплекте:
- Педаль управления;
- Высокоскоростной электродвигатель, не менее 75 000 об./мин и более.

	2.7.1.
	Микромотор с кабелем:

	
	Число оборотов - не менее 50 000 об./мин и более;

	
	Должен иметь массу 100-350 гр.;

	
	Вращательный момент 6 Нсм и более;

	
	Должен иметь встроенную систему защиты от перегрузки;

	2.7.2.
	Рукоятка шейвера:

	
	Диапазон скоростей вращения 300-6000 об./мин и более.

	
	Вращательный момент 12 Нсм и более;

	
	Должен иметь массу не более 200 гр.;

	2.7.4.
	Шейверное синусное лезвие прямое, агрессивное:

	
	Длина 105-130 мм;

	
	Диаметр не более 4 мм;

	
	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна гладкая, вогнутое;

	2.7.5.
	Шейверное синусное лезвие прямое, трехзубое:

	
	Длина 105-130 мм;

	
	Диаметр не более 4 мм;

	
	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая, вогнутое;

	2.7.6.
	Шейверное синусное лезвие 60⁰, трехзубое:

	
	Длина 105-130 мм;

	
	Диаметр не более 4 мм;

	
	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая, вогнутое;

	2.7.7.
	Шейверное синусное лезвие 15⁰, трехзубое:

	
	Длина 105-130 мм;

	
	Диаметр не более 4 мм;

	
	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая, вогнутое;

	2.7.8.
	Шейвер-бор изогнутый 15⁰:

	
	Длина 105-130 мм;

	
	Диаметр не более 4 мм;

	
	Форма бора круглая, алмазный;

	2.8.
	Аспиратор медицинский:

	
	насос вакуумного типа;

	
	предназначен для аспирации жидкостей и частиц тканей;

	
	максимальный вакуум, не менее 90 кПа;

	
	производительность:
- по воздуху, не менее 30 л/мин;
- по воде, не менее 10 л/мин.

	
	в комплекте:
- набор трубок – 1 компл;
- емкости для секрета, объем не менее 3х литров – 2 шт.
- тележка;

	2.9.
	Синускоп 4К/UHD:

	
	Угол обзора – 0º, угол поля зрения не менее 90º;

	
	Рабочая длина: 170 – 180 мм; диаметр – 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации автоклавированием;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте.

	2.10.
	Синускоп 4К/UHD:

	
	Угол обзора – 30º, угол поля зрения не менее 90º;

	
	Рабочая длина: 170 – 180 мм; диаметр – 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации автоклавированием;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте.

	2.11.
	Синускоп 4К/UHD:

	
	Угол обзора – 75º, угол поля зрения не менее 90º;

	
	Рабочая длина: 170 – 180 мм; диаметр – 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации автоклавированием;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте.

	2.12.
	Жесткий оптический ларингоскоп HD:

	
	Угол обзора – 70º;

	
	Рабочая длина: 160 – 170 мм, диаметр – 10,0 мм;

	
	Сниженные глотательного рефлекса за счет минимального расстояния конструктивного расположения оптики дистального конца;

	
	Съемная рукоятка;

	
	Возможность стерилизации автоклавированием.

	2.13.
	Пластиковый контейнер с крышкой:

	
	Размер, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	Ворсистый силиконовый мат, размер не менее: 420 x 175 мм.

	2.14.
	Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект:

	
	Длина р/части 172-177 мм;

	
	Размер рабочей части: Ш х В – 25-27 х 14-16 мм;

	
	Закрытый диаметр рабочей части: 14,4-14,6 мм;

	
	Съемный оптоволоконный световод, для дистального освещения, длина 169-172 мм – 2 шт.;

	
	Съемная трубка для отведения пара, Luer-lock, длина 172-175 мм;

	
	Инжекторная трубка, Luer-lock, длина 120-125 мм;

	2.15.
	Грудная опора ларингоскопа, комплект:

	
	Держатель ларингоскопа;

	
	Опорный стержень 330-340 мм;

	
	Резиновое кольцо к опорному стержню.

	2.16.
	Операционный раздвижной ларингоскоп, комплект:

	
	Длина р/части 182-187 мм;

	
	Размер рабочей части: Ш х В – 25-27 х 15-17 мм;

	
	Закрытый диаметр рабочей части: 15,0-16,0 мм;

	
	Съемный оптоволоконный световод, для дистального освещения, длина 169-172 мм – 2 шт.;

	
	Съемная трубка для отведения пара, Luer-lock, длина 172-175 мм;

	
	Инжекторная трубка, Luer-lock, длина 120-125 мм;

	2.17.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм:

	
	Прямые;

	
	Захватывающие рифленые бранши;

	
	Рабочая длина 250-275 мм, Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки;

	
	Без замка.

	2.18.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм:

	
	Загнутые вправо;

	
	Захватывающие рифленые бранши;

	
	Рабочая длина 250-275 мм, Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки;

	
	Без замка.

	2.19.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм:

	
	Загнутые влево;

	
	Захватывающие рифленые бранши;

	
	Рабочая длина 250-275 мм, Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки;

	
	Без замка.

	2.20.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм:

	
	Прямые;

	
	Ложкообразные бранши Ø 2 мм; 

	
	Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.21.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм:

	
	Загнутые вправо;

	
	Ложкообразные бранши Ø 2 мм;

	
	Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.22.
	Эндоларингиальные щипы, р/длина 250-275 мм:

	
	Загнутые влево;

	
	Ложкообразные бранши Ø 2 мм;

	
	Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.23.
	Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм:

	
	Прямые;

	
	Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.24.
	Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм:

	
	Загнутые вправо;

	
	Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.25.
	Эндоларингиальные ножницы, р/длина 250-275 мм:

	
	Загнутые влево;

	
	Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.26.
	Расширитель голосовых связок:

	
	Рабочая длина 250-275 мм Ø 2 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.27.
	Иглодержатель:

	
	Рабочая длина 230-255 мм, конический Ø 2-3 мм;

	
	Наличие разъема для чистки.

	2.28.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER:

	
	Длина рабочей части 160-170 мм;

	
	Вращение рабочей части на 360°;

	
	Пружинчатая рукоятка.

	2.29.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER:

	
	Длина рабочей части 130-140 мм;

	
	Неподвижный, режущий в накладку вверх;

	
	Размер р/части 3,4-3,6 х 3,4-3,6;

	
	Пружинчатая рукоятка.

	2.30.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°:

	
	Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм;

	
	Прямые, р/часть 3,0 мм;

	
	Ложкообразные перфорированные бранши.

	2.31.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°:

	
	Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм;

	
	Прямые, р/часть 3,5 мм;

	
	Ложкообразные перфорированные бранши.

	2.32.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 0°:

	
	Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм;

	
	Прямые, р/часть 4,0 мм;

	
	Ложкообразные перфорированные бранши.

	2.33.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°:

	
	Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм;

	
	Вверх 45°, р/часть 3,0 мм;

	
	Ложкообразные перфорированные бранши.

	2.34.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°:

	
	Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм;

	
	Вверх 45°, р/часть 3,5 мм;

	
	Ложкообразные перфорированные бранши.

	2.35.
	Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY 45°:

	
	Длина рабочей ствола 120-130 мм, Ø 3,5 мм;

	
	Вверх 45°, р/часть 4,0 мм;

	
	Ложкообразные перфорированные бранши.

	2.36.
	Синускопические микроножницы, зубчатые лезвия:

	
	Длина рабочей части 115-125 мм;

	
	Диаметр рабочего ствола 2,0-2,5 мм;

	
	Рабочая часть прямая, Ø 3.0-3.5 мм, зубчатые лезвия.

	2.37.
	Зонд тип TOBOLD :

	
	Р/часть дистально плавно изогнута;

	
	Кончик с навивкой.

	
	Длина 20-25 см.

	2.38.
	Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN:

	
	Оливообразная, изогнутая дистальная р/часть;

	
	Длина 12,5-13,5 см;

	
	Диаметр р/части 2,0-2,5мм.

	2.39.
	Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN:

	
	Оливообразная, изогнутая дистальная р/часть;

	
	Длина 12,5-13,5 см;

	
	Диаметр р/части 3,0-3,5 мм.

	2.40.
	Ирригационная канюля тип EICKEN-KILLIAN:

	
	Оливообразная, изогнутая дистальная р/часть;

	
	Длина 12,5-13,5 см;

	
	Диаметр р/части 4,0-4,5 мм.

	2.41.
	Аспирационная трубка:

	
	Прямая рабочая часть длиной 220-230 мм;

	
	Диаметр 2,0 мм;

	
	Соединение Luer.

	2.42.
	Аспирационная трубка:

	
	Прямая рабочая часть длиной 220-230 мм;

	
	Диаметр 2,5 мм;

	
	Соединение Luer.

	2.43.
	Аспирационная трубка:

	
	Прямая рабочая часть длиной 220-230 мм;

	
	Диаметр 3,5 мм;

	
	Соединение Luer.

	2.44.
	Ларингеальный нож тип:

	
	Длина 220-310 мм;

	
	Серповидной формы.

	2.45.
	Ларингеальный крючок тип:

	
	Длина 220-310 мм;

	
	Изогнутая р/часть.

	2.46.
	Ножницы тип MAYO:

	
	Изогнутые, вогнутые лезвия;

	
	Длина 145-150 мм.

	2.47.
	Гемостатический зажим тип MICRO-MOSQUITO:

	
	Изогнутый;

	
	Длина 115-120 мм;

	2.48.
	Ножницы тип STEVENS: 

	
	Изогнутые;

	
	Остроконечные;

	
	Длина 100-105 мм.

	2.49.
	Ручка скальпеля №3:

	
	Для сменных лезвий

	2.50.
	Деликатный хирургический пинцет:

	
	С зубцами 1х2;

	
	Узкий;

	
	Рабочая часть 1,5 мм.

	2.51.
	Анатомический пинцет тип SEMKEN:

	
	Длина 15,0-15,5 см

	2.52.
	Аспирационная трубка тип PLESTER:

	
	Диаметр 1,5 мм, наличие контроля вакуума.

	2.53.
	Аспирационная трубка тип PLESTER:

	
	Диаметр 2,0 мм, наличие контроля вакуума.

	2.54.
	Аспирационная трубка тип PLESTER:

	
	Диаметр 2,5 мм, наличие контроля вакуума.

	2.55.
	Роторасширитель тип DAVIS-MAYER, комплект:

	
	Рама роторасширителя, открыта справа; 

	
	В комплекте со сменными клинками по 1 штуке (70, 75, 80, 85 мм).

	2.56.
	Тонзиллярная петля тип EVES:

	
	Общая длина 280 – 290 мм.

	2.57.
	Сменные петли: 

	
	Упаковка 10-20 штук;

	2.58.
	Тонзиллярные щипцы тип COLVER: 

	
	Общая длина 180 – 190 мм;

	
	Изогнутые.

	2.59.
	Тонзиллярный диссектор тип HURD:

	
	Двухсторонний;

	
	Размер рабочей части 5-6 мм;

	
	Общая длина 220 – 225 мм;

	2.60.
	Набор тонзиллярных аденотомов тип BECKMANN:

	
	Прямые;

	
	Размеры: фиг. 1,2,3,4 по 1 штуке; 

	
	Общая длина 220 – 225 мм;

	2.61.
	Набор тонзиллярных аденотомов тип NEGUS:

	
	Изогнутые;

	
	Размеры: фиг. 1,2,3,4 по 1 штуке; 

	
	Общая длина 220 – 225 мм;

	2.62.
	Ларингеальные щипцы тип FRAENKEL: 

	
	Р/длина 17,0 -18,0 см, общая длина 26,5 – 27,0 см;

	
	Дистальный конец изогнут вниз, раб. бранши ложкообразные;

	
	Наличие ирригационного канала.

	2.63.
	Ларингеальные щипцы тип LANGE:

	
	Р/длина 17,0 -18,0 см, общая длина 26,5 – 27,0 см;

	
	Дистальный конец изогнут вверх, раб. бранши круглые;

	
	Наличие ирригационного канала.

	2.64.
	Антральный выкусыватель, режущий назад:

	
	длина рабочей ствола 100-105 мм, Ø 4,0-4,5 мм;

	
	размер выкусывающей части 2,3-2,5 х 6,8-7,0 мм;

	
	наличие канала для чистки.

	2.65.
	Антральный выкусыватель, режущий на 360°:

	
	длина рабочей ствола 100-105 мм, Ø 2,5-3,0 мм;

	
	размер выкусывающей части 2,3-2,5 х 6,8-7,0 мм;

	
	наличие канала для чистки.

	2.66.

	Круговой выкусыватель, прямой:

	
	грибовидный скус по полному радиусу;

	
	диаметр скуса 3,3-3,5 мм;

	
	прямой рабочий ствол;

	
	наличие промывного канала;

	
	рабочая длина 175-180 мм.

	2.67.
	Круговой выкусыватель, вверх 65°:

	
	грибовидный скус по полному радиусу;

	
	диаметр скуса 3,3-3,5 мм;

	
	изогнутый рабочий ствол вверх на 65°;

	
	наличие промывного канала;

	
	рабочая длина 170-175 мм.

	2.68.
	Выкусыватель фронтального синуса, скус 3 мм:

	
	цепочный тубус, загнутый вверх;

	
	режущий назад;

	
	бранши 3 мм;

	
	рабочая длина 170-175 мм.

	2.69.
	Носовое хирургическое заркало тип COTTLE, с фиксационным винтом:

	
	Длина рабочей части 33-35 мм;

	
	общая длина 150-155 мм.

	2.70.
	Носовое хирургическое заркало тип COTTLE, с фиксационным винтом:

	
	Длина рабочей части 48-50 мм;

	
	общая длина 150-155 мм.

	2.71.
	Носовое хирургическое заркало тип COTTLE, с фиксационным винтом:

	
	Длина рабочей части 73-75 мм;

	
	общая длина 150-155 мм.

	2.72.
	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, загнутые вниз бранши на 90°:

	
	одна бранша не подвижная, загнутая вниз на 90°;

	
	вторая бранша подвижная, загнутая вниз на 90° с открытием до 120°;

	
	рабочая длина 100-105 мм.

	2.73.
	Захватывающие щипцы для гайморовых пазух, вращение на 360°, загнутые вниз бранши на 90°:

	
	одна бранша не подвижная, загнутая вниз на 90°;

	
	вторая бранша подвижная, загнутая вниз на 90° с открытием до 120°;

	
	рабочий ствол поворачивается на 360°;

	
	рабочая длина 100-105 мм.

	2.74.
	Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE:

	
	диаметр 2,3-2,5 мм.

	2.75.
	Дилататор фронтального синуса тип RITTER-HALLE:

	
	диаметр 2,8-3,0 мм.

	2.76.
	Иглодержатель тип MICRO RODER, твердосплавный:

	
	упрочнен карбид вольфрамовыми вставками;

	
	зубчатость вставок 0,2 мм;

	
	тонкая рабочая часть;

	
	общая длина 150-155 мм.

	2.77.
	Синускоп Ø 2,7 мм, 0°:

	
	рабочая длина 160-175 мм;

	
	Возможность стерилизации автоклавированием.

	2.78.
	Шпатель тип MAYO:

	
	общая длина 165-170 мм.

	2.79.
	Троакар тип STANDARD:

	
	диаметр 3 мм;

	
	общая длина 100-110 мм.

	2.80.
	Троакар тип STANDARD:

	
	диаметр 4 мм;

	
	общая длина 100-110 мм.

	2.81.
	Ретрактор парный тип FARABEUF:

	
	общая длина 145-150 мм.

	2.82.
	Тонзиллярные ножницы тип BOETTCHER:

	
	изогнутые;

	
	общая длина 175-180 мм.

	2.83.
	Носовые ножницы тип HEYMANN:

	
	изогнутые под углом;

	
	общая длина 175-180 мм.

	2.84.
	Ручка скальпеля № 5K:

	
	для лезвий фиг. 10-15.

	2.85.
	Хлопковый аппликатор тип FARREL:

	
	круглая рабочая часть с навивкой;

	
	размер 1,0-1,2 мм;

	
	общая длина 160-165 мм.

	2.86.
	Набор костных долот тип PARTSCH:

	
	Прямые;

	
	Размеры: фиг. 2 мм, 3 мм, 4 мм по 1 штуке; 

	
	Общая длина 165 – 170 мм;

	2.87.
	Молоток тип COTTLE:

	
	диаметр рабочей части 30-35 мм;

	
	вес 240-245 гр.;

	
	Общая длина 190 – 195 мм;

	2.88.
	Элеватор:

	
	тонкий, деликатный;

	
	Общая длина 170 – 175 мм;

	2.89.
	Элеватор тип ALDERDYCE:

	
	двухсторонний;

	
	Общая длина 205 – 210 мм;

	2.90.
	Рама роторасширителя тип DAVIS-BOYLE:

	
	Рама роторасширителя, открыта слева; 

	2.91.
	Комплект клинков к роторасширителю:

	
	Размеры: 
фиг. 1 (65x28 мм) – 1 шт.
фиг. 2 (75x32 мм) – 1 шт.
фиг. 3 (80x37 мм) – 1 шт.

	2.92.
	Тонзиллярный нож тип ABRAHAM:

	
	серповидный;

	
	Общая длина 205 – 210 мм;

	2.93.
	Тонзиллярный выкусыватель тип SCHMEDEN:

	
	бранши треугольной формы;

	
	в исполнении фиг. 2 из 3, средний;

	
	рабочая длина 125-130 мм.

	2.94.
	Микро выкусыватель тип CITELLI:

	
	рабочая длина 55-60 мм;

	
	размер выкуса рабочей части 0,9-1,1 мм

	
	пружинная рукоятка.

	2.95.
	Микро выкусыватель тип CITELLI:

	
	рабочая длина 55-60 мм;

	
	размер выкуса рабочей части 1,9-2,1 мм

	
	пружинная рукоятка.

	2.96.
	Микро выкусыватель тип CITELLI:

	
	рабочая длина 55-60 мм;

	
	размер выкуса рабочей части 2,9-3,1 мм

	
	пружинная рукоятка.

	2.97.
	Носовые полипные щипцы тип HARTMANN:

	
	одна подвижная бранша;

	
	конхотомного типа.

	
	Общая длина 185 – 190 мм;

	2.98.
	Носовые щипцы тип STRUYCKEN:

	
	Длина рабочей ствола 165-170 мм, Ø 3,5 мм;

	
	Прямые, р/часть 1,0 мм;

	
	конхотомного типа.

	2.99.
	Синускопические щипцы для фронтального синуса

	
	Длина рабочей ствола 140-145 мм;

	
	ствол изогнут 50⁰ вверх;

	
	рабочие бранши чашеобразные, горизонтальное раскрытие, выкус 3,0 мм; 

	
	наличие ирригационного канала.

	2.100.
	Синускопические щипцы для фронтального синуса

	
	Длина рабочей ствола 140-145 мм;

	
	ствол изогнут 90⁰ вверх;

	
	рабочие бранши чашеобразные, горизонтальное раскрытие, выкус 3,0 мм; 

	
	наличие ирригационного канала.

	2.101.
	Носовой выкусыватель тип HARTMANN:

	
	бранши круглой формы;

	
	размер бранш 4,5-5,0 мм, перфорирванные;

	
	рабочая длина 120-125 мм.

	2.102.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вверх:

	
	Длина рабочей части 130-140 мм;

	
	Неподвижный, режущий в накладку вверх;

	
	Размер р/части 4,0 х 4,0;

	2.103.
	Костный выкусыватель тип HAJEK-KOFLER, вниз:

	
	Длина рабочей части 130-140 мм;

	
	Неподвижный, режущий в накладку вниз;

	
	Размер р/части 4,0 х 4,0;

	2.104.
	Носовой нож тип BALLENGER:

	
	Прямой формы;

	
	размер 3,0 мм;

	
	Общая длина 195 – 200 мм;

	2.105.
	Носовой нож тип BALLENGER:

	
	Прямой формы;

	
	размер 4,0 мм;

	
	Общая длина 195 – 200 мм;

	2.106. 
	Элеватор перегородки носа тип KILLIAN:

	
	двухсторонний;

	
	Общая длина 215 – 220 мм;

	2.107.

	Элеватор перегородки носа тип PIERCE:

	
	двухсторонний, с лепестками;

	
	Общая длина 205 – 210 мм;

	2.108.
	Элеватор перегородки носа тип PENNINGTON:

	
	двухсторонний, с лепестками;

	
	Общая длина 205 – 210 мм;

	2.109.

	Двухсторонний зонд:

	
	зондообразные кончики, изогнутые;

	
	Фиг. 1 

	
	Общая длина 170 – 220 мм;

	2.110.

	Двухсторонний зонд:

	
	зондообразные кончики, изогнутые;

	
	Фиг. 2 

	
	Общая длина 170 – 220 мм;

	2.111.
	Двухсторонний зонд:

	
	зондообразные кончики, изогнутые;

	
	Фиг. 3 

	
	Общая длина 170 – 220 мм;

	2.112.
	Алюминиевый стерилизационный контейнер, комплект:

	
	Перфорированная алюминиевая крышка контейнера, размер: 580х280мм ±5 мм, синего, красного либо зеленого цвета – 1 шт.;

	
	Цельное алюминиевое днище контейнера с ребрами жесткости, размер 580х280х130мм ±5 мм – 1 шт.;

	
	Многоразовые фильтры PTFE, обеспечивающие не менее 900 циклов стерилизации – 2 шт.;

	
	Сетчатая металлическая корзина, размер 540х250х100мм ±5 мм – 1 шт.;

	
	Ворсистый силиконовый мат, размер: 520х230мм ±5 мм.

	2.113.
	Подставка для держателей ларингоскопов, комплект:

	
	поворотный кронштейн, с круглой подвижной опорой;

	
	опорная штанга, для регулирования высоты;

	
	фиксирующий зажим, крепится к операционным столам со стандартной направляющей планкой 25 х 10 мм.

	2.114.
	Стойка-тележка для оборудования:

	
	размеры (высота, глубина, ширина): 1450 мм х 650 мм х 650 мм ± 50 мм;

	
	количество полок – не менее 3-х;

	
	количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (не менее 1 с тормозом);

	
	Наличие в комплекте:
- держатель для ЖК монитора;
- выдвижной ящик, с замком;
- держатель для головок камеры;
- инфузионная стойка.



