ГродМТ 536/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Стол операционный универсальный

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Технические показатели (характеристики)
	Количество

	1.1
	Стол операционный универсальный с электрогидравлическим приводом с дистанционным пультом управления и дублирующим пультом на колонне стола
	6 шт.

	1.2
	Наркозный экран для анестезии с зажимом-держателем
	6 шт.

	1.3
	Штатив для длительных вливаний с зажимом-держателем
	6 шт.

	1.4
	Столик для инъекций (опора для руки) с зажимом-держателем
	12 шт.

	1.5
	Ремень для фиксации туловища
	6 шт.

	1.6
	Рукодержатель (фиксатор руки вдоль тела) с зажимом-держателем
	12 шт.

	1.7
	Рукодержатель для операций с верхним позиционированием руки при боковом положении тела пациента
	4 шт.

	1.8
	Боковой упор с зажимом-держателем
	12 шт.

	1.9
	Ногодержатель ног по Геппелю с зажимом-держателем
	12 шт.

	1.10
	Лоток для гинекологии
	3 шт.

	1.11
	Лоток для урологии с дренажем
	3 шт.

	1.12
	Ремень для фиксации ноги
	12 шт.

	1.13
	Комплект для расширения панели операционного стола
	6 шт.

	1.14
	Комплект для удлинения панели операционного стол
	6 шт.

	1.15
	Комплект, обеспечивающий возможность позиционирования руки пациента в отведенном положении при операциях на руке
	6 компл.

	1.16
	Комплект, обеспечивающий ректальное положение с валиком и коленной опорой
	1 компл.

	1.17
	Упор для ноги
	12 шт.

	1.18
	Комплект, обеспечивающий возможность удлинения боковых направляющих стола (не менее трех планок удлинительных разной длины в диапазоне от не менее 150 мм до не менее 460 мм)
	6 шт.

	1.19
	Столик для ЛОР-инструментария 
	2 шт.

	1.20
	Комплект из не менее трех подставок (ступеней) разной высоты и длины
	6 компл.

	1.21
	Тележка для хранения аксессуаров и принадлежностей
	6 шт.

	1.22
	Подушка для позиционирования на боку для операций в положении пациента на боку для обеспечения разгрузки и стабилизации плечевого сустава, защиты нервов в латеральной позиции
	3 шт.



2. Технические требования:
	№
п/п
	Основные технические характеристики
	Наличие функции или величина параметра

	2.1 
	Механизм управления – электрогидравлический привод управления основными положениями стола с ручным пультом управления, дополнительным пультом управления на колонне стола и дублирующим механогидравлическим приводом от ножной педали
	наличие

	2.2 
	Возможность работы стола от сети 220V (50Гц) и от встроенного аккумулятора
	наличие

	2.3 
	Встроенный аккумулятор питания
	наличие

	2.4 
	Зарядка аккумуляторов от сети
	наличие

	2.5 
	Стол должен обеспечивать моторизованное перемещение секций панели в следующих направлениях: Тренделенбург/анти-Тренделенбург, наклоны влево/вправо, подъем/опускание стола, продольное перемещение панели, положение Flex/Reflex, блокировка колес, 0-позиция
	соответствие

	2.6 
	На колонне операционного стола должен быть интегрирован пульт управления (наклоны Тренделенбург/анти-Тренделенбург, наклоны влево/вправо, подъем/опускание стола, продольное перемещение панели, положение Flex/Reflex, блокировка колес, 0-позиция)
	соответствие

	2.7 
	Стол должен иметь дублирующий механогидравлический привод от ножной педали (основные регулировки положений)
	соответствие

	2.8 
	Длина панели, не менее
	2100 мм

	2.9 
	Ширина панели, не менее
	500 мм

	2.10 
	Ширина панели по рейкам, не менее
	550 мм

	2.11 
	Минимальная высота стола (без учета толщины матраса), не более
	700 мм

	2.12 
	Максимальная высота стола (без учета толщины матраса), не менее
	1020 мм

	2.13 
	Продольный наклон панели стола (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), не менее
	30

	2.14 
	Поперечный (боковой) наклон панели стола (влево/вправо), не менее
	20/20

	2.15 
	Наклоны спинной секции (вверх/вниз), не менее
	70/40

	2.16 
	Наклоны головной секции (вверх/вниз), не менее
	30/35

	2.17 
	Наклоны ножной секции (вверх/вниз), не менее
	30/90

	2.18 
	Продольное перемещение панели стола, не менее
	300 мм

	2.19 
	Положение Flex/Reflex
	240/105

	2.20 
	Автоматический возврат панели в исходное горизонтальное положение в двух плоскостях (0-позиция)
	наличие

	2.21 
	Матрас операционного стола должен быть выполнен из вязкоупругого вспененного антистатического материала с памятью формы
	наличие

	2.22 
	Стол должен быть оснащен колесами для удобства перемещения в операционной
	наличие

	2.23 
	Кожух основания стола из прочного нержавеющего материала
	соответствие

	2.24 
	Стол должен иметь моторизированную систему блокировки для фиксации стола в операционной
	наличие

	2.25 
	Стол должен иметь направляющие из нержавеющий стали для крепления съемных приспособлений 
	соответствие

	2.26 
	Максимальное выдвижение головной секции, не менее
	50 мм

	2.27 
	Излом спинной секции
	наличие

	2.28 
	Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее
	100 мм

	2.29 
	Безопасная рабочая нагрузка стола без ограничений функций стола, не менее
	220 кг

	2.30 
	Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола, не менее 
	270 кг



