ГродМТ 536/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стол операционный универсальный

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Технические показатели (характеристики) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стол операционный универсальный с электрогидравлическим приводом с дистанционным пультом управления и дублирующим пультом на колонне стола | 6 шт. |
| 1.2 | Наркозный экран для анестезии с зажимом-держателем | 6 шт. |
| 1.3 | Штатив для длительных вливаний с зажимом-держателем | 6 шт. |
| 1.4 | Столик для инъекций (опора для руки) с зажимом-держателем | 12 шт. |
| 1.5 | Ремень для фиксации туловища | 6 шт. |
| 1.6 | Рукодержатель (фиксатор руки вдоль тела) с зажимом-держателем | 12 шт. |
| 1.7 | Рукодержатель для операций с верхним позиционированием руки при боковом положении тела пациента | 4 шт. |
| 1.8 | Боковой упор с зажимом-держателем | 12 шт. |
| 1.9 | Ногодержатель ног по Геппелю с зажимом-держателем | 12 шт. |
| 1.10 | Лоток для гинекологии | 3 шт. |
| 1.11 | Лоток для урологии с дренажем | 3 шт. |
| 1.12 | Ремень для фиксации ноги | 12 шт. |
| 1.13 | Комплект для расширения панели операционного стола | 6 шт. |
| 1.14 | Комплект для удлинения панели операционного стол | 6 шт. |
| 1.15 | Комплект, обеспечивающий возможность позиционирования руки пациента в отведенном положении при операциях на руке | 6 компл. |
| 1.16 | Комплект, обеспечивающий ректальное положение с валиком и коленной опорой | 1 компл. |
| 1.17 | Упор для ноги | 12 шт. |
| 1.18 | Комплект, обеспечивающий возможность удлинения боковых направляющих стола (не менее трех планок удлинительных разной длины в диапазоне от не менее 150 мм до не менее 460 мм) | 6 шт. |
| 1.19 | Столик для ЛОР-инструментария | 2 шт. |
| 1.20 | Комплект из не менее трех подставок (ступеней) разной высоты и длины | 6 компл. |
| 1.21 | Тележка для хранения аксессуаров и принадлежностей | 6 шт. |
| 1.22 | Подушка для позиционирования на боку для операций в положении пациента на боку для обеспечения разгрузки и стабилизации плечевого сустава, защиты нервов в латеральной позиции | 3 шт. |

2. Технические требования:

| № п/п | Основные технические характеристики | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Механизм управления – электрогидравлический привод управления основными положениями стола с ручным пультом управления, дополнительным пультом управления на колонне стола и дублирующим механогидравлическим приводом от ножной педали | наличие |
|  | Возможность работы стола от сети 220V (50Гц) и от встроенного аккумулятора | наличие |
|  | Встроенный аккумулятор питания | наличие |
|  | Зарядка аккумуляторов от сети | наличие |
|  | Стол должен обеспечивать моторизованное перемещение секций панели в следующих направлениях: Тренделенбург/анти-Тренделенбург, наклоны влево/вправо, подъем/опускание стола, продольное перемещение панели, положение Flex/Reflex, блокировка колес, 0-позиция | соответствие |
|  | На колонне операционного стола должен быть интегрирован пульт управления (наклоны Тренделенбург/анти-Тренделенбург, наклоны влево/вправо, подъем/опускание стола, продольное перемещение панели, положение Flex/Reflex, блокировка колес, 0-позиция) | соответствие |
|  | Стол должен иметь дублирующий механогидравлический привод от ножной педали (основные регулировки положений) | соответствие |
|  | Длина панели, не менее | 2100 мм |
|  | Ширина панели, не менее | 500 мм |
|  | Ширина панели по рейкам, не менее | 550 мм |
|  | Минимальная высота стола (без учета толщины матраса), не более | 700 мм |
|  | Максимальная высота стола (без учета толщины матраса), не менее | 1020 мм |
|  | Продольный наклон панели стола (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), не менее | 30 |
|  | Поперечный (боковой) наклон панели стола (влево/вправо), не менее | 20/20 |
|  | Наклоны спинной секции (вверх/вниз), не менее | 70/40 |
|  | Наклоны головной секции (вверх/вниз), не менее | 30/35 |
|  | Наклоны ножной секции (вверх/вниз), не менее | 30/90 |
|  | Продольное перемещение панели стола, не менее | 300 мм |
|  | Положение Flex/Reflex | 240/105 |
|  | Автоматический возврат панели в исходное горизонтальное положение в двух плоскостях (0-позиция) | наличие |
|  | Матрас операционного стола должен быть выполнен из вязкоупругого вспененного антистатического материала с памятью формы | наличие |
|  | Стол должен быть оснащен колесами для удобства перемещения в операционной | наличие |
|  | Кожух основания стола из прочного нержавеющего материала | соответствие |
|  | Стол должен иметь моторизированную систему блокировки для фиксации стола в операционной | наличие |
|  | Стол должен иметь направляющие из нержавеющий стали для крепления съемных приспособлений | соответствие |
|  | Максимальное выдвижение головной секции, не менее | 50 мм |
|  | Излом спинной секции | наличие |
|  | Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее | 100 мм |
|  | Безопасная рабочая нагрузка стола без ограничений функций стола, не менее | 220 кг |
|  | Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола, не менее | 270 кг |