ГродМТ 537/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стол операционный, с подключением к системе централизованного управления оборудованием операционной

Закупке подлежит 2 компл.

- Состав (комплектация) одного стола

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- |
|  | Стол операционный (мобильное основание, колонна с основной и спинной секциями) со встроенным или выносным зарядным устройством. | 1 |
|  | Головная секция с двойным сочленением (шарниром). | 1 |
|  | Ножная секция, раздельная. | 2 |
|  | Опора для руки усиленная с матрацем и ремнем фиксации | 2 |
|  | Опора для руки в положении на боку | 1 |
|  | Боковая опора (для туловища). | 2 |
|  | Ремень для фиксации пациента усиленный. | 2 |
|  | Рамка анестезиологическая Г-образная | 1 |
|  | Держатель для рентгеновских кассет | 1 |
|  | Дренажная емкость универсальная (промежностная) | 1 |
|  | Комплект универсальных адаптеров и зажимов для установки принадлежностей на боковые рельсы операционного стола1.2 – 1.10 | 1 |
|  | Подушка для позиционирования тела пациента на боку (с выемкой под руку) | 1 |
|  | Пульт управления беспроводной. | 1 |
|  | Секция для головы из двух частей с регулировкой высоты и ширины. | 1 |
|  | Опора для плеч (пара). | 1 |
|  | Ремень для защиты запястий. | 4 |
|  | Ремень для защиты локтя. | 2 |
|  | Устройство для позиционирования пациента при проктологических операциях, с опорой для таза и коленей. | 1 |
|  | Подушка для головы при положении лежа на животе | 1 |
|  | Опора для ног (подколенная), механическая усиленная (комплект левая/правая). | 1 |
|  | Подушка для операций на щитовидной железе | 1 |
|  | Держатель (стойка) для инфузионных растворов | 1 |
|  | Подковообразный подголовник для нейрохирургических, ЛОР и пластических операций | 1 |
|  | Подголовник с возможностью многоплоскостной регулировки | 1 |
|  | Адаптер для позиционирования головы | 1 |
|  | Панель (приставка) для офтальмологических операций | 1 |
|  | Столик для операций на кисти | 1 |
|  | Инструментальный столик, устанавливаемый на боковой рельс | 1 |
|  | Тележка для хранения и транспортировки принадлежностей операционного стола | 1 |
|  | Комплект гелевых позиционирующих принадлежностей (подушки, валики и опоры различной формы) | 1 |
|  | Дополнительные ремни для фиксации пациента | 4 |

- Технические требования

| № п/п | Наименование |  | Базовые параметры |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Стол операционный (мобильное основание, колонна с основной и спинной секциями) со встроенным или выносным зарядным устройством. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Стол операционный должен быть в комплектации, предназначенной для выполнения оперативных вмешательств на органах грудной и брюшной полостей, голове и шее и иметь вспомогательный электропривод для транспортировки пациента на нём на короткие расстояния. |  | Наличие |  | * |
| 2.1.2 |  | Грузоподъёмность стола с сохранением всех функций – не менее 250 кг. |  | Наличие |  | * |
| 2.1.3 |  | Должно быть обеспечено моторизованное перемещение столешницы и ее секций в следующие позиции: тренделенбург / антитренделенбург, наклоны влево / вправо, опускание / подъем столешницы, опускание / подъем спинной секции, опускание / подъем ножной секции, продольное смещение, опускание / подъем почечного валика. |  | Наличие |  | * |
| 2.1.4 |  | Возможность позиционирования столешницы в стандартном и обратном положении к основанию. |  | Наличие |  |  |
| 2.1.5 |  | Продольное смещение столешницы – не менее 350 мм. |  | Наличие |  |  |
| 2.1.6 |  | Диапазон регулировки стола по высоте - не менее 450 мм, минимальная высота столешницы без подушек – не более 650 мм от уровня пола. |  | Наличие |  |  |
| 2.1.7 |  | Наклон стола в положениях тренделенбурга / антитренделенбурга не менее 35⁰/35⁰. |  | Наличие |  |  |
| 2.1.8 |  | Боковой наклон (влево/вправо) – не менее 25⁰. Наличие интегрированного почечного мостика. |  | Наличие |  |  |
| 2.1.9 |  | Подъем спинной секции до 90⁰, опускание до -45⁰. |  | Наличие |  |  |
| 2.1.10 |  | Для стола должны быть реализованы следующие команды управления: приведение столешницы в предустановленные на заводе положения (не менее 3), приведение столешницы в настроенные пользователем положения (не менее 10), приведение в «нулевое» положение. |  | Наличие |  |  |
| 2.1.11 |  | Подушки операционного стола должны иметь противопролежневые свойства. |  | Наличие |  | * |
| 2.1.12 |  | На колонне операционного стола должен быть интегрирован пульт управления (базовые регулировки). |  | Наличие |  | * |
| 2.1.13 |  | Ренгенпрозрачная поверхность панелей стола. |  | Наличие |  | * |
| 2.1.14 |  | Наличие интерфейса для возможной интеграции операционного стола в систему централизованного управления оборудованием операционной (СЦУО) |  | Наличие |  | * |
| 2.2 . Головная секция с двойным сочленением (шарниром). |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Должна осуществлять продольное и вертикальное перемещение, с боковым рельсом. |  | Наличие |  |  |
| 2.3. |  | Ножная секция, раздельная. |  | Наличие |  |  |
| 2.4. Опора для руки |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Должна быть укомплектована ремнем для фиксации руки, матрацем |  | Наличие |  |  |
| 2.4.2 |  | Регулировка опоры по высоте и углу наклона должна осуществляться в одном шарнире одним рычагом управления. |  | Наличие |  |  |
| 2.5 Опора для руки в положении на боку |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Должна быть укомплектована ремнем для фиксации руки, матрацем, дугой и кронштейном для фиксации на боковом рельсе. |  | Наличие |  |  |
| 2.6. |  | Боковая опора (для туловища). |  | Наличие |  |  |
| 2.7. |  | Ремень для фиксации пациента усиленный. |  | Наличие |  |  |
| 2.8. |  | Рамка анестезиологическая Г-образная |  | Наличие |  |  |
| 2.9. |  | Держатель для рентгеновских кассет |  | Наличие |  |  |
| 2.10. |  | Дренажная емкость универсальная (промежностная) |  | Наличие |  |  |
| 2.11. |  | Комплект универсальных адаптеров и зажимов для установки принадлежностей на боковые рельсы операционного стола 1.2 – 1.10 |  | Наличие |  | * |
| 2.12. |  | Подушка для позиционирования тела пациента на боку (с выемкой под руку) |  | Наличие |  |  |
| 2.13. |  | Пульт управления беспроводной. |  |  |  |  |
| 2.13.1 |  | Наличие подсветки клавиш. Управление всеми моторизованными функциями стола. Возможность вызова предустановленных настроек, блокировки стола на полу, приведение в «0» положение. |  | Наличие |  | * |
| 2.14. |  | Секция для головы из двух частей с регулировкой высоты и ширины. |  | Наличие |  |  |
| 2.15. |  | Опора для плеч (пара). |  | Наличие |  |  |
| 2.16. |  | Ремень для защиты запястий. |  | Наличие |  |  |
| 2.17. |  | Ремень для защиты локтя. |  | Наличие |  |  |
| 2.18. |  | Устройство для позиционирования пациента при проктологических операциях, с опорой для таза и коленей. |  | Наличие |  |  |
| 2.19. |  | Подушка для головы при положении лежа на животе |  | Наличие |  |  |
| 2.20. |  | Опора для ног (подколенная), механическая усиленная (комплект левая/правая). |  | Наличие |  |  |
| 2.21. |  | Подушка для операций на щитовидной железе |  | Наличие |  |  |
| 2.22. |  | Держатель (стойка) для инфузионных растворов |  | Наличие |  |  |
| 2.23. |  | Подковообразный подголовник для нейрохирургических, ЛОР и пластических операций |  | Наличие |  |  |
| 2.24. |  | Подголовник с возможностью многоплоскостной регулировки |  | Наличие |  |  |
| 2.25. |  | Адаптер для позиционирования головы |  | Наличие |  |  |
| 2.26. |  | Панель (приставка) для офтальмологических операций |  | Наличие |  |  |
| 2.27. |  | Столик для операций на кисти |  | Наличие |  |  |
| 2.28. |  | Инструментальный столик, устанавливаемый на боковой рельс |  | Наличие |  |  |
| 2.29. |  | Тележка для хранения и транспортировки принадлежностей операционного стола |  | Наличие |  |  |
| 2.30. |  | Комплект гелевых позиционирующих принадлежностей (подушки, валики и опоры различной формы) |  | Наличие |  |  |
| 2.31. |  | Дополнительные ремни для фиксации пациента |  | Наличие |  |  |

*в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён.