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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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1. Состав медицинского инструментария:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Источник света
	штука
	1

	1.2.
	Оптика10.0 – 10.5 мм
	штука
	1

	1.3.
	Оптика 10.0 – 10.5 мм
	штука
	1

	1.4.
	Стереооптика
	штука
	1

	1.5.
	Система тубусов для промывания и инсуффляции
	штука
	2

	1.6.
	Волоконный световод с адаптерами
	штука
	1

	1.7.
	Насадка (рабочий элемент)
	штука
	1

	1.8.
	Тубус прокторектоскопа
	штука
	1

	1.9.
	Тубус прокторектоскопа с обтуратором
	штука
	1

	1.10.
	Тубус прокторектоскопа с обтуратором
	штука
	1

	1.11.
	Рабочая вставка
	штука
	1

	1.12.
	Силиконовая уплотнительная вставка
	штука
	1

	1.13.
	Насадка с глазком для наблюдения
	штука
	1

	1.14.
	Груша для раздувания
	штука
	5

	1.15.
	Колпачок уплотнительный для инструментов 
	штука
	10

	1.16.
	Колпачок уплотнительный для инструментов 
	штука
	10

	1.17.
	Колпачок уплотнительный для инструментов
	штука
	10

	1.18.
	Колпачок уплотнительный для инструментов
	штука
	10

	1.19.
	Колпачок уплотнительный для инструментов
	штука
	10

	1.20.
	Фиксирующий рукав с креплением
	штука
	1

	1.21.
	Коагуляционная отсасывающая трубка
	штука
	1

	1.22.
	Электрод монополярный
	штука
	1

	1.23.
	Электрод монополярный
	штука
	1

	1.24.
	Кабель для подключения электродов
	штука
	1

	1.25.
	Иглодержатель с ирригационным краном
	штука
	1

	1.26.
	Иглодержатель
	штука
	1

	1.27.
	Аппликатор клипсов
	штука
	1

	1.28.
	Клипсы
	штука
	120

	1.29.
	Кабель монополярный
	штука
	1

	1.30.
	Захватные щипцы монополярные
	штука
	1

	1.31.
	Захватные щипцы монополярные
	штука
	1

	1.32.
	Ножницы монополярные
	штука
	1



2.Технические требования
	2.1. Источник света

	2.1.1.Тип и мощность лампы – светодиодная, интенсивность не менее чем ксенонового мощностью 180 Вт

	2.1.2.Срок службы не менее 30 000 часов

	2.1.3.Уровень шума не более 25 дБ.

	2.1.4.Температура цвета не менее 6500К.

	2.1.5.Возможность подключения световодов совместимых с оборудованием 

	2.2. Оптика 10.0 – 10.5 мм

	2.2.1. Оптика 30º, длина 300-310мм  

	2.2.2.Возможность автоклавирования

	2.3. Оптика 10.0 – 10.5 мм

	2.3.1. Оптика 50º, длина 300-310мм  

	2.3.2. Возможность автоклавирования

	2.4. Стереооптика

	2.4.1. Должна совмещать в себе возможность бинокулярного стереообзора и стандартного подключения головки камеры.

	2.4.2. Отклонение для бинокулярного стереообзора должна иметь положение окуляров «12 часов».

	2.4.3. Расстояние между центрами окуляров регулируется установочным колесиком.

	2.4.4. Наличие ирригационного канала под коннектор Люэра для промывания.

	2.4.5. Диаметр рабочей части 13,8 - 14,0 мм.

	2.4.6. Рабочая длина 240-260 мм.

	2.4.7. Регулируемый угол обзора 50°-70°.

	2.4.8. Возможность автоклавирования.

	2.5. Система тубусов для промывания и инсуффляции

	2.5.1.Наружный тубус диаметром 13,5-14,0 мм, длиной 260-270 мм, совместимы с оптикой 10-10,5 мм

	2.5.2.наличие отдельных каналов для промывания и инсуффляции

	2.6.Волоконный световод с адаптерами

	2.6.1.Длина не менее 2300 мм, диаметр не более 5,0 мм

	2.6.2.Резистивный к нагреву

	2.7. Насадка (рабочий элемент)

	2.7.1.Многоразового использования

	2.7.2.Совместимость с предлагаемыми тубусами

	2.8.Тубус прокторектоскопа

	2.8.1.Диаметр 38-42 мм

	2.8.2.Длина 120-125 мм

	2.8.3.Многоразового использования

	2.9.Тубус прокторектоскопа

	2.9.1.Диаметр 38-42 мм

	2.9.2.Длина 135-140 мм

	2.9.3.Многоразового использования

	2.10.Тубус прокторектоскопа

	2.10.1.Диаметр 38-42 мм

	2.10.2.Длина 195-200 мм

	2.10.3.Многоразового использования

	2.11.Рабочая вставка

	2.11.1.Предназначена для применения с инструментами

	2.11.2.Совместима с силиконовой уплотнительной вставкой

	2.12.Силиконовая уплотнительная вставка

	2.12.1. с 3 клапанными входами

	2.12.2.Возможность автоклавирования

	2.13. Насадка с глазком для наблюдения

	2.13.1. С осветительной вставкой

	2.14.Груша для раздувания

	2.14.1.Ручная с фильтром

	2.15.Колпачок уплотнительный для инструментов 

	2.15.1.Для инструментов диметром 2-3,5 мм

	2.15.2.Наружный диаметр не менее 15 мм

	2.16.Колпачок уплотнительный для инструментов 

	2.16.1.Для инструментов диметром 3,5-5,0 мм

	2.16.2.Наружный диаметр не менее 15 мм

	2.17.Колпачок уплотнительный для инструментов

	2.17.1.Для инструментов диметром 5,0-6,0 мм

	2.17.2.Наружный диаметр не менее 15 мм

	2.18.Колпачок уплотнительный для инструментов

	2.18.1.Для инструментов диметром 5,0-6,0 мм

	2.18.2.Наружный диаметр не менее 17 мм

	2.19.Колпачок уплотнительный для инструментов

	2.19.1.Для инструментов диметром до 5,0-14,0 мм

	2.19.2.Наружный диаметр не менее 17 мм

	2.20.Фиксирующий рукав с креплением 

	2.20.1.U-образный

	2.20.2.Стандартное крепление к операционному столу

	2.21.Коагуляционная отсасывающая трубка

	2.21.1.Изгиб вправо

	2.21.2.Диаметр 5,5-6,0мм, длина 460-470мм

	2.22.Электрод монополярный

	2.22.1.Изгиб вправо, тип нож

	2.22.2.Диаметр 4,0-4,5мм, длина 410-430мм

	2.23.Электрод монополярный

	2.23.1.Изгиб влево, тип нож

	2.23.2.Диаметр 4,0 мм, Диаметр 4,0-4,5 мм, длина 410-430мм

	2.24.Кабель для подключения электродов

	2.24.1.Длина не менее 3 м

	2.25.Иглодержатель с ирригационным краном

	2.25.1.Тубус изогнут вниз

	2.25.2.Диаметр не более 4,5 мм, Длина 400-410 мм

	2.26.Иглодержатель

	2.26.1.Тубус прямой

	2.26.2.Диаметр 4,5-5,0 мм, Длина 400-430 мм

	2.27. Аппликатор клипсов

	2.27.1.Тубус прямой, модульной конструкции, с соединительным элементом для промывания 

	2.27.2.Диаметр 5,0-6,0 мм, Длина 420-440 мм

	2.28.Клипсы

	2.28.1.Титановые, одноразовые, совместимые с клипаппликатором

	2.29.Кабель монополярный

	2.29.1.Для подключения инструментов, длина не менее 3 м

	2.30.Захватывающие щипцы монополярные

	2.30.1.Тубус наклонен вниз и изогнутые вправо

	2.30.2.Длина браншей не менее 28 мм

	2.30.3.Стержневая трубка диаметром 5,0 мм, длина 440-460 мм

	2.30.4.Рукоятка с кремальерой

	2.31.Захватывающие щипцымонополярные

	2.31.1.Изогнутые влево

	2.31.2.Длина браншей не менее 25 мм

	2.31.3.Стержневая трубка диаметром 5,0 мм, длина 440-460 мм

	2.31.4.Рукоятка с кремальерой

	2.32.Ножницымонополярные

	2.32.1.тип Metzenbaum, изогнутые влево с двумя подвижными браншами

	2.32.2. Стержневая трубка диаметром 5,0 мм, длина 440-460 мм

	2.32.3.Рукоятка без кремальеры




