ГродМТ 542/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Радиочастотный аблятор

1. Состав (спецификация) закупаемого изделия:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Радиочастотный аблятор | 1 шт. |
| 1.2. | Установка для промывания | 1 шт. |
| 1.3. | Тележка для оборудования | 1 шт. |
| 1.4. | Биполярный аппликатор | 10 шт. |
| 1.5. | Биполярный аппликатор | 10 шт. |
| 1.6. | Биполярный аппликатор | 10 шт. |
| 1.7. | Биполярный аппликатор | 10 шт. |
| 1.8. | Биполярный аппликатор | 5 шт. |
| 1.9. | Биполярный аппликатор | 5 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Радиочастотный аблятор: |
|  | Области применения: - в хирургии – тепловая деструкция опухолей печени до 5 см в диаметре; - в ЛОР - лечение опухолей головы и шеи; - в урологии – терапия опухолей почки. |
|  | Проведение биполярных и мультиполярных операций; |
|  | Автоматизированное включение-выключение подачи энергии с реостатным управлением (автостарт и автостоп); |
|  | Возможность документирования терапевтических процедур (наличие специализированного программного обеспечения); |
|  | Микропроцессорное управление для контроля сопротивления с обратной связью; |
|  | Выходная мощность (2 режима): 1 – от 1 до 25 Вт (ступенями по 1 Вт); 2 – от 25 до 250 Вт (ступенями по 5 Вт); |
|  | Частота – 470 кГц; |
|  | Работа без нейтрального электрода (ток должен протекать только в пределах массы облучаемых тканей); |
|  | Возможность применения в эндоскопии, открытой хирургии и при чрескожном доступе; |
|  | В комплекте: - педальный переключатель. - комплект всех необходимых кабелей и принадлежностей. |
| 2.2. | Установка для промывания: |
|  | - Перистальтический насос с роторами; |
|  | - Для операций с применением биполярных радиочастотных электродов – аппликаторов с внутренним промыванием; |
|  | - расход жидкости – 30 мл/мин; |
|  | - работа совместно с радиочастотным аблятором (автоматический режим); |
| 2.3. | Тележка для оборудования: |
|  | - размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 800 мм, 450 мм, 450 мм; |
|  | - держатель для емкостей; |
|  | - количество полок – не менее 2-х; |
|  | - токопроводящие колеса - не менее 4-х (два с тормозом). |
| 2.4. | Биполярный аппликатор: |
|  | - с внутренним промыванием (для охлаждения); |
|  | - диаметр электрода 1,8-2,0 мм; |
|  | - длина стержня электрода 240-260 мм; |
|  | - длина активной зоны электрода 25-35 мм; |
|  | - треугольный наконечник. |
| 2.5. | Биполярный аппликатор: |
|  | - с внутренним промыванием (для охлаждения); |
|  | - диаметр электрода 1,8-2,0 мм; |
|  | - длина стержня электрода 240-260 мм; |
|  | - длина активной зоны электрода 35-45 мм; |
|  | - треугольный наконечник. |
| 2.6. | Биполярный аппликатор: |
|  | - с внутренним промыванием (для охлаждения); |
|  | - диаметр электрода 3,0-3,5 мм; |
|  | - длина стержня электрода 140-160 мм; |
|  | - длина активной зоны электрода 25-35 мм; |
|  | - треугольный наконечник. |
| 2.7. | Биполярный аппликатор: |
|  | - с внутренним промыванием (для охлаждения); |
|  | - диаметр электрода 3,0-3,5 мм; |
|  | - длина стержня электрода 140-160 мм; |
|  | - длина активной зоны электрода 35-45 мм; |
|  | - треугольный наконечник. |
| 2.8. | Биполярный аппликатор: |
|  | - диаметр электрода 1,2-1,5 мм; |
|  | - длина стержня электрода 190-210 мм; |
|  | - длина активной зоны электрода 8-10 мм; |
|  | - треугольный наконечник. |
| 2.9. | Биполярный аппликатор: |
|  | - диаметр электрода 1,2-1,5 мм; |
|  | - длина стержня электрода 190-210 мм; |
|  | - длина активной зоны электрода 14-16 мм; |
|  | - треугольный наконечник. |

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантия: не менее 24 месяцев.