ГродМТ 544/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Криохирургическая система

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Криохирургический блок для гибкой брохоскопии | шт. | 1 |
| 2. | Подставка-тележка для блока и баллонов | шт. | 1 |
| 3. | Баллон для СО2 | шт. | 2 |
| 4. | Комплект шлангов, адаптеров и переходников для подключения баллонов к криохирургическому блоку | шт. | 1 |
| 5. | Педаль активации криохирургического блока | шт. | 1 |
| 6. | Шланг отвода отработанного газа | шт. | 1 |
| 7. | Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 2,1-2,4 мм, рабочая длина не менее 1000 мм | шт. | 10 |
| 8. | Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 1,6-1,8 мм, рабочая длина не менее 1000 мм | шт. | 10 |
| 9. | Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 1,0-1,2 мм, рабочая длина не менее 1000 мм | шт. | 10 |
| 10. | Защитный кожух для криозонда п.9 с адаптером для порта инструментального канала имеющегося в наличии гибкого видеобронхоскопа Fujinon, для рабочего канала 2,8 мм, длина не менее 817 мм | шт. | 10 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие режимов аблации/девитализации тканей, эндобронхиальной и трансбронхиальной биопсии;

2.2. Автоматическое распознавание подключенного зонда с установкой настроек блока для этого зонда;

2.3. Рабочий газ для охлаждения криозонда – углекислый газ;

2.4. Наличие возможности регулировки выраженности эффекта заморозки (не менее 3 ступеней);

2.5. Наличие экрана блока, отображающего тип подключенного криозонда и выбранные настройки;

2.6. Наличие таймера от момента активации криозонда до момента отключения замораживания с отображением активного времени;

2.7. Наличие таймера с обратным отсчетом в интервале не менее 1-50 секунд, автоматически активируемым при начале заморозки криозонда, и звуковым и/или визуальным сигналом истечения времени обратного отсчета;

2.8. На экране блока должны отображаться события заморозки, оттаивания, а также ошибки в работе (ошибки распознавания зонда, утечка рабочего газа, нарушение подачи рабочего газа);