ГродМТ 546/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ультразвуковой сканер (УЗИ) с интраоперационными и лапароскопическими датчиками

Закупке подлежит 2 компл.

1. Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ультразвуковой диагностический, новый, экспертного класса для общих исследований, инвазивных манипуляций и оперативного вмешательства и экстренных состояний. | 1 шт. |
| 2. | Датчики: |  |
| 2.1 | Линейный датчик для исследований поверхностных, малых органов, в педиатрии, опорно-двигательного аппарата, сосудов, нервов. | 1 шт. |
| 2.2 | Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных исследований. | 1 шт. |
| 2.3 | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований | 1 шт. |
| 2.5 | Конвексный интраоперационный датчик с пальцевым хватом | 1 шт. |
| 2.6 | Линейный интраоперационный датчик L – образный | 1 шт. |
| 2.7 | Линейный интраоперационный датчик Т – образный | 1 шт. |
| 2.8 | Лапароскопический датчик | 1 шт. |
| 5 | встроенный источник питания, не менее 2 часов работы | 1 шт. |

2. Технические требования первого аппарата:

| № п/п | Характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ультразвуковой новый диагностический экспертного класса для общих, педиатрических, радиологических и кардиоваскулярных исследований. | Наличие |
| 1.1 | Программы для расчетов при исследованиях в педиатрии, сердца, сосудов, поверхностно расположенных органов, общие и радиологии. | Наличие |
| 1.2 | Свободное перемещение монитора по горизонтали и вертикали на кронштейне | Наличие |
| 1.3 | Увеличение области интереса в режиме реального времени с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат | не менее 10 |
| 1.4 | Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме | не менее 6 |
| 2. | Количество цифровых каналов. | Не менее 7 000 000 |
| 3. | Общий динамический диапазон системы, дБ. | Не менее 260 |
| 4. | Размеры рабочего монитора, дюймов. | Не менее 23 |
| 5. | Наличие сенсорного дисплея панели управления для облегчения работы со сканером | Наличие |
| 6. | Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав, см. | Не менее 39 |
| 7. | Максимальная частота в В-режиме кадров в секунду. | Не менее 1300 |
| 8. | Режим составного многолучевого сканирования, не менее | 9 лучей |
| 9. | Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с. | Не более 3 |
| 10. | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с. | Не менее 10 |
| 11. | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии в одном направлении, м/с. | Не менее 29 |
| 12. | Режим тканевой гармоники | Наличие |
| 13. | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | Наличие |
| 14. | Режим тканевой допплерографии (в том числе визуализация скорости ткани (TVI), допплеровская визуализация скорости ткани (TVD), визуализация энергии ткани (TEI), M-визуализация скорости ткани (TVM)) | Наличие |
| 15. | М-режим: цветовой, анатомический | Наличие |
| 16. | стресс-эхо | Наличие |
| 17. | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме, PW, CFM, PD- режимах путем нажатия одной кнопки | Наличие |
| 18. | Компрессионная эластография (на внутриполостных и линейных датчиках) | Наличие |
| 18.1 | -Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей нескольких участков | Наличие |
| 18.2 | интеллектуальный анализ заболеваний молочной железы по шкале BI-RADS | Наличие |
| 19. | автоматическое измерение почечно-печеночного коэффициента (гепаторенальный индекс) | Наличие |
| 20. | автоматическое измерение интегральной скорости и времени, автоматически отслеживает PW, LVOT и получает значения VTI, SV, CO и SVV | Наличие |
| 21. | Программа для автоматического обсчета комплекса интима-медиа сосудов | Наличие |
| 22. | Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше | Наличие |
| 23. | Опция для сравнения ультразвуковых изображений в реальном времени с прошлыми изображениями DICOM КТ/ МРТ/маммография/рентген/УЗИ без внешней рабочей станции | Наличие |
| 24. | Рабочая станция, предназначенная для управления исследованиями пациентов | Наличие |
| 25. | Специализированный кардиоваскулярный пакет: | Наличие |
| - | Программа недопплеровского отображения кровотока |  |
| - | Программа демонстрации допплеровского 2D-потока в 3D-формате в базовых и комбинированных режимах Color |  |
| - | Программа автоматической оптимизации угла контрольного объема, шкалы и базовой линии и автоматической оптимизации потока во время исследования сосудов |  |
| - | автоматическое определение и расчет толщины комплекса интима-медиа в реальном времени на основании радиочастотного анализа |  |
| - | Программа недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка в В-режиме |  |
| - | Программа качественного и количественного анализа допплеровской оценки кинетики миокарда (strain) |  |
| - | Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда с представлением результатов в виде таблицы, круговой многосегментной диаграммы и кривых |  |
| - | Анатомический криволинейный М-режим |  |
| - | Ультрамикроангиография |  |
| 26. | Подключение датчиков с монокристальными или многослойными пьезоэлементами | Наличие |
| 27. | автоматическое отслеживание и расчет диаметра нижней полой вены | Наличие |
| 28. | Жесткий диск системы. | Не менее 1 Тб |
| 29. | Режим панорамного изображения на конвексных и линейных датчиках | Наличие |
| 30. | Количество одновременно подключаемых датчиков (визуализирующих). | Не менее 5 |
| 31. | Линейный датчик для исследований сосудов, поверхностных органов, опорно-двигательного аппарата. | Наличие |
| 31.1 | - частота, МГц. | 3,0 – 14,0 |
| 31.2 | - апертура, мм. | от 45 до 55 |
| 31.3 | - режим компрессионной эластографии | наличие |
| 31.4 | - количество элементов | 256 |
| 31. | Секторный монокристаллический датчик для кардиологических исследований. | Наличие |
| 31.1 | - частота, МГц. | 1,0 – 5,0 |
| 31.2 | - угол сканирования. | Не менее 90 градусов |
| 32 | Конвексный монокристаллический датчик для абдоминальных, акушерско-гинекологических и сосудистых исследований | Наличие |
| 32.1 | - частота, МГц. | 1.3-5,7 |
| 32.2 | - количество элементов, не менее | 192 |
| 33 | Конвексный интраоперационный датчик с пальцевым хватом | наличие |
| 33.1 | диапазон частот | 2,6-9,0 МГц |
| 33.2 | кол-во элементов | 128 |
| 34 | Интраоперационный линейный датчик L-образный | наличие |
| 34.1 | диапазон частот | 3,5-16,0 МГц |
| 34.2 | кол-во элементов, не менее | 128 |
| 35 | Интраоперационный линейный датчик Т-образный | наличие |
| 35.1 | диапазон частот | 3,5-13,5 МГц |
| 35.2 | кол-во элементов, не менее | 128 |
| 36 | Лапароскопический датчик | наличие |
| 36.1 | кол-во элементов, не менее | 128 |

Необходимое соответствие требованиях технического задания не менее 90%.