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1.Заявка на закупку Электроэнцефалограф в комплекте.
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	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5.


	Учетный номер плательщика
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.modkb.by
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	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	 Электроэнцефалограф в комплекте

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет

	Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"
	Да

	Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"
	Да

	Требования к участникам
	согласно аукционным документам организатора


[bookmark: 98]2.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.
- Изох Ирина Валентиновна, врач эндоскопист(заведующий) ОФД
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Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):
	№
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Электроэнцефалограф в комплекте:
	

	1.1.1
	Блок электроэнцефалографа на стойке
	1 шт.

	1.1.2
	Фотостимулятор на стойке 
	1 шт.

	1.1.3
	Мостиковый электрод ЭЭГ
	не менее 25 шт.

	1.1.4
	Ушной электрод ЭЭГ с кабелем отведения 
	не менее 3 шт.

	1.1.5
	Электродная шапочка ЭЭГ для мостиковых электродов (размеры: малый, средний, большой)
	По 1 и более шт. каждого типоразмера.

	1.1.6
	система электродная (размеры: 42-48, 48-54)
	1 шт.

	1.1.7
	Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ
	не менее 25 шт.

	1.1.8
	Программное обеспечение 
	1 шт.



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	2.1.
	Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений
	Не менее 25

	2.2
	Предъявление результатов в произвольно сконструированном монополярном, биполярном и смешанном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений в схемах «10-20» и «10-10»
	Наличие

	2.3
	Изменение монтажа в процессе регистрации и после регистрации ЭЭГ
	Наличие

	2.4
	Включение в монтаж любых полиграфических сигналов (ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, дыхание [ороназальный поток, экскурсия грудной клетки, экскурсия брюшной стенки], звук [датчик храпа], положение тела, движение конечностей, SpO2)
	Наличие

	2.5
	Светодиодная индикация на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента, качества установки электродов посредством измерения импеданса
	Наличие

	2.6
	Использование в качестве референтного электрода любого электрода, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов
	Наличие

	2.7
	Анализ эпилептиформной активности в процессе регистрации ЭЭГ и после ее завершения
	Наличие

	2.8
	Автоматический поиск и выделение артефактов
	Наличие

	2.9
	Режим измерения волны
	Наличие

	2.10
	Усреднение спайков и острых волн, построение карт мгновенной амплитуды спайков и острых волн
	Наличие

	2.11
	Дистанционное наблюдение за процессом регистрации ЭЭГ по локальной сети
	Наличие

	2.12
	Задание индивидуальных параметров регистрации: фильтры, масштабы, входной диапазон, для любого канала
	Наличие

	2.13
	Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ
	Наличие

	2.14
	Контроль качества установки заземляющего электрода
	Наличие

	2.16
	Возможность сохранения на диске нефильтрованных данных в процессе регистрации ЭЭГ. Возможность изменения ФВЧ и ФНЧ в процессе просмотра ЭЭГ
	Наличие

	2.17
	Расчет и вывод в процессе регистрации ЭЭГ амплитудных и спектральных карт, а также графиков спектра мощности, таблиц
	Наличие

	2.18
	Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах
	Наличие

	2.19
	Автоматическое построение карт распределения по скальпу:
	

	2.20.1
	— амплитуды ЭЭГ
	Наличие

	2.20.2
	— максимальной мощности спектра
	Наличие

	2.20.3
	— максимальной амплитуды спектра
	Наличие

	2.20.4
	— средней мощности спектра
	Наличие

	2.20.5
	— средней амплитуды спектра
	Наличие

	2.20.6
	— количества острых волн
	Наличие

	2.20.7
	— количества спайков
	Наличие

	2.20.8
	— средней амплитуды острых волн
	Наличие

	2.20.9
	— средней амплитуды спайков
	Наличие

	2.21
	Запись неограниченного количества функциональных проб
	Наличие

	2.22
	Автоматическое и визуальное сравнение результатов функциональных проб
	Наличие

	2.23
	Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, корреляционный, когерентный, сравнительный, вейвлет анализ, анализ независимых компонент
	Наличие

	2.24
	Подключение прибора к компьютеру
	USB

	2.27
	Одновременный просмотр на экране нескольких обследований и нескольких проб одного обследования
	Наличие

	2.28
	Встроенный редактор протокола обследования
	Наличие

	2.29
	Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования
	Наличие

	2.30
	Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц
	Наличие

	2.31
	Редактируемый глоссарий из наиболее часто используемых фраз для составлений заключений
	Наличие

	2.32
	Возможности базы данных
	

	2.33
	Отправка обследования по почте
	Наличие

	2.34
	Экспорт обследований в форматы: RTF, EDF+, AVI, BMP, XML, TXT
	Наличие

	2.35
	База данных с возможностью структуризации и поиска
	Наличие

	2.36
	Архивация записей на оптические носители информации 
	Наличие

	2.37
	Возможность хранения записей на удалённом файловом сервере (на любом компьютере в локальной сети)
	Наличие

	2.38
	Интерфейсы к стандартным СУБД в формате GDT, HL7, MS SQL, MySQL
	Наличие

	2.39
	Возможность регистрации ЭЭГ во время проведения магнитной стимуляции (ЭЭГ-МС)
	Наличие

	2.40
	Технические характеристики
	

	2.40.1
	Исполнение
	В виде одного блока

	2.40.2
	Количество каналов ЭЭГ
	Не менее 25

	2.40.3
	Количество полиграфических каналов
	Не менее 4

	2.40.4
	Количество каналов ЭКГ
	1

	2.41
	Параметры каналов ЭЭГ
	

	2.41.1
	Чувствительность (несколько фиксированных значений, также ввод любого значения из диапазона)
	1–1000 мкВ/мм

	2.41.2
	Ослабление синфазной помехи
	не менее 120 дБ

	2.41.3
	Входное сопротивление
	не менее 200 МОм

	2.42
	Параметры полиграфических каналов
	

	2.42.1
	Полоса пропускания
	0—600 Гц

	2.42.2
	Диапазон измерения напряжения 
	от –2.5 до +2.5 В
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врач эндоскопист (заведующий) ОФД	Изох И.В.
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[bookmark: 121]врач функциональной диагностики
ОФД                                                                                            Гайванович А.В.
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врач невролог(заведующий)                                                    Медушевский К.И.
отделением неврологии №1
