УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная

детская клиническая больница»

________________Д.В.Зайцев

____________________2026г.

1.Заявка на закупку Электроэнцефалограф в комплекте.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5. |
| Учетный номер плательщика | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.modkb.by |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Электроэнцефалограф в комплекте |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |
| Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий" | Да |
| Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок" | Да |
| Требования к участникам | согласно аукционным документам организатора |

2.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.

- Изох Ирина Валентиновна, врач эндоскопист(заведующий) ОФД

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Электроэнцефалограф в комплекте: |  |
| 1.1.1 | Блок электроэнцефалографа на стойке | 1 шт. |
| 1.1.2 | Фотостимулятор на стойке | 1 шт. |
| 1.1.3 | Мостиковый электрод ЭЭГ | не менее 25 шт. |
| 1.1.4 | Ушной электрод ЭЭГ с кабелем отведения | не менее 3 шт. |
| 1.1.5 | Электродная шапочка ЭЭГ для мостиковых электродов (размеры: малый, средний, большой) | По 1 и более шт. каждого типоразмера. |
| 1.1.6 | система электродная (размеры: 42-48, 48-54) | 1 шт. |
| 1.1.7 | Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ | не менее 25 шт. |
| 1.1.8 | Программное обеспечение | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

| 2.1. | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений | Не менее 25 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Предъявление результатов в произвольно сконструированном монополярном, биполярном и смешанном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений в схемах «10-20» и «10-10» | Наличие |
| 2.3 | Изменение монтажа в процессе регистрации и после регистрации ЭЭГ | Наличие |
| 2.4 | Включение в монтаж любых полиграфических сигналов (ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, дыхание [ороназальный поток, экскурсия грудной клетки, экскурсия брюшной стенки], звук [датчик храпа], положение тела, движение конечностей, SpO2) | Наличие |
| 2.5 | Светодиодная индикация на передней панели электронного блока, находящегося во время регистрации в непосредственной близости от пациента, качества установки электродов посредством измерения импеданса | Наличие |
| 2.6 | Использование в качестве референтного электрода любого электрода, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов | Наличие |
| 2.7 | Анализ эпилептиформной активности в процессе регистрации ЭЭГ и после ее завершения | Наличие |
| 2.8 | Автоматический поиск и выделение артефактов | Наличие |
| 2.9 | Режим измерения волны | Наличие |
| 2.10 | Усреднение спайков и острых волн, построение карт мгновенной амплитуды спайков и острых волн | Наличие |
| 2.11 | Дистанционное наблюдение за процессом регистрации ЭЭГ по локальной сети | Наличие |
| 2.12 | Задание индивидуальных параметров регистрации: фильтры, масштабы, входной диапазон, для любого канала | Наличие |
| 2.13 | Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ | Наличие |
| 2.14 | Контроль качества установки заземляющего электрода | Наличие |
| 2.16 | Возможность сохранения на диске нефильтрованных данных в процессе регистрации ЭЭГ. Возможность изменения ФВЧ и ФНЧ в процессе просмотра ЭЭГ | Наличие |
| 2.17 | Расчет и вывод в процессе регистрации ЭЭГ амплитудных и спектральных карт, а также графиков спектра мощности, таблиц | Наличие |
| 2.18 | Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах | Наличие |
| 2.19 | Автоматическое построение карт распределения по скальпу: |  |
| 2.20.1 | — амплитуды ЭЭГ | Наличие |
| 2.20.2 | — максимальной мощности спектра | Наличие |
| 2.20.3 | — максимальной амплитуды спектра | Наличие |
| 2.20.4 | — средней мощности спектра | Наличие |
| 2.20.5 | — средней амплитуды спектра | Наличие |
| 2.20.6 | — количества острых волн | Наличие |
| 2.20.7 | — количества спайков | Наличие |
| 2.20.8 | — средней амплитуды острых волн | Наличие |
| 2.20.9 | — средней амплитуды спайков | Наличие |
| 2.21 | Запись неограниченного количества функциональных проб | Наличие |
| 2.22 | Автоматическое и визуальное сравнение результатов функциональных проб | Наличие |
| 2.23 | Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, корреляционный, когерентный, сравнительный, вейвлет анализ, анализ независимых компонент | Наличие |
| 2.24 | Подключение прибора к компьютеру | USB |
| 2.27 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований и нескольких проб одного обследования | Наличие |
| 2.28 | Встроенный редактор протокола обследования | Наличие |
| 2.29 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | Наличие |
| 2.30 | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | Наличие |
| 2.31 | Редактируемый глоссарий из наиболее часто используемых фраз для составлений заключений | Наличие |
| 2.32 | Возможности базы данных |  |
| 2.33 | Отправка обследования по почте | Наличие |
| 2.34 | Экспорт обследований в форматы: RTF, EDF+, AVI, BMP, XML, TXT | Наличие |
| 2.35 | База данных с возможностью структуризации и поиска | Наличие |
| 2.36 | Архивация записей на оптические носители информации | Наличие |
| 2.37 | Возможность хранения записей на удалённом файловом сервере (на любом компьютере в локальной сети) | Наличие |
| 2.38 | Интерфейсы к стандартным СУБД в формате GDT, HL7, MS SQL, MySQL | Наличие |
| 2.39 | Возможность регистрации ЭЭГ во время проведения магнитной стимуляции (ЭЭГ-МС) | Наличие |
| 2.40 | Технические характеристики |  |
| 2.40.1 | Исполнение | В виде одного блока |
| 2.40.2 | Количество каналов ЭЭГ | Не менее 25 |
| 2.40.3 | Количество полиграфических каналов | Не менее 4 |
| 2.40.4 | Количество каналов ЭКГ | 1 |
| 2.41 | Параметры каналов ЭЭГ |  |
| 2.41.1 | Чувствительность (несколько фиксированных значений, также ввод любого значения из диапазона) | 1–1000 мкВ/мм |
| 2.41.2 | Ослабление синфазной помехи | не менее 120 дБ |
| 2.41.3 | Входное сопротивление | не менее 200 МОм |
| 2.42 | Параметры полиграфических каналов |  |
| 2.42.1 | Полоса пропускания | 0—600 Гц |
| 2.42.2 | Диапазон измерения напряжения | от –2.5 до +2.5 В |

Разработчики:

врач эндоскопист (заведующий) ОФД	Изох И.В.

врач функциональной диагностики

ОФД                                                                                            Гайванович А.В.

врач невролог(заведующий)                                                    Медушевский К.И.

отделением неврологии №1