ГродМТ 545/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Церебральный оксиометр

- Состав (комплектация) закупаемых изделий:

| № п/п | 1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во на 1 комплект |
| 1.1 | Монитор региональной оксиметрии | 1 шт. |
| 1.2 | Кабели датчиков для подключения к монитору | 1 шт. |
| 1.3 | Одноразовые датчики для региональной оксиметрии (для пациентов весом более 40 кг) | 100 шт. |
| 1.4 | Промежуточный кабель для соединения одноразового датчика для региональной оксиметрии и преобразователя сигнала датчика | 4 шт. |

- Технические требования.

  - Одновременное проведение региональной оксиметрии по нескольким независимым каналам.

  - Показания должны отображаться как в виде относительных отклонений от начального уровня, так и виде абсолютных дынных.

  - Мониторирование региональной оксиметрии в диапазоне от 0 до 100%.

  - Встроенный алгоритм, учитывающий рассеивание света, вызванное различной плотностью миелина головного мозга.

  - Частота обновления данных не реже чем раз в 2 секунды.

  - Цветовая индикация отображаемых каналов.

  - Одновременное проведение региональной оксиметрии и пульсоксиметрии.

  - Система должна обеспечивать мониторирование пульсоксиметрии в диапазоне 0-100%.

  - Встроенная память должна быть рассчитана на не менее чем на 600 часов непрерывной записи (при использовании 2х каналов).

  - Система должна иметь возможность интегрирования в общебольничную сеть.

  - Встроенная аккумуляторная батарея должна обеспечивать не менее 180 минут автономной работы (при использовании 2х каналов).

  - Датчик системы региональной оксиметрии должен иметь 2 встроенных световых излучателя и 2 детектора для уменьшения помех от окружающих тканей.

  - Датчик должен обеспечивать анализ интенсивности не менее чем 4 различных длин волн в рабочем диапазоне анализа спектра связанного и свободного гемоглобина.

  - Датчик должен иметь защиту от артефактов, вызванных изменением условий освещенности.

  - Кабель датчика должен иметь длину не менее 5 метров для размещения оборудования в условиях операционной при различных схемах расположения оборудования относительной операционного стола

  - Система должна иметь вес не более двух килограмм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего гарантийного срока эксплуатации.