ГродМТ 545/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk77240544]Лот 1 Церебральный оксиометр

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект

	
	Наименование
	Кол-во на
1 комплект

	1.1
	Монитор региональной оксиметрии
	1 шт.

	1.2
	Кабели датчиков для подключения к монитору
	1 шт.

	1.3
	Одноразовые датчики для региональной оксиметрии (для пациентов весом более 40 кг)
	100 шт.

	1.4
	Промежуточный кабель для соединения одноразового датчика для региональной оксиметрии и преобразователя сигнала датчика
	4 шт.



1. [bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark6]Технические требования.
0. [bookmark: bookmark7]Одновременное проведение региональной оксиметрии по нескольким независимым каналам.
0. [bookmark: bookmark8]Показания должны отображаться как в виде относительных отклонений от начального уровня, так и виде абсолютных дынных.
0. [bookmark: bookmark9]Мониторирование региональной оксиметрии в диапазоне от 0 до 100%.
0. [bookmark: bookmark10]Встроенный алгоритм, учитывающий рассеивание света, вызванное различной плотностью миелина головного мозга.
0. [bookmark: bookmark11]Частота обновления данных не реже чем раз в 2 секунды.
0. [bookmark: bookmark12]   Цветовая индикация отображаемых каналов.
0. [bookmark: bookmark13]Одновременное проведение региональной оксиметрии и пульсоксиметрии.
0. [bookmark: bookmark14]Система должна обеспечивать мониторирование пульсоксиметрии в диапазоне 0-100%.
0. [bookmark: bookmark15]Встроенная память должна быть рассчитана на не менее чем на 600 часов непрерывной записи (при использовании 2х каналов).
0. [bookmark: bookmark16]Система должна иметь возможность интегрирования в общебольничную сеть.
0. [bookmark: bookmark17]Встроенная аккумуляторная батарея должна обеспечивать не менее 180 минут автономной работы (при использовании 2х каналов).
0. [bookmark: bookmark18]Датчик системы региональной оксиметрии должен иметь 2 встроенных световых излучателя и 2 детектора для уменьшения помех от окружающих тканей.
0. [bookmark: bookmark19]Датчик должен обеспечивать анализ интенсивности не менее чем 4 различных длин волн в рабочем диапазоне анализа спектра связанного и свободного гемоглобина.
0. [bookmark: bookmark20]Датчик должен иметь защиту от артефактов, вызванных изменением условий освещенности.
0. [bookmark: bookmark21]Кабель датчика должен иметь длину не менее 5 метров для размещения оборудования в условиях операционной при различных схемах расположения оборудования относительной операционного стола
0. Система должна иметь вес не более двух килограмм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции.
3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего гарантийного срока эксплуатации.



