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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Аппарат УЗИ с системой навигации

	№ пункта заявки на закупку
	Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку
	Наличие функции или величина параметра

	1.
	Состав (комплектация):
	

	1.1
	Аппарат УЗИ экспертного класса для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний с возможностью использования в операционной
	1

	1.2
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур, периферических сосудов, педиатрии, молочных желез, щитовидной железы, костно-мышечных тканей
	1

	1.3
	Линейный датчик для исследований поверхностно расположенных органов, интраоперационных исследований
	1

	1.4
	Биопсийные насадки к линейному датчику (многоразовые стерилизуемые)
	1

	1.5
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, малоинвазивных манипуляций под ультразвуковым контролем
	1

	1.6
	Биопсийные насадки к конвексному датчику (многоразовые стерилизуемые)
	1

	1.7
	Секторный фазированный датчик для кардиологических и транскраниальных исследований
	1

	1.8
	Секторный фазированный датчик
	1

	1.9
	Модуль ЭКГ с электродами
	1

	1.10
	Тележка с портами для подключения датчиков
	1

	1.11
	Черно-белый термопринтер
	1

	1.12
	Гель общим объемом
	1

	1.13
	Термобумага
	1

	2.
	Технические характеристики:
	

	2.1
	Новый ультразвуковой диагностический портативный аппарат экспертного класса для кардиоваскулярных, общих и специальных исследований
	Наличие

	2.2
	Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости, урологии, ортопедии, сердца у взрослых, сердца у детей сосудов, поверхностно расположенных органов, эластографии, инвазивных манипуляций
	Наличие

	2.3*
	Количество цифровых каналов
	Не менее 
300 000

	2.4
	Общий динамический диапазон системы, дБ
	Не менее 220

	2.5
	Вес с батареей, кг
	Не более 7

	2.6*
	Размеры рабочего монитора, дюймов
	Не менее 15

	2.7*
	Время работы от встроенной батареи, мин
	Не менее 30

	2.8*
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования
	Не менее 30

	2.9
	Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме
	Не менее 1200

	2.10
	Увеличение области интереса в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат
	Не менее 6

	2.11
	Максимальное количество зон фокусировки в В- режиме
	Не менее 6

	2.12
	Режим составного многолучевого сканирования, не менее
	7 лучей

	2.13
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с
	Не более 3

	2.14
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с
	Не менее 10

	2.15
	М-режим
	Наличие

	2.16*
	Тканевая допплерография
	Наличие

	2.16.1
	Режим цветовой М - модальной тканевой доплерографии
	Наличие

	2.16.2
	Режимы постпроцессинговой количественной обработки тканевых цветовых допплеровских данных (скорость движения миокарда, ускорения, амплитуды смещения и т.д.)
	Наличие

	2.16.2.1
	Программа качественного и количественного анализа допплеровской оценки кинетики миокарда (strain)
	Наличие

	2.16.2.2
	Программа качественной и количественной оценки синхронности сократимости миокарда по данным тканевой допплерографии
	Наличие

	2.16.2.3
	Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда с представлением результатов в виде таблицы, круговой многосегментарной диаграммы и кривых
	Наличие

	2.17*
	Программа цифровой недопплеровской полуавтоматической количественной оценки глобальной функции левого предсердия
	Наличие

	2.18*
	Программа недопплеровской количественной оценки глобальной и региональной функции правого желудочка
		Наличие	

	2.19
	Программа недопплеровской автоматической количественной и качественной оценки степени деформации миокарда
	Наличие

	2.20*
	Программа недопплеровской качественной и количественной оценки степени деформации миокарда по данным 2D сканирования.
	Наличие

	2.21*
	Программа недопплеровской автоматической количественной и качественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка
	Наличие

	2.22
	Проведение количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка по изображениям, зарегистрированным без синхронизации с сигналом ЭКГ
	Наличие

	2.23
	Автоматическое распознавание границ миокарда по трем апикальным проекциям
	Наличие

	2.24
	Программа визуализации и анализа движения клапанных колец
	Наличие

	2.25
	Программа недопплеровского отображения кровотока в сосудах
	Наличие

	2.26*
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки
	Наличие

	2.27
	Жесткий диск системы, не менее
	Не менее 250 Гб

	2.28
	Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше
	Наличие

	2.29
	Сетевая передача данных в стандарте Dicom
	Наличие

	2.30*
	Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее
	3

	2.31*
	Возможность подключения датчиков с монокристальными или многослойными пьезоэлементами
	Наличие

	2.32*
	Поддержка аппаратом режима работы матричных электронных датчиков
	Наличие

	2.33*
	Поддержка аппаратом режима работы специализированных датчиков (интраоперационных)
	Наличие

	2.34
	Возможность дооснащения специализированной программой для эхокардиографии с использованием УЗ-контрастов
	Наличие

	2.35
	Возможность дооснащения специализированной программой для оценки перфузии миокарда левого желудочка с использованием контрастов
	Наличие

	2.36
	Программа для чреспищеводных исследований взрослых и детей
	Наличие

	2.37*
	Программа для стресс-эхокардиографии
	Наличие

	2.38
	Возможность дооснащения специализированной программой для исследования сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастов
	Наличие

	2.39
	Программа для транскраниальных исследований структур и сосудов головного мозга
	Наличие

	2.40
	Программа для исследования поверхностно расположенных органов и структур
	Наличие

	2.41
	Программа для исследования скелетно-мышечной системы
	Наличие

	2.42
	Программа для педиатрии
	Наличие

	2.43
	Программа для выполнения биопсии
	Наличие

	2.44
	Программа для компрессионной эластографии
	Наличие

	2.45
	Программное обеспечение для работы внутрисердечных ультразвуковых датчиков
	Наличие

	
	Датчики
	

	2.34
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур, периферических сосудов, педиатрии, молочных желез, щитовидной железы, костно-мышечных тканей
	Наличие

	2.34.1
	- матричный
	Наличие

	2.34.2
	- частотный диапазон, не уже, МГц
	5-15

	2.34.3
	- апертура, мм
	От 45 до 50

	2.34.4*
	- количество элементов, не менее
	1000

	2.34.5
	- поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники
	Наличие

	2.35
	Линейный датчик для исследований поверхностно расположенных органов, интраоперационных исследований
	Наличие

	2.35.1
	- частотный диапазон, не уже, МГц
	5-18

	2.35.2
	- апертура, мм,
	Не более 30

	2.35.3
	- количество элементов, не менее
	192

	2.35.4
	- поддержка технологии недопплеровской отображения кровотока в сосудах
	Наличие

	2.36
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, малоинвазивных манипуляций под ультразвуковым контролем
	Наличие

	2.36.1
	- частотный диапазон, не уже, МГц
	2-5

	2.36.2
	- количество элементов, не менее
	192

	2.36.3
	- поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW-допплера, тканевой гармоники
	Наличие

	2.37
	Секторный фазированный датчик для кардиологических и транскраниальных исследований
	Наличие

	2.37.1
	- технология матричных монокристальных или многослойных пьезоэлементов
	Наличие

	2.37.2
	- частотный диапазон, не уже МГц
	2-4

	2.37.3
	- угол сканирования, не менее, градусов
	120

	2.37.4
	- число элементов, не менее
	240

	2.37.5
	- поддержка цветного допплеровского картирования, PW, СW-допплера, цветового и анатомического М-режима, режима тканевой допплерографии
	Наличие

	2.38
	Секторный фазированный датчик
	Наличие

	2.38.1
	диапазон рабочих частот, не уже, МГц
	2,0 - 7,0



*) данные требования технического задания определяют уровень диагностиеских возможностей и класс системы. Несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Необходимое соответствие требованиях технического задания не менее 90%.


