ГродМТ 547/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат УЗИ с системой навигации

| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав (комплектация): |  |
| 1.1 | Аппарат УЗИ экспертного класса для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний с возможностью использования в операционной | 1 |
| 1.2 | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур, периферических сосудов, педиатрии, молочных желез, щитовидной железы, костно-мышечных тканей | 1 |
| 1.3 | Линейный датчик для исследований поверхностно расположенных органов, интраоперационных исследований | 1 |
| 1.4 | Биопсийные насадки к линейному датчику (многоразовые стерилизуемые) | 1 |
| 1.5 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, малоинвазивных манипуляций под ультразвуковым контролем | 1 |
| 1.6 | Биопсийные насадки к конвексному датчику (многоразовые стерилизуемые) | 1 |
| 1.7 | Секторный фазированный датчик для кардиологических и транскраниальных исследований | 1 |
| 1.8 | Секторный фазированный датчик | 1 |
| 1.9 | Модуль ЭКГ с электродами | 1 |
| 1.10 | Тележка с портами для подключения датчиков | 1 |
| 1.11 | Черно-белый термопринтер | 1 |
| 1.12 | Гель общим объемом | 1 |
| 1.13 | Термобумага | 1 |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1 | Новый ультразвуковой диагностический портативный аппарат экспертного класса для кардиоваскулярных, общих и специальных исследований | Наличие |
| 2.2 | Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости, урологии, ортопедии, сердца у взрослых, сердца у детей сосудов, поверхностно расположенных органов, эластографии, инвазивных манипуляций | Наличие |
| 2.3* | Количество цифровых каналов | Не менее 300 000 |
| 2.4 | Общий динамический диапазон системы, дБ | Не менее 220 |
| 2.5 | Вес с батареей, кг | Не более 7 |
| 2.6* | Размеры рабочего монитора, дюймов | Не менее 15 |
| 2.7* | Время работы от встроенной батареи, мин | Не менее 30 |
| 2.8* | Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования | Не менее 30 |
| 2.9 | Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме | Не менее 1200 |
| 2.10 | Увеличение области интереса в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат | Не менее 6 |
| 2.11 | Максимальное количество зон фокусировки в В- режиме | Не менее 6 |
| 2.12 | Режим составного многолучевого сканирования, не менее | 7 лучей |
| 2.13 | Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с | Не более 3 |
| 2.14 | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с | Не менее 10 |
| 2.15 | М-режим | Наличие |
| 2.16* | Тканевая допплерография | Наличие |
| 2.16.1 | Режим цветовой М - модальной тканевой доплерографии | Наличие |
| 2.16.2 | Режимы постпроцессинговой количественной обработки тканевых цветовых допплеровских данных (скорость движения миокарда, ускорения, амплитуды смещения и т.д.) | Наличие |
| 2.16.2.1 | Программа качественного и количественного анализа допплеровской оценки кинетики миокарда (strain) | Наличие |
| 2.16.2.2 | Программа качественной и количественной оценки синхронности сократимости миокарда по данным тканевой допплерографии | Наличие |
| 2.16.2.3 | Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда с представлением результатов в виде таблицы, круговой многосегментарной диаграммы и кривых | Наличие |
| 2.17* | Программа цифровой недопплеровской полуавтоматической количественной оценки глобальной функции левого предсердия | Наличие |
| 2.18* | Программа недопплеровской количественной оценки глобальной и региональной функции правого желудочка | Наличие |
| 2.19 | Программа недопплеровской автоматической количественной и качественной оценки степени деформации миокарда | Наличие |
| 2.20* | Программа недопплеровской качественной и количественной оценки степени деформации миокарда по данным 2D сканирования. | Наличие |
| 2.21* | Программа недопплеровской автоматической количественной и качественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка | Наличие |
| 2.22 | Проведение количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка по изображениям, зарегистрированным без синхронизации с сигналом ЭКГ | Наличие |
| 2.23 | Автоматическое распознавание границ миокарда по трем апикальным проекциям | Наличие |
| 2.24 | Программа визуализации и анализа движения клапанных колец | Наличие |
| 2.25 | Программа недопплеровского отображения кровотока в сосудах | Наличие |
| 2.26* | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки | Наличие |
| 2.27 | Жесткий диск системы, не менее | Не менее 250 Гб |
| 2.28 | Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше | Наличие |
| 2.29 | Сетевая передача данных в стандарте Dicom | Наличие |
| 2.30* | Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее | 3 |
| 2.31* | Возможность подключения датчиков с монокристальными или многослойными пьезоэлементами | Наличие |
| 2.32* | Поддержка аппаратом режима работы матричных электронных датчиков | Наличие |
| 2.33* | Поддержка аппаратом режима работы специализированных датчиков (интраоперационных) | Наличие |
| 2.34 | Возможность дооснащения специализированной программой для эхокардиографии с использованием УЗ-контрастов | Наличие |
| 2.35 | Возможность дооснащения специализированной программой для оценки перфузии миокарда левого желудочка с использованием контрастов | Наличие |
| 2.36 | Программа для чреспищеводных исследований взрослых и детей | Наличие |
| 2.37* | Программа для стресс-эхокардиографии | Наличие |
| 2.38 | Возможность дооснащения специализированной программой для исследования сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастов | Наличие |
| 2.39 | Программа для транскраниальных исследований структур и сосудов головного мозга | Наличие |
| 2.40 | Программа для исследования поверхностно расположенных органов и структур | Наличие |
| 2.41 | Программа для исследования скелетно-мышечной системы | Наличие |
| 2.42 | Программа для педиатрии | Наличие |
| 2.43 | Программа для выполнения биопсии | Наличие |
| 2.44 | Программа для компрессионной эластографии | Наличие |
| 2.45 | Программное обеспечение для работы внутрисердечных ультразвуковых датчиков | Наличие |
|  | Датчики |  |
| 2.34 | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур, периферических сосудов, педиатрии, молочных желез, щитовидной железы, костно-мышечных тканей | Наличие |
| 2.34.1 | - матричный | Наличие |
| 2.34.2 | - частотный диапазон, не уже, МГц | 5-15 |
| 2.34.3 | - апертура, мм | От 45 до 50 |
| 2.34.4* | - количество элементов, не менее | 1000 |
| 2.34.5 | - поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники | Наличие |
| 2.35 | Линейный датчик для исследований поверхностно расположенных органов, интраоперационных исследований | Наличие |
| 2.35.1 | - частотный диапазон, не уже, МГц | 5-18 |
| 2.35.2 | - апертура, мм, | Не более 30 |
| 2.35.3 | - количество элементов, не менее | 192 |
| 2.35.4 | - поддержка технологии недопплеровской отображения кровотока в сосудах | Наличие |
| 2.36 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, малоинвазивных манипуляций под ультразвуковым контролем | Наличие |
| 2.36.1 | - частотный диапазон, не уже, МГц | 2-5 |
| 2.36.2 | - количество элементов, не менее | 192 |
| 2.36.3 | - поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW-допплера, тканевой гармоники | Наличие |
| 2.37 | Секторный фазированный датчик для кардиологических и транскраниальных исследований | Наличие |
| 2.37.1 | - технология матричных монокристальных или многослойных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.37.2 | - частотный диапазон, не уже МГц | 2-4 |
| 2.37.3 | - угол сканирования, не менее, градусов | 120 |
| 2.37.4 | - число элементов, не менее | 240 |
| 2.37.5 | - поддержка цветного допплеровского картирования, PW, СW-допплера, цветового и анатомического М-режима, режима тканевой допплерографии | Наличие |
| 2.38 | Секторный фазированный датчик | Наличие |
| 2.38.1 | диапазон рабочих частот, не уже, МГц | 2,0 - 7,0 |

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностиеских возможностей и класс системы. Несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Необходимое соответствие требованиях технического задания не менее 90%.