УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_30_» _июля_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудования;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Временный наружный электрокардиостимулятор (ВЭКС) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 23 650,36 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Временный наружный однокамерный электрокардиостимулятор (ВЭКС) |  |
| 1.1 | Временный кардиостимулятор | 1 шт. |
| 1.2 | Кабель пациента | 2 шт. |
| 1.3 | Комплект элементов питания | 1 комплект |
| 1.4 | Чехол / фиксатор для ношения пациентом | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тип: наружный, прикроватный |  |
| 2.2 | Количество камер стимуляции | Однокамерный |
| 2.3 | Режимы стимуляции: синхронный (VVI,АА1) и асинхронный (AOO/VОО) | Наличие |
| 2.4 | Частота импульсов: диапазон регулировки не менее 30-180 импульсов в минуту | Наличие |
| 2.5 | Амплитуда тока на выходе: диапазон регулировки от 0,3 до 12 В | Наличие |
| 2.6 | Чувствительность: от 1,0 до 20мВ | Наличие |
| 2.7 | Индикация: наличие ЖК -дисплея или другой индикации, отражающего параметр стимуляции ( частота, амплитуда, чувствительность), режимы работы , уровень заряда батареи) | Наличие |
| 2.8 | Безопасность: защита от случайного изменения настроек (блокировка клавиатуры/крышка, наличие аварийной сигнализации (световая, звуковая) при: отсутствии контакта (обрыва электрода, низком заряде батареи, снижении чувствительности) | Наличие |
| 2.9 | Питание: автономное (батарейки, аккумуляторы) возможность быстрой замены батареи без остановки стимуляции (минимум 15 сек.) | Наличие |
| 2.10 | Электроды: совместимость со стандартными временными электродами для трансвенозной стимуляции | Наличие |
| 2.11 | Руководство по эксплуатации на русском или белорусском языке. | Наличие |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло медицинское (подиатрическое) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16138,98 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение к лоту №3:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Кресло медицинское (подиатрическое): |  |
| 1.1.1 | Педальный блок управления | 1 шт. |

- Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Вид оборудования | Электромеханическое |
| 2.2* | Материал покрытия | Устойчивый к дезинфекции |
| 2.3 | Регулировка высоты подъёма кресла | Наличие |
| 2.4 | Регулировка угла наклона спинки | Наличие |
| 2.5 | Регулировка угла ложа кресла | Наличие |
| 2.6 | Ширина сиденья и спинки кресла (ложа), не менее | 620мм |
| 2.7 | Подголовник | Наличие |
| 2.8 | Подножная часть кресла | Наличие |
| 2.9 | Регулировка угла наклона подножной части кресла | Наличие |
| 2.10 | Подлокотники | Наличие |
| 2.11* | Тип основания | Стационарное |
| 2.12 | Рама | Сталь |
| 2.13* | Грузоподъемность кресла, не менее | 200 кг |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко