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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот№1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол операционный электромеханический

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	250000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту №1:
1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Стол операционный электромеханический:
	

	1.1.
	Передвижная операционная колонна
	1 шт.

	1.2.
	Столешница универсальная
	1 шт.

	1.3.
	Секция парная для ног
	1 шт.

	1.4.
	Секция удлинительная
	1 шт.

	1.5.
	Секция головная
	1 шт.

	1.6.
	Пульт управления универсальный
	1 шт.

	1.7.
	Зажим радиальный
	2 шт.

	1.8.
	Зажим стандартный
	4 шт.

	1.9.
	Дуга наркозная
	1 шт.

	1.10.
	Удлинитель для наркозной дуги
	1 шт.

	1.11.
	Держатель шлангов
	1 шт.

	1.12.
	Крепление для капельниц
	1 шт.

	1.13.
	Опора для тела
	1 шт.

	1.14.
	Подушка для позиционирования в латеральном положении
	2 шт.

	1.15.
	Ремень нательный с металлической застежкой
	2 шт.

	1.16.
	Ремень нательный на липучке
	4 шт.

	1.17.
	Опора для рук
	2 шт.

	1.18.
	Стол для укладывания кисти и руки
	1 шт.

	1.19.
	Держатель для ног типа Leg Holder
	2 шт.

	1.20.
	Ремень ножной
	4 шт.

	1.21.
	Шарнирный кронштейн для позиционирования руки
	1 шт.

	1.22.
	Адаптер шарнирного кронштейна для позиционирования руки
	1 шт.

	1.23.
	Фиксатор пальцев 
	1 шт.

	1.24.
	Подголовник кольцевидный гелевый, открытый, для взрослых
	2 шт.

	1.25.
	Подголовник кольцевидный гелевый, открытый, для подростков
	2 шт.

	1.26.
	Кольцо для головы
	2 шт.

	1.27.
	Полувалик для туловища
	2 шт.


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	2.1
	Модульный системный операционный стол с возможностью смены столешниц
	Наличие 

	2.2
	Система должна состоять из передвижной колонны и съемной универсальной столешницы
	Наличие

	2.3.
	Универсальная столешница должна состоять из 6 модулей/секций (головная, спинная, удлинительная, тазовая, ножная левая, ножная правая)
	Наличие

	2.4.
	Наличие автоматического управлениями основными функциями операционного стола (регулировка высоты, тренделенбург / анти-тренделенбург, латеральный наклон, продольный сдвиг, управление углом наклона спины, подъем и опускание каждого из ножных модулей)
	Наличие

	2.5.
	В передвижную колонну должны быть встроены роликовые колеса для транспортировки/позиционирования, которые выдвигаются для перемещения колонны
	Наличие

	2.6.
	Наличие аккумуляторов в качестве источника питания передвижной колонны 
	Наличие

	2.7.
	Полностью заряженные аккумуляторы должны обеспечивать работу операционного стола в течение не менее 5 дней эксплуатации.
	Наличие

	2.8.
	Все секции стола должны иметь легкое и быстрое сочленение (замки) для надежного соединения с основным сегментом. Данные замки не должны иметь никаких дополнительных винтовых фиксаторов
	Наличие

	2.9.
	Диапазон регулировки высоты столешницы не менее 628 – 1168 мм
	Наличие

	2.10.
	Углы наклона столешницы: тренделенбург / анти-тренделенбург не менее предела ±45°
	Наличие

	2.11.
	Латеральный наклон: не менее предела ±28°
	Наличие

	2.12.
	Продольный сдвиг, общий не менее 400 мм
	Наличие

	2.13.
	Нижняя спинная секция подъем/опускание не менее предела ±90°
	Наличие

	2.14.
	Верхняя спинная секция подъем/опускание не менее предела ±90°/110°
	Наличие

	2.15.
	Ножная секция подъем/опускание не менее предела ±90°/100°
	Наличие

	2.16.
	Ширина столешницы без боковых рельс не менее 550 мм
	Наличие

	2.17.
	Максимальная общая нагрузка не менее 380 кг
	Наличие

	2.18.
	Все используемые материалы, используемые для производства подушек и ремней не должны содержать латекс.
	Наличие

	2.19.
	Шарнирный кронштейн для позиционирования руки должен легко устанавливаться на боковом рельсе столешницы при помощи специального крепления и винтового зажима
	Наличие

	2.20.
	Шарнирный кронштейн для позиционирования руки в своей основе должен иметь три шарнира, которые разблокируются и блокируются одновременно одной клавишей, что обеспечивает максимально плавное и точное позиционирование конечности
	Наличие




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Ю.В.Сергиенко 
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