УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»

________________Е.Н.Кроткова

30.07.2026 г.

ПРОТОКОЛ  № 83/К

От 30 июля 2026 г.

Заседания комиссии по закупкам, утвержденной приказом № 39 от 03.02.2025 г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион                                                       № AU20260716384040 «Хирургические инструменты»  и допуска к торгам.

Состав комиссии Бабченок А.М., Рудницкий А.И., Поляшова А.Н., Ковшик Т.Б., Сомова Ю.Л., Медведева О.В., Кукреш С.П.

Заседание начато: 11 часов 00 минут

Заседание окончено: 11 часов 30 минут

Председательствовал:

Зам. Председателя: Рудницкий А.И.

Секретарь:

Присутствовали члены комиссии: Ковшик Т.Б., Сомова Ю.Л., Поляшова А.Н., Медведева О.В.

Отсутствовали:  Бабченок А.М., Кукреш С.П.

Наблюдатели из Комитета государственного контроля Республики Беларусь (иные уполномоченные представители) отсутствовали.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный   аукцион

№ AU20260716384040 «Хирургические инструменты», размещенный 16.07.2026г. на электронной торговой площадке: http://zakupki.butb.by.

РЕШИЛИ:

ПО ЛОТУ 1 	хирургические инструменты многократного применения

1. Отметить, что:

1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 предложения участников;

1.2.  комиссией по государственным закупкам запросы участникам не направлялись;

1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком представлена в таблице 1:

Таблица  1

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | соответствие требованиям аукционным документам |
| --- | --- |
| O20260723428446 | Не соответствует |
| O20260724428550 | Не соответствует |

2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:

2.1. допущены к торгам (таблица 2):

Таблица 2

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой

2.2. отклонены предложения:

Таблица 3

| № п/п | Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Причины отклонения в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» |
| --- | --- | --- |
| 1 | O20260723428446 | Не соответствует ТЗ. Экспертное заключение |
| 2 | O20260724428550 | Не соответствует ТЗ. Экспертное заключение |

2.3. Признать лот № 1 процедуры закупки рег. № A AU20260716384040 несостоявшимся на основании п.6 ст.42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (в ред. Закона от 17.07.2018 № 136-З).

Голосовали: «за» 5 членов комиссии, «против» нет.

Голосовали: «за» 5 членов комиссии, «против» нет.

Председатель комиссии:

Зам.председателя:                                                    А.И.Рудницкий

Секретарь:

Члены комиссии:

Т.Б.Ковшик

А.Н.Поляшова

Ю.Л.Сомова

О.В.Медеведева

Экспертное заключение AU20260716384040 лот 1

Хирургические инструменты многократного применения

| Номер участника | O20260723428446 |  | O20260724428550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да/нет | Баллы | Да/нет | Баллы |
| 1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий |  |  |  |  |
| 1. Ножницы глазные (IRIS или JOSEPH), прямые, оба конца острые, общая длина 100-110 мм, волнообразная микротомная заточка рабочей части лезвий – 10 шт. | Нет (нет данных о способе и виде заточки рабочей части лезвий) | 0 | Да | 1 |
| 2. Ножницы для перевязочного материала/снятия повязок LISTER, изогнутые на угол 30-45 градусов, общая длина 175-200 мм - 6 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 3. Ножницы хирургические, оба конца тупые, изогнутые по плоскости, общая длина 140-155 мм, с твердосплавными вставками на рабочей части лезвий – 15 шт. | Нет (нет данных о наличии твердосплавных вставок) | 0 | Да | 1 |
| 4. Зажим гемостатический KOCHER-OCHSNER, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 150-160 мм, 1х2 зуба – 20 шт. | Да | 1 | Нет (предложен зажим ROCHESTER-PEAN, без зубов) | 0 |
| 5. Зажим гемостатический HALSTED-MOSQUITO, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм, без зубов – 10 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 6. Зажим гемостатический BABY-OVERHOLT, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм – 20 шт. | Нет (предложен зажим KELLY, отличается меньшим изгибом браншей по сравнению с OVERHOLT) | 0 | Да | 1 |
| 7. Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм – 10 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 8. Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм – 10 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 9. Зажим для трубок/магистралей, прямые бранши с насечкой, общая длина 180-220 мм – 8 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 10. Иглодержатель CRILE-WOOD BABY, для шовного материала 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,3-0,4 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм – 20 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 11. Иглодержатель MAYO-HEGAR, для шовного материала до 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,5 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм – 20 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 12. Пинцет анатомический, прямой, ширина браншей 2,2-2,6 мм, рабочая часть браншей с поперечной насечкой, общая длина 160-175 мм – 15 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 13. Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, общая длина 140-150 мм - 20 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 14. Рукоятка скальпеля №3 для сменных одноразовых лезвий, сантиметровая шкала на рукоятке, общая длина 120-130 мм – 10 шт. | Нет (нет шкалы на рукоятке) | 0 | Нет (нет шкалы на рукоятке) | 0 |
| 15. Цапка бельевая непрокалывающая (типа «шарик-лунка»), общая длина 125-140 мм – 15 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 16. Ретрактор US-ARMY, пара, ширина рабочей части 15-18 мм, глубина рабочей части 25-30 мм и 40-45 мм, общая длина 220-235 мм – 3 шт. | Нет (не соответствует общая длина инструмента (210 мм) и ширина рабочей части коротких лезвий (24 мм)) | 0 | Нет (не соответствует общая длина) | 0 |
| 17. Ретрактор KOCHER, ширина рабочей части 25-30 мм, глубина рабочей части 55-60 мм – 2 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| 18. Зажим MAIER или аналог для тупферов/перевязок, изогнутый, насечка на рабочей части браншей, общая длина 250-275 мм – 15 шт. | Да | 1 | Да | 1 |
| Соответствие составу (комплектации) | 72,2% |  | 83,3% |  |
| 2. Технические требования |  |  |  |  |
|  | Соответствие не оценивалось ввиду отсутствия соответствия составу (комплектации) на 100% |  | Соответствие не оценивалось ввиду отсутствия соответствия составу (комплектации) на 100% |  |