УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»
________________Е.Н.Кроткова
30.07.2026 г.

ПРОТОКОЛ  № 83/К

От 30 июля 2026 г.

         Заседания комиссии по закупкам, утвержденной приказом № 39 от 03.02.2025 г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион                                                       № AU20260716384040 «Хирургические инструменты»  и допуска к торгам.

Состав комиссии Бабченок А.М., Рудницкий А.И., Поляшова А.Н., Ковшик Т.Б., Сомова Ю.Л., Медведева О.В., Кукреш С.П.

Заседание начато: 11 часов 00 минут
Заседание окончено: 11 часов 30 минут  

Председательствовал: 
Зам. Председателя: Рудницкий А.И.
Секретарь: 
Присутствовали члены комиссии: Ковшик Т.Б., Сомова Ю.Л., Поляшова А.Н., Медведева О.В.

Отсутствовали:  Бабченок А.М., Кукреш С.П.

Наблюдатели из Комитета государственного контроля Республики Беларусь (иные уполномоченные представители) отсутствовали.

СЛУШАЛИ: 
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный   аукцион
№ AU20260716384040 «Хирургические инструменты», размещенный 16.07.2026г. на электронной торговой площадке: http://zakupki.butb.by. 

РЕШИЛИ:

 ПО ЛОТУ 1 	хирургические инструменты многократного применения
  1. Отметить, что:
  1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 предложения участников;
  1.2.  комиссией по государственным закупкам запросы участникам не направлялись;
  1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком представлена в таблице 1:
Таблица  1
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	соответствие требованиям аукционным документам  

	O20260723428446
	Не соответствует

	O20260724428550
	Не соответствует 


2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений: 
2.1. допущены к торгам (таблица 2):                              




Таблица 2
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой

	

	


   2.2. отклонены предложения:  
Таблица 3
	 №
п/п
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Причины отклонения в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З 
«О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)»

	1
	O20260723428446
	Не соответствует ТЗ. Экспертное заключение

	2
	O20260724428550
	[bookmark: _GoBack]Не соответствует ТЗ. Экспертное заключение



2.3. Признать лот № 1 процедуры закупки рег. № A AU20260716384040 несостоявшимся на основании п.6 ст.42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (в ред. Закона от 17.07.2018 № 136-З).

Голосовали: «за» 5 членов комиссии, «против» нет.

Голосовали: «за» 5 членов комиссии, «против» нет.

Председатель комиссии:				

Зам.председателя:                                                    А.И.Рудницкий

Секретарь:                                                               
Члены комиссии:
                                                                                  	Т.Б.Ковшик
А.Н.Поляшова
							  Ю.Л.Сомова
							 О.В.Медеведева
		



















Экспертное заключение AU20260716384040 лот 1

Хирургические инструменты многократного применения
	Номер участника
	O20260723428446
	O20260724428550

	
	Да/нет
	Баллы
	Да/нет
	Баллы

	1.	Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	1. Ножницы глазные (IRIS или JOSEPH), прямые, оба конца острые, общая длина 100-110 мм, волнообразная микротомная заточка рабочей части лезвий – 10 шт.
	Нет (нет данных о способе и виде заточки рабочей части лезвий)
	0
	Да
	1

	2. Ножницы для перевязочного материала/снятия повязок LISTER, изогнутые на угол 30-45 градусов, общая длина 175-200 мм - 6 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	3. Ножницы хирургические, оба конца тупые, изогнутые по плоскости, общая длина 140-155 мм, с твердосплавными вставками на рабочей части лезвий – 15 шт.
	Нет (нет данных о наличии твердосплавных вставок)
	0
	Да
	1

	4. Зажим гемостатический KOCHER-OCHSNER, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 150-160 мм, 1х2 зуба – 20 шт.
	Да
	1
	Нет (предложен зажим ROCHESTER-PEAN, без зубов)
	0

	5. Зажим гемостатический HALSTED-MOSQUITO, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм, без зубов – 10 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	6. Зажим гемостатический BABY-OVERHOLT, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 125-140 мм – 20 шт.
	Нет (предложен зажим KELLY, отличается меньшим изгибом браншей по сравнению с OVERHOLT)
	0
	Да
	1

	7. Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, прямой, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм – 10 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	8. Зажим гемостатический ROCHESTER-PEAN, изогнутый по плоскости, поперечная насечка браншей, общая длина 190-210 мм – 10 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	9. Зажим для трубок/магистралей, прямые бранши с насечкой, общая длина 180-220 мм – 8 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	10. Иглодержатель CRILE-WOOD BABY, для шовного материала 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,3-0,4 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм – 20 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	11. Иглодержатель MAYO-HEGAR, для шовного материала до 3/0-6/0, шаг насечки на браншах 0,5 мм, твердосплавные вставки на рабочей части браншей, общая длина 135-150 мм – 20 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	12. Пинцет анатомический, прямой, ширина браншей 2,2-2,6 мм, рабочая часть браншей с поперечной насечкой, общая длина 160-175 мм – 15 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	13. Пинцет хирургический, прямой, 1х2 зуба, общая длина 140-150 мм - 20 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	14. Рукоятка скальпеля №3 для сменных одноразовых лезвий, сантиметровая шкала на рукоятке, общая длина 120-130 мм – 10 шт.
	Нет (нет шкалы на рукоятке)
	0
	Нет (нет шкалы на рукоятке)
	0

	15. Цапка бельевая непрокалывающая (типа «шарик-лунка»), общая длина 125-140 мм – 15 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	16. Ретрактор US-ARMY, пара, ширина рабочей части 15-18 мм, глубина рабочей части 25-30 мм и 40-45 мм, общая длина 220-235 мм – 3 шт.
	Нет (не соответствует общая длина инструмента (210 мм) и ширина рабочей части коротких лезвий (24 мм))
	0
	Нет (не соответствует общая длина)
	0

	17. Ретрактор KOCHER, ширина рабочей части 25-30 мм, глубина рабочей части 55-60 мм – 2 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	18. Зажим MAIER или аналог для тупферов/перевязок, изогнутый, насечка на рабочей части браншей, общая длина 250-275 мм – 15 шт.
	Да
	1
	Да
	1

	Соответствие составу (комплектации)
	72,2%
	83,3%

	2. Технические требования

	
	Соответствие не оценивалось ввиду отсутствия соответствия составу (комплектации) на 100%
	Соответствие не оценивалось ввиду отсутствия соответствия составу (комплектации) на 100%




					
