ГродМТ 394/26-ЗОИ(П)                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | шт. | 2 |

- Технические требования:

  - Режим работы: повторно кратковременный 30 мин. Работы – 10 мин. Перерыв.

  - Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (мТл): 40 ± 10.

  - Длительность импульса (мс): 12 ± 20 %.

  - Частота следования импульсов (Гц): 12,5 ± 5.

  - Электробезопасность (класс защиты) не менее II.

  - Регулировка отдаваемой мощности – ступенчатая.

Лот 5 Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный | шт. | 3 |

- Технические требования:

  - Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата составляет 30 ± 9 мТл.

  - Электробезопасность (класс защиты) II.