
Приложение 1
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 25 Катетер направляющий (проводниковый)
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер направляющий Judkins left 3,5
	6F
	100-110 см
	2 066 шт

	1.2.
	Катетер направляющий Judkins left 4
	6F
	100-110 см
	

	1.3.
	Катетер направляющий Judkins left 4 SH
	6F
	100-110 см
	

	1.4.
	Катетер направляющий Judkins left 5
	6F
	100-110 см
	

	1.5.
	Катетер направляющий EBU 3,5
	6F
	100-110 см
	

	1.6.
	Катетер направляющий EBU 4
	6F
	100-110 см
	

	1.7.
	Катетер направляющий EBU 4,5
	6F
	100-110 см
	

	1.8.
	Катетер направляющий Judkins left 4
	7F
	100-110 см
	

	1.9.
	Катетер направляющий Judkins left 4 SH
	7F
	100-110 см
	

	1.10.
	Катетер направляющий Judkins right 4
	6F
	100-110 см
	

	1.11.
	Катетер направляющий Judkins right 4 SH
	6F
	100-110 см
	

	1.12.
	Катетер направляющий Judkins right 4
	8F
	100-110 см
	

	1.13.
	Катетер направляющий Amplatz right I                                 
	6F
	100-110 см
	

	1.14.
	Катетер направляющий Amplatz right II                                 
	6F
	100-110 см
	

	1.15.
	Катетер направляющий Amplatz left I                                
	6F
	100-110 см
	

	1.16.
	Катетер направляющий Amplatz left II                                 
	6F
	100-110 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер армированный металлической проволокой, с тонкой стенкой, мягким атравматичным кончиком.
2.2. Рентгенконтрастность катетера по всей длине.
2.3. Внутренняя поверхность покрыта тефлоном (ПТФЭ).
2.4. Внутренний просвет для 6F не менее 0.070", 7F не менее 0.080", 8F не менее 0.087"

Лот 26 Катетер направляющий (проводниковый) удлиняющий
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер направляющий (проводниковый) удлиняющий
	6F
	140-150 см
	87 шт


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер однополостной системы быстрой замены армированный с тонкой стенкой мягким атравматичным  кончиком.
2.2. Рентгенконтрастностные метки в проксимальном и дистальном сегменте  катетера.
2.3. Дистальный направляющий сегмент с гидрофильным покрытием длиной не менее 20 см.
2.4. Внутренний просвет катетера не менее 0.055".
2.5. Наружный диаметр катетера  не более 0.068"/5,1F (для проведения через направляющий катетер 6F и более).

Лот 27 Катетер аспирационный интракраниальный
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер аспирационный интракраниальный
	6F
	Не менее 130 см
	130 шт


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер армированный с более жёстким проксимальным сегментом и мягким атравматичным кончиком.
2.2. Дистальный сегмент мягкий.
2.3. Внутренний просвет катетера не менее 0.065".
2.4. Наружный диаметр катетера не более 0.085"/ 6,3F (для проведения через направляющий катетер 8F и более).


Лот 28 Катетер аспирационный коронарный

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер аспирационный коронарный
	175 шт



1.2.  В состав катетера аспирационного коронарного должны входить:
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	Ед. измерения
	Количество

	1.2.1.
	Катетер аспирационный коронарный
	6F
	125-160 см
	штука
	1

	1.2.2.
	Вакуумный шприц с блокирующем поршнем
	15-50 мл
	-
	штука
	1

	1.2.3.
	Запорный краник
	Двухходовой
	-
	штука
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер с гидрофильным покрытием системы доставки быстрой замены и скошенным кончиком.
2.2. Рентгенконтрастностная метка у дистального кончика катетера.
2.3. Дистальный сегмент катетера двух просветный, один просвет для проводника 0.014", второй просвет для аспирации не менее 0.040".
2.4. Наружный диаметр катетера  не более 0.068"/5,1F (для проведения через направляющий катетер 6F и более).

Лот 29 Микрокатетер коронарный
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Микрокатетер коронарный
	2,6-2,8F
	145-155 см
	70 шт


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Микрокатетер прямой с гидрофильным покрытием с сужением к дистальному сегменту.
2.2. Рентгенконтрастностная метка у дистального кончика катетера.
2.3. Внутренний просвет совместим с проводником 0.014".
2.4. Наружный диаметр катетера  проксимально не более 2,8F, дистально не более 2,1 F.
2.5. Наружный диаметр кончика катетера  не более 1,3F.
Лот 30 Микрокатетер коронарный
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Микрокатетер коронарный
	1,8-2,6F
	145-155 см
	100 шт


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Микрокатетер прямой с гидрофильным покрытием с сужением к дистальному сегменту.
2.2. Рентгенконтрастностная метка у дистального кончика катетера.
2.3. Внутренний просвет совместим с проводником 0.014".
2.4. Наружный диаметр катетера  проксимально не более 2,6F, дистально не более 1,8F.
2.5. Дистальный внутренний диаметр не более 0,043" (1,08 мм).


Лот 31 Микрокатетер церебральный
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Модель 
	Длина 
	ИТОГО

	1.1.
	Микрокатетер церебральный
	21
	150-160 см
	120 шт

	1.2.
	Микрокатетер церебральный
	27
	150-160 см
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Микрокатетер прямой с гидрофильным покрытием с сужением и повышенной гибкостью в дистальном сегменте.
2.2. Микрокатетер устойчив к перегибам, растяжению, скручиванию. 
2.2. Две рентгенконтрастностные метки у дистального кончика катетера.
2.3. Внутренний просвет для катетера 21 не менее 0.021", для катетера 27 не менее 0.027".
2.4. Наружный диаметр проксимально для катетера  21 не более 2,6F, для катетера  27 не более 3,2F. 
2.5.  Наружный диаметр дистально для катетера  21 не более 2,1F, для катетера  27 не более 2,7F.

Лот 32 Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	1,25
	15
	1 064 шт

	1.2.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	1,25
	20
	

	1.3.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	1,5
	15
	

	1.4.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	1,5
	20
	

	1.5.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,0
	20
	

	1.6.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,0
	25
	

	1.7.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,0
	30
	

	1.8.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,25
	20
	

	1.9.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,25
	25
	

	1.10.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,25
	30
	

	1.11.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,5
	20
	

	1.12.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,5
	25
	

	1.13.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный
	2,5
	30
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер с гидрофильным покрытием системы доставки быстрой замены длинной не менее 140 см.
2.2. Совместимость с проводником 0.014".
2.3. Входной профиль кончика катетера не более 0.017”.
2.4. Наружный диаметр катетера в дистальном сегменте не более 3,0F.
2.5. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.


Лот 33 Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	1,5
	18-20
	150 шт

	1.2.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	1,5
	25-30
	

	1.3.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	2,0
	18-20
	

	1.4.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	2,0
	25-30
	

	1.5.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	2,0
	36-40
	

	1.6.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	2,5
	18-20
	

	1.7.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	2,5
	25-30
	

	1.8.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	2,5
	36-40
	

	1.9.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	3,0
	18-20
	

	1.10.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	3,0
	25-30
	

	1.11.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	3,0
	36-40
	

	1.12.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	3,5
	18-20
	

	1.13.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	3,5
	25-30
	

	1.14.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием сиролимус
	3,5
	36-40
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер баллонный покрытый лекарственным веществом сиролимус, системой доставки быстрой замены длинной не менее 130 см.
2.2. Совместимость с проводником 0.014".
2.3. Входной профиль кончика катетера не более 0.018".
2.4. Наружный диаметр катетера в дистальном сегменте не более 3,0F.
2.5. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.

Лот 34 Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
	2,5
	20-25
	101 шт

	1.2.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
	2,75
	20-25
	

	1.3.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
	3,0
	20-25
	

	1.4.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
	3,25
	20-25
	

	1.5.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
	3,5
	20-25
	

	1.6.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
	4,0
	20-25
	

	1.7.
	Катетер баллонный коронарный с лекарственным покрытием паклитаксель
	4,5
	20-25
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер баллонный покрытый лекарственным веществом паклитаксель, системой доставки быстрой замены длинной не менее 130 см.
2.2. Совместимость с проводником 0.014".
2.3. Входной профиль кончика катетера не более 0.018".
2.4. Наружный диаметр катетера в дистальном сегменте не более 3,0F.
2.5. Номинальное давление не менее 12 атм., давление разрыва не менее 14 атм.


Лот 35 Катетер баллонный коронарный низкопрофильный OTW
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный OTW
	1,25
	10-12
	70 шт

	1.2.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный OTW
	1,25
	15-18
	

	1.3.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный OTW
	1,5
	10-12
	

	1.4.
	Катетер баллонный коронарный низкопрофильный OTW
	1,5
	15-18
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер с системой доставки OTW длинной не менее 140 см.
2.2. Совместимость с проводником 0.014".
2.3. Входной профиль кончика катетера не более 0.017".
2.4. Наружный диаметр катетера не более 3,9F.
2.5. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.



Лот 36 Катетер баллонный коронарный высокого давления
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,0
	9-11
	1 150 шт

	1.2.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,0
	13-16
	

	1.3.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,25
	9-11
	

	1.4.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,25
	13-16
	

	1.5.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,5
	9-11
	

	1.6.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,5
	13-16
	

	1.7.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,75
	9-11
	

	1.8.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	2,75
	13-16
	

	1.9.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	3,0
	9-11
	

	1.10.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	3,0
	13-16
	

	1.11.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	3,5
	9-11
	

	1.12.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	3,5
	13-16
	

	1.13.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	4,0
	9-11
	

	1.14.
	Катетер баллонный коронарный высокого давления
	4,0
	13-16
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер с гидрофильным покрытием системы доставки быстрой замены длинной не менее 135 см.
2.2. Рентгеноконтрастные метки по краям баллона нулевого профиля.
2.3. Совместимость с проводником 0.014".
2.4. Входной профиль кончика катетера не более 0.017" для катетеров баллонных диаметром менее 3,0 мм.
2.5. Наружный диаметр катетера в дистальном сегменте не более 2,7F.
2.6. Номинальное давление не менее 10 атм., давление разрыва не менее 20 атм.


Лот 37 Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	3,0
	5-6
	350 шт

	1.2.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	3,0
	7-8
	

	1.3.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	3,5
	5-6
	

	1.4.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	3,5
	7-8
	

	1.5.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	4,0
	5-6
	

	1.6.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	4,0
	7-8
	

	1.7.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	4,5
	5-6
	

	1.8.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	4,5
	7-8
	

	1.9.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	5,0
	5-6
	

	1.10.
	Катетер баллонный коронарный для проксимальной оптимизации
	5,0
	7-8
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер с гидрофильным покрытием системы доставки быстрой замены длинной не менее 135 см.
2.2. Рентгенконтрастностные метки по краям баллона нулевого профиля.
2.3. Совместимость с проводником 0.014".
2.4. Входной профиль кончика катетера не более 0.024".
2.5. Наружный диаметр катетера в дистальном сегменте не более 2,7F.
2.6. Номинальное давление не менее 10 атм., давление разрыва не менее 20 атм.

Лот 38 Катетер баллонный коронарный режущий «надсекающий»
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный коронарный режущий «надсекающий»
	1,5
	10-25
	51 шт

	1.2.
	Катетер баллонный коронарный режущий «надсекающий»
	2,0
	10-25
	

	1.3.
	Катетер баллонный коронарный режущий «надсекающий»
	2,5
	10-25
	

	1.4.
	Катетер баллонный коронарный режущий «надсекающий»
	3,0
	10-25
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер системы доставки быстрой замены длинной не менее 135 см.
2.2. Рентгенконтрастностные метки по краям баллона.
2.3. Совместимость с проводником 0.014".
2.4. Входной профиль кончика катетера не более 0.018".
2.5. Наружный диаметр катетера в дистальном сегменте не более 3,0F.
2.6. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 16 атм.
2.7. Режущий «надсекающий» элемент на поверхности баллона (один и более).

Лот 39 Катетер баллонный периферический RX
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный периферический RX
	5,5
	20-25
	240 шт

	1.2.
	Катетер баллонный периферический RX
	6,0
	20-25
	

	1.3.
	Катетер баллонный периферический RX
	6,5
	20-25
	

	1.4.
	Катетер баллонный периферический RX
	7,0
	20-25
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер системы доставки быстрой замены длинной не менее 135 см.
2.2. Рентгенконтрастностные метки  по краям баллон.
2.3. Совместимость с проводником 0.014".
2.4. Совместимость с направляющим катетером 7,0F и более.
2.5. Наружный диаметр катетера  в дистальном сегменте не более 4,0F.
2.6. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.

Лот 40 Катетер баллонный периферический OTW (для проводника 0.018")
1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный периферический OTW
	2,0
	120-140
	190 шт

	1.2.
	Катетер баллонный периферический OTW
	2,0
	150-180
	

	1.3.
	Катетер баллонный периферический OTW
	2,0
	200-220
	

	1.4.
	Катетер баллонный периферический OTW
	2,5
	120-140
	

	1.5.
	Катетер баллонный периферический OTW
	2,5
	150-180
	

	1.6.
	Катетер баллонный периферический OTW
	2,5
	200-220
	

	1.7.
	Катетер баллонный периферический OTW
	3,0
	120-140
	

	1.8.
	Катетер баллонный периферический OTW
	3,0
	150-180
	

	1.9.
	Катетер баллонный периферический OTW
	3,0
	200-220
	

	1.10.
	Катетер баллонный периферический OTW
	3,5
	120-140
	

	1.11.
	Катетер баллонный периферический OTW
	3,5
	150-180
	

	1.12.
	Катетер баллонный периферический OTW
	4,0
	80-100
	

	1.13.
	Катетер баллонный периферический OTW
	4,0
	120-140
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер системы доставки OTW с гидрофильным покрытием длинной не менее 140 см.
2.2. Рентгенконтрастностные метки  по краям баллона.
2.3. Совместимость с проводником 0.018".
2.4. Наружный диаметр катетера  в дистальном сегменте не более 5,0F.
2.5. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 14 атм.



Лот 41 Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус (для проводника 0.014")

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	2,0
	120-140
	80 шт

	1.2.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	2,0
	150-180
	

	1.3.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	2,0
	200-220
	

	1.4.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	2,5
	120-140
	

	1.5.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	2,5
	150-180
	

	1.6.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	2,5
	200-220
	

	1.7.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	3,0
	120-140
	

	1.8.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	3,0
	150-180
	

	1.9.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	3,0
	200-220
	

	1.10.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	3,5
	120-140
	

	1.11.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	3,5
	150-180
	

	1.12.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	4,0
	90-100
	

	1.13.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	4,0
	120-140
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер системы доставки OTW с покрытием сиролисус длинной не менее 145 см.
2.2. Рентгенконтрастностные метки  по краям баллона.
2.3. Совместимость с проводником 0.014".
2.4. Наружный диаметр катетера  в дистальном сегменте не более 5,0F.
2.5. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.


Лот 42 Катетер баллонный периферический OTW (для проводника 0.035")

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный периферический OTW
	5,0
	80-100
	350 шт

	1.2.
	Катетер баллонный периферический OTW
	5,0
	120-140
	

	1.3.
	Катетер баллонный периферический OTW
	5,0
	150-180
	

	1.4.
	Катетер баллонный периферический OTW
	6,0
	80-100
	

	1.5.
	Катетер баллонный периферический OTW
	6,0
	120-140
	

	1.6.
	Катетер баллонный периферический OTW
	6,0
	150-180
	

	1.7.
	Катетер баллонный периферический OTW
	7,0
	40-50
	

	1.8.
	Катетер баллонный периферический OTW
	7,0
	60-70
	

	1.9.
	Катетер баллонный периферический OTW
	8,0
	40-50
	

	1.10.
	Катетер баллонный периферический OTW
	8,0
	60-70
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. Катетер системы доставки OTW с гидрофильным покрытием длинной не менее 140 см.
2.2. Две рентгенконтрастностные метки.
2.3. Совместимость с проводником 0.035".
2.4. Совместимость с интродьюсером не более 6F.
2.5. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 12 атм.


Лот 43 Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус (для проводника 0.035")

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	5,0
	80-100
	75 шт

	1.2.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	5,0
	100-110
	

	1.3.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	5,0
	120-130
	

	1.4.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	6,0
	80-100
	

	1.5.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	6,0
	100-110
	

	1.6.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	6,0
	120-130
	

	1.7.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	7,0
	60-70
	

	1.8.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	7,0
	80-90
	

	1.9.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	8,0
	60-70
	

	1.10.
	Катетер баллонный периферический OTW с лекарственным покрытием сиролимус
	8,0
	80-90
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер системы доставки OTW с покрытием сиролимус длинной не менее 100 см.
2.2. Две рентгенконтрастностные метки.
2.3. Совместимость с проводником 0.035".
2.4. Наружный диаметр катетера в дистальном сегменте не более 7F.
2.5. Номинальное давление не менее 5 атм., давление разрыва не менее 10 атм.


Лот 44 Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии

1. Состав (комплектация) медицинского изделия
	№
	Наименование
	Диаметр, мм 
	Длина, мм 
	ИТОГО

	1.1.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии
	2,0
	15-25
	70 шт

	1.2.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии
	[bookmark: _GoBack]2,5
	15-25
	

	1.3.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии
	3,0
	15-25
	

	1.4.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии
	3,5
	15-25
	

	1.5.
	Катетер баллонный для внутрисосудистой литотрипсии
	4,0
	15-25
	


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.  Катетер системы доставки быстрой замены длинной не менее 135 см совместимый с проводником 0,014".
2.2. Рентгенконтрастностные метки по краям баллона.
2.3. Совместимость с генератором для внутрисосудистой литотрипсии TomaHawk.
2.4. Номинальное давление не менее 5 атм., давление разрыва не менее 15 атм.



