ГродМТ 476/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат рентгеновский дентальный (цифровой)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1.
	  Аппарат рентгеновский дентальный (цифровой)

	3



2. Технические требования: 
	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Тип генератора
	 высокочастотный 

	2.2*
	Напряжение  на трубке
	от 60 кВ до 70 кВ


	2.3
	Ток трубки: 
	не менее 7 мА

	2.4
	Сетевое напряжение
	120 В-240 В ± 10%, 50-60 Гц


	2.5
	Фокусное расстояние до кожи 
	не менее 20 см


	2.6*
	Фокальное пятно 
	не более 0,4 мм


	2.7
	Поле облучения 

	не более 60 мм

	2.8*
	Максимальное время экспозиции
	не более  3,2 с


	2.9
	Минимальное время экспозиции
	не более   0,01

	2.10
	Режимы экспозиции 
	пленка, датчик

	2.11
	Настройка времени экспозиции для сенсорных систем – фосфорных пластин
	наличие

	2.12
	Дистанционное управление включения высокого напряжения 
	наличие

	2.13
	Цветовое отображение на дисплее состояний системы 
	 наличие


	2.14
	Общая фильтрация 

	не менее 1,5 мм А1

	2.15
	 Длина плеча 
	возможность выбора:
средняя: 1500 мм/59.06” длинная: 1790 мм/70.47” экстрадлинная: 2040 мм/80.31”




Примечание:
*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению тендерных предложений.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 
3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 
3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).


