УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«  »_____________ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты для анализатора гемостаза CA-660

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для определения АЧТВ |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | # Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28644,46 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для определения АЧТВ | 36000 тестов |

# 2.Показатели (характеристики):

# 2.1.Реагенты должны быть представлены хлоридом кальция 0,025М, реагентом АЧТВ.

# 2.2. Реагенты жидкие, готовые к применению.

2.3.Стабильность после вскрытия не менее 7 дней при температуре 2-8 оС.

2.4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

2.5.Вся сопроводительная документация на русском (белорусском) языке.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения протромбинового времени |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | # Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 18936,06 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для определения протромбинового времени | 39000 тестов |

# 2.Показатели(характеристики):

2.1. Предназначен для определения ПВ и его производных (МНО и % по Квику).

2.2. Реагент должен представлять собой лиофилизат (либо жидкий реагент) и включать в себя смесь реагентаи ионов кальция.

2.3. Реагент должен быть аттестован по МИЧ не более 1,1 для коагулометров серии СА, производства Sysmex Corporation (Япония), (предоставить паспорт).

2.4.Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 0,5 ед/мл.

2.5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 10 дней.

2.6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагент для определения тромбинового времени |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | # Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11009,46 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагент для определения тромбинового времени | 11000 тестов |

# 2.Показатели(характеристики):

2.1.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

2.2.Вся сопроводительная документация на русском (белорусском) языке.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для определения фибриногена по методу Клаусса |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | # Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 18039,86 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для определения фибриногена по методу Клаусса | 30500 тестов |

# 2.Показатели (характеристики):

2.1.Диапазон линейности не менее 0,5 г/л

# 2.2. В состав набора должен входить калибратор и буфер (либо калибратор и буфер должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов, с подтверждением совместимости данных материалов с реагентами данного лота).

2.3. Калибратор должен быть аттестован и совместим с реагентами для определения фибриногена по Клауссудля автоматического анализатора гемостаза серии CA-660, Sysmex.

2.4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов .

2.5.Вся сопроводительная документация на русском (белорусском) языке.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и контрольные материалы для определения Д-димеров |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 153814,62 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Количество ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов с калибратором для определения Д-димеров | # 1.Набор реагентов для количественного определения Д-димеров в человеческой плазме, предназначенный для использования на анализаторах гемостаза серии СА, Sysmex Corporation (Япония). # 2.В состав набора должны входить лиофилизированный латексный реагент, готовый к применению буфер, готовый к применению дилюент, калибратор (человеческая плазма). # 3.Линейность теста – не уже 170 – 4400 нг/мл ФЭЕ. # 4.Отрицательное прогностическое значение для ТГВ/ТЭЛА – не менее 99,5%. 5.Стабильность латексного реагента, буфера и дилюента после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель. 6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 6800 тестов |
| 1.2 | Контрольная плазма для Д-димеров | # 1.Контрольный материал для определения Д-димеров должен быть совместим с предлагаемым в данном лоте набором реагентов для определения уровня Д-димеров, что должно быть подтверждено в инструкции к набору для определения Д-димеров и паспортами к контрольным материалам. # 2.Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 3.Контрольный материал должен быть не менее 2 уровней (в равном соотношении). 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней; стабильность после замораживания при -18оС – не менее 4 недель. | 368 мл |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагент для определения активности Антитромбина III |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6256 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 |

Приложение к лоту№6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагент для определения активности Антитромбина III | 600 тестов |

# 2.Показатели (характеристики):

# 2.1. Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III (АТ III) в плазме с помощью анализаторов гемостаза СА, Sysmex Corporation (Япония), хромогенным методом.

# 2.2.Форма выпуска - жидкая, готовая к использованию.

# 2.3.Предел обнаружения – не более 7,6 % от нормы.

# 2.4.Линейность не менее чем до 140% активности антиромбина.

2.5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель.

# 2.6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Очищающий раствор |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 25868,70 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №7:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Очищающий раствор | 13000 мл |

# 2.Показатели (характеристики):

2.1. Предназначен для применения на автоматических анализаторах гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation (Япония), что должно подтверждаться инструкциями по применению.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                О.С.Сарнавская