ГродМТ 528/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Консоль потолочная анестезиологическая

Закупке подлежит 8 компл.

1. Состав одного комплекта:
	[bookmark: _heading=h.xocmvnpsbw5c]№ п/п
	Состав (комплектация оборудования)
	Кол-во

	[bookmark: _heading=h.dx2bvznxfccv]1.1
	Консоль медицинская анестезиологическая потолочная двухплечевая
	1 шт.

	1.2
	Блок из 4х (четырех) электрических розеток, первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором 
	1 шт.

	1.3
	Блок из 4х (четырех) электрических розеток, первой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором расположенные на инфузионной секции 
	1 шт.

	1.4
	Разъем выравнивания потенциалов 
	8 шт.

	1.5
	разъем Rj45
	4 шт.

	1.6
	Газовые разъемы, стандарт DIN кислород
	2 шт.

	1.7
	Газовые разъемы, стандарт DIN сжатый воздух
	2 шт.

	1.8
	Газовые разъемы, стандарт DIN вакуум 
	2 шт.

	1.9
	Газовые разъемы, стандарт DIN закись азота 
	1 шт.

	1.10
	Газовый разъем отвода отработанных газов (AGSS)
	1 шт.

	1.11
	Крепежный элемент для крепления наркозно-дыхательного оборудования
	1 шт.

	1.12
	Полка с бамперами с креплением на консоль, с возможностью перевешивания
	2 шт.

	[bookmark: _heading=h.fdocs3mj9v3j]1.13
	Рельс медицинский
	2 шт.

	1.14
	Комплект для вакуумной аспирации, состоящий из двух многоразовых емкостей для сбора секреции, крепление для емкостей, регулятора вакуума с манометром и шланга для подключения к системе центрального вакуума.
	1 шт.

	1.15
	Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс
	1 шт.



2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	Поз 1. Консоль медицинская анестезиологическая потолочная двухплечевая

	2.1
	Грузоподъемность консоли не менее 270 кг *

	2.2
	Верхнее поворотное плечо от 700 мм до 900 мм длинной *

	2.3
	Нижнее поворотное плечо от 700 мм до 900 мм длинной *

	2.4
	Вертикальная колонна консоли с электрической регулировкой перемещения по высоте в диапазоне не менее 500 мм.

	2.5
	Совместимость устройства для навешивания наркозно-дыхательного оборудования вертикальной колонны консоли с имеющимся в наличии у потребителя аппаратами наркозно-дыхательными Mindray WATO 65, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.). Крепежный элемент должен обеспечивать жесткую фиксацию наркозно-дыхательного аппарата и быть оборудован электронной бесконтактной системой предотвращения падения наркозно-дыхательного аппарата при неправильном его позиционировании при подъеме. *

	2.6
	Плечи консоли должны быть оснащены системой тормозов, управление которой, а также регулировка высоты расположения вертикальной колонны консоли, должна осуществляться с панели управления расположенной на вертикальной колоне.

	2.7
	Полка с бамперами с креплением на консоль должна иметь возможность перенавешивания.

	Поз. 1.13 Комплект для вакуумной аспирации, состоящий из двух многоразовых емкостей для сбора секреции, крепление для емкостей, регулятора вакуума с манометром и шланга для подключения к системе центрального вакуума.

	2.8
	Ударопрочных емкости объемом не менее 650 мл, Максимальная скорость аспирации, обеспечиваемая устройством, должна быть не менее 45 л/мин.


* - не выполнение данного пункта технических требований служит основанием для отклонения оцениваемого предложения от участия в конкурсе.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:
3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Лот 2 Консоль хирургическая двухплечевая для операционных

Закупке подлежит 7 компл.

1. Состав одного комплекта:
	[bookmark: _Hlk166959974]№ п/п
	Состав (комплектация оборудования)
	Кол-во

	[bookmark: _Hlk182393881]1.1
	Консоль медицинская хирургическая потолочная двухплечевая, второе плечо с моторизованным подъемом / опусканием. Центральная несущая колонна.
	1 шт.

	1.2
	Блок из 5-ми (восьми) электрических розеток, 4 из них - первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором
	1 шт.

	1.3
	Блок из 5-ми (восьми) электрических розеток, 4 из них - первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором
	1 шт. 

	1.4
	Электрическая розетка для подключения передвижного рентгеновкого аппарата напряжение 220 В, частота 50 Гц
	1 шт.

	1.5
	Разъем выравнивания потенциалов 
	10 шт.

	1.6
	разъем Rj45
	8 шт.

	1.7
	Газовые разъемы CO2, стандарт DIN
	1 шт.

	1.8
	Разъем вакуум, стандарт DIN 
	2 шт.

	1.9
	[bookmark: _Hlk182397797]Полка перенавешиваемая с боковым рельсом.
	3 шт.

	1.10
	Полка с боковыми рельсами и ящиком
	1 шт.

	1.11
	Комплект для вакуумной аспирации: две многоразовых емкости для сбора секреции, крепление на консоль для емкостей, регулятор вакуума с манометром и шланг для подключения к системе центрального вакуума.
	1 шт.

	1.12
	Корзина для кабелей с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.13
	Рельс медицинский горизонтальный (по периметру колонны в нижней части)
	1 шт.

	1.14
	Держатель для головки видеокамеры
	1 шт.

	1.15
	Крючок – держатель для принадлежностей
	1 шт.

	1.16
	Кронштейн для сенсорного и основного мониторов (с диагональю 21-27 дюйма и 30-32 дюйма соответственно) поворотно-наклонный с креплением на рейку и максимальным вылетом – 700 мм.
	2 шт.

	1.17
	Розетка привода для пневмоинструмента типа «Air motor» сжатый воздух (0,8 Мпа)
	1 шт.



2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	Поз 1. Консоль медицинская хирургическая потолочная двухплечевая.

	2.1
	Грузоподъемность консоли не менее 150 кг 

	2.2
	Верхнее плечо поворотное механическое длиной от 1200 мм до 1300 мм, сектор вращения не менее 300º.

	2.3
	Нижнее поворотно-подъемное плечо моторизованное (с электроподъемником) длиной 700 - 800 мм, сектор вращения не менее 300º.

	2.4
	Нижнее плечо должно обеспечивать перемещение по высоте в диапазоне не менее 400 мм.

	2.5
	Плечи консоли должны быть оснащены системой тормозов, управление тормозом с рукояток для перемещения.

	Поз. 1.11 Комплект для вакуумной аспирации: две многоразовых емкости для сбора секреции, крепление на консоль для емкостей, регулятор вакуума с манометром и шланг для подключения к системе центрального вакуума.

	2.6
	Ударопрочных емкости объемом не менее 1500 мл, крепление не рельс. Максимальная скорость аспирации, обеспечиваемая устройством, должна быть не менее 60 л/мин.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:
3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

