ГродМТ 528/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Консоль потолочная анестезиологическая

Закупке подлежит 8 компл.

1. Состав одного комплекта:

| № п/п | Состав (комплектация оборудования) | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Консоль медицинская анестезиологическая потолочная двухплечевая | 1 шт. |
| 1.2 | Блок из 4х (четырех) электрических розеток, первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором | 1 шт. |
| 1.3 | Блок из 4х (четырех) электрических розеток, первой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором расположенные на инфузионной секции | 1 шт. |
| 1.4 | Разъем выравнивания потенциалов | 8 шт. |
| 1.5 | разъем Rj45 | 4 шт. |
| 1.6 | Газовые разъемы, стандарт DIN кислород | 2 шт. |
| 1.7 | Газовые разъемы, стандарт DIN сжатый воздух | 2 шт. |
| 1.8 | Газовые разъемы, стандарт DIN вакуум | 2 шт. |
| 1.9 | Газовые разъемы, стандарт DIN закись азота | 1 шт. |
| 1.10 | Газовый разъем отвода отработанных газов (AGSS) | 1 шт. |
| 1.11 | Крепежный элемент для крепления наркозно-дыхательного оборудования | 1 шт. |
| 1.12 | Полка с бамперами с креплением на консоль, с возможностью перевешивания | 2 шт. |
| 1.13 | Рельс медицинский | 2 шт. |
| 1.14 | Комплект для вакуумной аспирации, состоящий из двух многоразовых емкостей для сбора секреции, крепление для емкостей, регулятора вакуума с манометром и шланга для подключения к системе центрального вакуума. | 1 шт. |
| 1.15 | Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |

2. Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Поз 1. Консоль медицинская анестезиологическая потолочная двухплечевая |  |
| 2.1 | Грузоподъемность консоли не менее 270 кг * |
| 2.2 | Верхнее поворотное плечо от 700 мм до 900 мм длинной * |
| 2.3 | Нижнее поворотное плечо от 700 мм до 900 мм длинной * |
| 2.4 | Вертикальная колонна консоли с электрической регулировкой перемещения по высоте в диапазоне не менее 500 мм. |
| 2.5 | Совместимость устройства для навешивания наркозно-дыхательного оборудования вертикальной колонны консоли с имеющимся в наличии у потребителя аппаратами наркозно-дыхательными Mindray WATO 65, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.). Крепежный элемент должен обеспечивать жесткую фиксацию наркозно-дыхательного аппарата и быть оборудован электронной бесконтактной системой предотвращения падения наркозно-дыхательного аппарата при неправильном его позиционировании при подъеме. * |
| 2.6 | Плечи консоли должны быть оснащены системой тормозов, управление которой, а также регулировка высоты расположения вертикальной колонны консоли, должна осуществляться с панели управления расположенной на вертикальной колоне. |
| 2.7 | Полка с бамперами с креплением на консоль должна иметь возможность перенавешивания. |
| Поз. 1.13 Комплект для вакуумной аспирации, состоящий из двух многоразовых емкостей для сбора секреции, крепление для емкостей, регулятора вакуума с манометром и шланга для подключения к системе центрального вакуума. |  |
| 2.8 | Ударопрочных емкости объемом не менее 650 мл, Максимальная скорость аспирации, обеспечиваемая устройством, должна быть не менее 45 л/мин. |

* - не выполнение данного пункта технических требований служит основанием для отклонения оцениваемого предложения от участия в конкурсе.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:

3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Лот 2 Консоль хирургическая двухплечевая для операционных

Закупке подлежит 7 компл.

1. Состав одного комплекта:

| № п/п | Состав (комплектация оборудования) | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Консоль медицинская хирургическая потолочная двухплечевая, второе плечо с моторизованным подъемом / опусканием. Центральная несущая колонна. | 1 шт. |
| 1.2 | Блок из 5-ми (восьми) электрических розеток, 4 из них - первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором | 1 шт. |
| 1.3 | Блок из 5-ми (восьми) электрических розеток, 4 из них - первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором | 1 шт. |
| 1.4 | Электрическая розетка для подключения передвижного рентгеновкого аппарата напряжение 220 В, частота 50 Гц | 1 шт. |
| 1.5 | Разъем выравнивания потенциалов | 10 шт. |
| 1.6 | разъем Rj45 | 8 шт. |
| 1.7 | Газовые разъемы CO2, стандарт DIN | 1 шт. |
| 1.8 | Разъем вакуум, стандарт DIN | 2 шт. |
| 1.9 | Полка перенавешиваемая с боковым рельсом. | 3 шт. |
| 1.10 | Полка с боковыми рельсами и ящиком | 1 шт. |
| 1.11 | Комплект для вакуумной аспирации: две многоразовых емкости для сбора секреции, крепление на консоль для емкостей, регулятор вакуума с манометром и шланг для подключения к системе центрального вакуума. | 1 шт. |
| 1.12 | Корзина для кабелей с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |
| 1.13 | Рельс медицинский горизонтальный (по периметру колонны в нижней части) | 1 шт. |
| 1.14 | Держатель для головки видеокамеры | 1 шт. |
| 1.15 | Крючок – держатель для принадлежностей | 1 шт. |
| 1.16 | Кронштейн для сенсорного и основного мониторов (с диагональю 21-27 дюйма и 30-32 дюйма соответственно) поворотно-наклонный с креплением на рейку и максимальным вылетом – 700 мм. | 2 шт. |
| 1.17 | Розетка привода для пневмоинструмента типа «Air motor» сжатый воздух (0,8 Мпа) | 1 шт. |

2. Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Поз 1. Консоль медицинская хирургическая потолочная двухплечевая. |  |
| 2.1 | Грузоподъемность консоли не менее 150 кг |
| 2.2 | Верхнее плечо поворотное механическое длиной от 1200 мм до 1300 мм, сектор вращения не менее 300º. |
| 2.3 | Нижнее поворотно-подъемное плечо моторизованное (с электроподъемником) длиной 700 - 800 мм, сектор вращения не менее 300º. |
| 2.4 | Нижнее плечо должно обеспечивать перемещение по высоте в диапазоне не менее 400 мм. |
| 2.5 | Плечи консоли должны быть оснащены системой тормозов, управление тормозом с рукояток для перемещения. |
| Поз. 1.11 Комплект для вакуумной аспирации: две многоразовых емкости для сбора секреции, крепление на консоль для емкостей, регулятор вакуума с манометром и шланг для подключения к системе центрального вакуума. |  |
| 2.6 | Ударопрочных емкости объемом не менее 1500 мл, крепление не рельс. Максимальная скорость аспирации, обеспечиваемая устройством, должна быть не менее 60 л/мин. |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:

3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.