ГродМТ 550/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный однокупольный)

- Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность одного блока излучения света и одного монитора. | 1 шт. |
|  | Блок излучения света. | 1 шт. |
|  | Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением 4К (Ultra HD). | 1 шт. |
|  | Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма и разрешением 4К (Ultra HD). | 1 шт. |
|  | Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка | 8 шт. |
|  | Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов. | 4 шт. |
|  | Настенная панель управления | наличие |
|  | Источник резервного питания (встроенный или отдельный). | 1 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Поз. 1.2 «Блок излучения света со встроенной видеокамерой разрешения 4К (Ultra HD». |  |
| 2.1 | Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней). |
| 2.2 | Блок излучения света должен обеспечивать: - максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98. - Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм. - Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°. - Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций. |
| 2.3 | Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения. |
| 2.4 | Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток. |
| 2.5 | Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной. |
| 2.6 | Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение имеющегося купола по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения) |
| Поз. 1.4 «Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма». |  |
| 2.7 | Медицинское исполнение. Разрешение не ниже 4К (Ultra HD). |
| Поз. 1.7 «Источник резервного питания». |  |
| 2.8 | Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию.