ГродМТ 550/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный однокупольный)

1. Состав одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность одного блока излучения света и одного монитора.
	1 шт.

	1.2. 
	Блок излучения света.
	1 шт.

	1.3. 
	Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением 4К (Ultra HD).
	1 шт.

	1.4. 
	Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма и разрешением 4К (Ultra HD).
	1 шт.

	1.5. 
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка
	8 шт.

	1.6. 
	Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов.
	4 шт.

	1.7. 
	Настенная панель управления
	наличие

	1.8. 
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	Поз. 1.2 «Блок излучения света со встроенной видеокамерой разрешения 4К (Ultra HD».

	2.1
	Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.2
	Блок  излучения света должен обеспечивать:
- максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.
- Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм.
- Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°.
- Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций.

	2.3
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.4
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	2.5
	Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной.

	2.6
	Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение имеющегося купола по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения)

	Поз. 1.4 «Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма».

	2.7
	Медицинское исполнение. Разрешение не ниже 4К (Ultra HD).

	Поз. 1.7 «Источник резервного питания».

	2.8
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.


1. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
0. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 


