ЗОИ в электронном виде

ПРОТОКОЛ

№34-459/26 от «30» июля 2026г.

заседания комиссии по государственным закупкам УП «Белмедтехника»

по вопросу рассмотрения результатов изучения конъюнктуры рынка по закупке из одного источника EZ20260701382368 БелМТ №459/26-ЗОИ «Временные эндокардиальные электрокардиостимуляторы» (лот 1М)

Состав комиссии:

| Председатель комиссии: Саковец С.Н. | - первый заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»; |
| --- | --- |
| Первый заместитель председателя комиссии: Старовойтов А.Г. | - заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь; |
| Второй заместитель председателя комиссии: Чичко П.В. | - заместитель генерального директора по организационно-кадровой работе и безопасности УП «Белмедтехника»; |
| Секретарь комиссии: Зикрацкая Л.Р. | - начальник отдела организации закупок УП «Белмедтехника»; |
| Секретарь комиссии: Зубович А.В. | - заместитель начальника отдела организации закупок УП «Белмедтехника»; |
| Члены комиссии: |  |
| Алай И.В. | - заместитель начальника отдела медицинской техники комитета по здравоохранению Мингорисполкома; |
| Барташевич Д.М. | заместитель начальника отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Министерства здравоохранения |
| Горунчик М.И. | - ведущий инженер отдела оптовых закупок УП «Белмедтехника»; |
| Грабовский Д.О. | - начальник отдела информации, информатики и анализа Республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» |
| Климчук Р.П. | - юрисконсульт 1-ой категории отдела правовой работы УП «Белмедтехника»; |
| Савушкин В.А. | - заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»; |
| Савчук В.М. | - заместитель начальника отдела маркетинга УП «Белмедтехника». |

Председательствовал:

Саковец С.Н.

Присутствовали:

члены комиссии:

Зикрацкая Л.Р., Зубович А.В., Алай И.В., Барташевич Д.М., Грабовский Д.О., Климчук Р.П., Савчук В.М.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении предложений поставщиков, поступивших по закупке из одного источника:

- EZ20260701382368 БелМТ №459/26-ЗОИ «Временные эндокардиальные электрокардиостимуляторы» (лот 1М)

РЕШИЛИ:

ПО ЛОТУ 1

1. Отметить, что:

1.1. в срок, установленный для предоставления документов и (или) сведений поставщиками для подготовки и подачи предложений, поступило 1 предложение поставщика;

1.2. предельная стоимость государственной закупки установлена в размере
2 000 681,39 бел. руб.;

1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение вх. №8-12/18061 от 28.07.2026г.);

1.4. сведения о результатах изучения конъюнктуры рынка (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование поставщика (ФИО (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. Место нахождения (место жительства), УНП (при наличии) поставщика | Цена предлагаемого товара | Соответствует/не соответствует требованиям Заявки на покупку (с указанием причин) | % соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z20260707426250 SIA "MEDIBRIDGE" LV-1050, Riga, Dzirnavu iela 62-5, 40103194429 | 22 800,00 BYN | Не соответствует (п. 25 Заявки на покупку - предложение менее чем на 85% соответствует в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки) | 82,6 (не соответствует пункту 2.16 Приложения 1 – требуется вес не более 300 г. без батареи, предложено: масса (с батареями) максимально 499 г.); не соответствует п. 2.18 Приложения 1 – требуется срок службы при использовании алкалиновой батареи при частоте работы ЭКС=80 имп/мин не менее 300 часов, предложено: минимум 7 дней при значении ЧАСТОТА в 80 min-1 и номинальных значениях прочих параметров; не соответствует п. 2.19 Приложения 1 – требуется литиевая батарея, предложены две щелочные батареи типа IEC размера LR6 (AA); не соответствует пункту 2.21 Приложения 1 – требуется возможность замены батареи без соблюдения полярности, а предложено с соблюдением полярности). | Соответствует |

2. Установить, что:

2.1. Завершить процедуру закупки из одного источника без выбора поставщика. Дополнительно провести изучение конъюнктуры рынка.

Голосовали: за - 8 членов комиссии, против – 0.

Председатель комиссии        ___________________________________    Саковец С.Н.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зикрацкая Л.Р.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зубович А.В.

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
| Алай И.В. __________________________ | Климчук Р.П. ______________________ |
| Барташевич Д.М. ____________________ | Савчук В.М.________________________ |
| Грабовский Д.О. ___________________ |  |