ЗОИ в электронном виде

ПРОТОКОЛ
№34-459/26 от «30» июля 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам УП «Белмедтехника»

по вопросу рассмотрения результатов изучения конъюнктуры рынка по закупке из одного источника EZ20260701382368 БелМТ №459/26-ЗОИ «Временные эндокардиальные электрокардиостимуляторы» (лот 1М)
[bookmark: _Hlk162446935]Состав комиссии:
	Председатель комиссии:
Саковец С.Н.
	- первый заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»;

	Первый заместитель председателя комиссии:
Старовойтов А.Г.
	- заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь;

	Второй заместитель председателя комиссии:
Чичко П.В.
	- заместитель генерального директора по организационно-кадровой работе и безопасности УП «Белмедтехника»;

	Секретарь комиссии:
Зикрацкая Л.Р.
	- начальник отдела организации закупок УП «Белмедтехника»;

	Секретарь комиссии:
Зубович А.В.
	- заместитель начальника отдела организации закупок УП «Белмедтехника»;

	Члены комиссии:
	

	Алай И.В.
	- заместитель начальника отдела медицинской техники комитета по здравоохранению Мингорисполкома;

	Барташевич Д.М.
	заместитель начальника отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Министерства здравоохранения

	Горунчик М.И.
	- ведущий инженер отдела оптовых закупок 
УП «Белмедтехника»;

	Грабовский Д.О.
	- начальник отдела информации, информатики и анализа Республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

	Климчук Р.П.

	- юрисконсульт 1-ой категории отдела правовой работы 
УП «Белмедтехника»;

	Савушкин В.А.
	- заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»;

	Савчук В.М.
	- заместитель начальника отдела маркетинга 
УП «Белмедтехника».



Председательствовал: 
Саковец С.Н.
Присутствовали:
члены комиссии:
Зикрацкая Л.Р., Зубович А.В., Алай И.В., Барташевич Д.М., Грабовский Д.О., Климчук Р.П., Савчук В.М.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении предложений поставщиков, поступивших по закупке из одного источника: 
· EZ20260701382368 БелМТ №459/26-ЗОИ «Временные эндокардиальные электрокардиостимуляторы» (лот 1М)
РЕШИЛИ:
ПО ЛОТУ 1
1. Отметить, что: 
1.1. в срок, установленный для предоставления документов и (или) сведений поставщиками для подготовки и подачи предложений, поступило 1 предложение поставщика;
1.2. предельная стоимость государственной закупки установлена в размере
2 000 681,39 бел. руб.;
1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение вх. №8-12/18061 от 28.07.2026г.);
1.4. сведения о результатах изучения конъюнктуры рынка (таблица 1):
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование поставщика (ФИО (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. 
Место нахождения (место жительства), УНП (при наличии) поставщика
	
Цена предлагаемого товара 
	Соответствует/не соответствует требованиям Заявки на покупку (с указанием причин)
	% соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки
	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации

	1
	Z20260707426250
SIA "MEDIBRIDGE"
LV-1050, Riga, Dzirnavu iela 62-5,
40103194429
	22 800,00 BYN	
	Не соответствует
(п. 25 Заявки на покупку - предложение менее чем на 85% соответствует в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки)
	82,6
 (не соответствует пункту 2.16 Приложения 1 – требуется вес не более 300 г. без батареи, предложено: масса (с батареями) максимально 499 г.);
 не соответствует п. 2.18 Приложения 1 – требуется срок службы при использовании алкалиновой батареи при частоте работы ЭКС=80 имп/мин не менее 300 часов, предложено: минимум 7 дней при значении ЧАСТОТА в 80 min-1 и номинальных значениях прочих параметров;
не соответствует п. 2.19 Приложения 1 – требуется литиевая батарея, предложены две щелочные батареи типа IEC размера LR6 (AA);
не соответствует пункту 2.21 Приложения 1 – требуется возможность замены батареи без соблюдения полярности, а предложено с соблюдением полярности).
	Соответствует 




2. Установить, что: 
2.1. Завершить процедуру закупки из одного источника без выбора поставщика. Дополнительно провести изучение конъюнктуры рынка.

[bookmark: _GoBack]Голосовали: за - 8 членов комиссии, против – 0.

Председатель комиссии        ___________________________________    Саковец С.Н.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зикрацкая Л.Р.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зубович А.В.

	Члены комиссии:

	


	Алай И.В. __________________________
	Климчук Р.П. ______________________

	
	

	Барташевич Д.М. ____________________
	Савчук В.М.________________________

	
	

	Грабовский Д.О. ___________________
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