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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Форма в соответствии с Приложением 2
Постановление МЗ РБ от 9 июня 2021 г. № 78
в редакции Постановления МЗ РБ от 2 октября 2025 г. № 134

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА
на закупку медицинских изделий

от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома
1. Заявка на закупку расходные и контрольные материалы для биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000
2. Заказчики:
-УЗ “Браславская центральная районная больница”;
-ГУЗ “Витебская городская центральная поликлиника”;
-УЗ “Витебская областная клиническая инфекционная больница”;
-УЗ “Витебский областной клинический кардиологический центр”;
-УЗ “Витебский областной клинический специализированный центр”;
-УЗ “Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии”;
-УЗ “Лепельская областная психиатрическая больница”;
-УЗ “Миорская центральная районная больница”;
-УЗ “Оршанская центральная поликлиника”;
-УЗ “Толочинская центральная районная больница”.
поручают УП “Медтехника” г. Витебск провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей объединенной заявке на закупку медицинских изделий.
3. Настоящая объединенная заявка на закупку медицинских изделий направляется:
на бумажном носителе в адрес организатора - Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 108;
на адрес электронной почты организатора - ooz@vitmt.by;
передается по системе межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь – по запросу организатора, при необходимости.
 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Браславская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211969, г. Браслав, ул. Советская, 138

	УНП
	300060677

	Адрес электронной почты
	braslcrb@braslav-region.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://braslcrb.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "Витебская городская центральная поликлиника"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210032, г. Витебск,
ул. Генерала Маргелова, 2

	УНП
	390380994

	Адрес электронной почты
	cp-vitebsk@vgcp.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vgcp.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебская областная клиническая инфекционная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 73

	УНП
	300007430

	Адрес электронной почты
	vocib@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	нет

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический кардиологический центр"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026, г. Витебск,
пр-т Людникова, 11а

	УНП
	300031254

	Адрес электронной почты
	pri@cardiovitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://cardiovitebsk.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический специализированный центр"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210002, г. Витебск,
ул. М.Горького, 90А

	УНП
	300231929

	Адрес электронной почты
	priemn@voksc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://voksc.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211322, Витебский район, пос. Витьба, ул. Центральная, 1а

	УНП
	391047885

	Адрес электронной почты
	priemn@vokcpin.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://www.vokcpin.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Лепельская областная психиатрическая больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211174, г. Лепель, ул. К. Маркса, 24

	УНП
	300039296

	Адрес электронной почты
	info@lepelopb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://www.lepelopb.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Миорская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211287, Витебская область, г. Миоры, ул. Коммунистическая, 82

	УНП
	300170051

	Адрес электронной почты
	miorycrb@miorycrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://miorycrb.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Оршанская центральная поликлиника"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211391, г. Орша, ул. Оршично-Набережная, д. 1

	УНП
	390375700

	Адрес электронной почты
	info@orshamed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://orshamed.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Толочинская центральная районная больница"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211092, г. Толочин, ул. Островского, 37


	УНП
	300012152

	Адрес электронной почты
	info@tcrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://tcrb.by



4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
5. Сведения о государственной закупке:

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные и контрольные материалы для биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	69 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местные бюджеты

	Требования к участникам
	

	Лот 2
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные и контрольные материалы для биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	69 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местные бюджеты

	Требования к участникам
	

	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные материалы для ISE модулей биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местные бюджеты

	Требования к участникам
	

	Лот 4
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные материалы для ISE модулей биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местные бюджеты

	Требования к участникам
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	Приложение 
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий



Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

  Лот 1 Расходные и контрольные материалы для биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для определения альбумина
	тест
	126 000

	1.2.
	Набор реагентов для определения АСТ
	тест
	414 000

	1.3.
	Набор реагентов для определения АЛТ
	тест
	414 000

	1.4.
	Набор реагентов для определения мочевины 
	тест
	450 000

	1.5.
	Набор реагентов для определения холестерина
	тест
	414 000

	1.6.
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	тест
	270 000

	1.7.
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	тест
	333 000

	1.8.
	Набор реагентов для определения глюкозы
	тест
	486 000

	1.9.
	Набор реагентов для определения креатинина
	тест
	450 000

	1.10.
	Набор реагентов для определения общего белка
	тест
	405 000

	1.11.
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	тест
	333 000

	1.12.
	Набор реагентов для определения ЛПВП
	тест
	234 000

	1.13.
	Набор реагентов для определения ЛПНП 
	тест
	207 000

	1.14.
	Набор реагентов для определения магния
	тест
	90 000

	1.15.
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	тест
	288 000

	1.16.
	Набор реагентов для определения фосфора
	тест
	45 000

	1.17.
	Набор реагентов для определения хлоридов
	тест
	36 000

	1.18.
	ЭРБА ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор 
	набор
	72

	1.19.
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	тест
	126 000

	1.20.
	Набор реагентов для определения кальция
	тест
	135 000

	1.21.
	Набор реагентов для определения амилазы
	тест
	162 000

	1.22.
	Набор реагентов для определения ГаммаГТ
	тест
	243 000

	1.23.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы
	тест
	45 000

	1.24.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ
	тест
	27 000

	1.25.
	Набор реагентов для определения ЛДГ
	тест
	49 500

	1.26.
	Набор реагентов для определения железа
	тест
	108 000

	1.27.
	Набор реагентов для определения НЖСС
	тест
	3 600

	1.28.
	Мультикалибратор (сыворотка калибровочная)
	набор
	135

	1.29.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма)
	набор
	324

	1.30.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология)
	набор
	324

	1.31.
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка
	тест
	216 000

	1.32.
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора 
	тест
	126 000

	1.33.
	Набор реагентов для определения антистрептолизина О
	тест
	45 000

	1.34.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c
	тест
	14 400

	1.35.
	ЦРБ Калибратор высокий 
	набор
	108

	1.36.
	РФ Калибратор высокий 
	набор
	90

	1.37.
	АСО Калибратор 
	набор
	63

	1.38.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c  калибратор, многоуровневый 
	набор
	36

	1.39.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, высокий ЭРБА 
	набор
	63

	1.40.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, низкий ЭРБА 
	набор
	63

	1.41.
	RF контроль  
	набор
	54

	1.42.
	C-реактивный белок контроль высокий  
	набор
	72

	1.43.
	C-реактивный белок контроль низкий
	набор
	72

	1.44.
	АСО Контроль  
	набор
	54

	1.45.
	ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы 
	набор
	558

	1.46.
	Чашечки для образцов 
	штук
	99 000

	1.47.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 1 
	набор
	252

	1.48.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 2
	набор
	252

	1.49.
	Промывочный раствор кислотный и щелочной 
	набор
	216

	1.50.
	Набор реагентов для определения липазы
	тест
	1 800

	1.51.
	Калибратор ферритина
	набор
	90 

	1.52.
	Ферритина контроль высокий
	набор
	54

	1.53.
	Ферритина контроль низкий
	набор
	54

	1.54.
	Набор реагентов для определения ферритина
	тест
	72 000

	1.55.
	Набор реагентов для определения Potassium FS - Калий
	тест
	27 000

	1.56.
	Калибратор электролитов (калий, натрий, хлор)
	набор
	27

	1.57.
	Набор реагентов для определения Д-димера
	тест
	1800

	1.58.
	Калибратор Д-димер 
	набор
	9

	1.59.
	Контроль Д-димер 
	набор
	9

	1.60.
	Набор для определения натрия
	тест
	18 000

	1.61.
	Набор реагентов для определения креатинина ферментативно
	тест
	44 800

	1.62.
	Набор реагентов для определения глюкозы с гексокиназой
	тест
	4 800

	1.63.
	Набор реагентов для определения микропротеина в моче и СМЖ
	тест
	6000

	1.64.
	Набор реагентов для определения микроальбумина в моче
	тест
	1800

	1.65.
	Калибратор микроальбумина
	набор
	6

	1.66.
	Контроль микроальбумина
	набор
	12

	1.67.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина A1
	набор
	6

	1.68.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина B
	набор
	6

	1.69.
	Калибратор аполипопротеинов
	набор
	4



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. 
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор реагентов для определения альбумина

	1. Метод с бромкрезоловым зелёным;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 60 г/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.2.
	Набор реагентов для определения АСТ

	1. Кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 390 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.3.
	Набор реагентов для определения АЛТ

	1. Кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 360 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7.Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.4.
	Набор реагентов для определения мочевины 
	1. Кинетический ферментированный метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 49,8 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.5.
	Набор реагентов для определения холестерина
	1. Метод Триндера, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 18,07 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	1. Диазометод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 380 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	1. Диазометод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 380 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.8.
	Набор реагентов для определения глюкозы

	1. Глюкозооксидазный метод (метод Триндера), монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 25 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.9.
	Набор реагентов для определения креатинина
	1. Кинетический Метод Яффе, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1590 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.10.
	Набор реагентов для определения общего белка
	1. Биуретовый метод, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 150 г/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.11.
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	1. Ферментированный метод, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 12 ммоль/л;
44. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.12.
	Набор реагентов для определения ЛПВП
	1. Прямой метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 5 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.13.
	Набор реагентов для определения ЛПНП 
	1. Прямой метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 6,84 ммоль/л;
44. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.14.
	Набор реагентов для определения магния
	1. Метод с ксилидиновым синим, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 2,4 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.15.
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	1. Уриказный метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1500 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.16.
	Набор реагентов для определения фосфора
	1. Молибдатный метод, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 22,9 мг/дл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.17.
	Набор реагентов для определения хлоридов
	1. Метод с тиоцианатом ртути, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 160 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.18.
	ЭРБА ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор 
	Фасовка: не менее 2х1 мл.

	1.19.
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	1. Кинетический метод с АМП-буфером, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1300 Ед/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.20.
	Набор реагентов для определения кальция

	1. Метод с Арсеназо III, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 4 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.21.
	Набор реагентов для определения амилазы

	1.Метод CNP- G3, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1500 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.22.
	Набор реагентов для определения ГаммаГТ

	1. Кинетический метод с L--Глутамил-3-Карбокси-4-нитроаналидом, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 500 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.23.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы

	1. Кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1700 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.24.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ
	1. Метод иммуноингибирование;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 600 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.25.
	Набор реагентов для определения ЛДГ
	1. Оптимизированный кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1200 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.26.
	Набор реагентов для определения железа

	1. Феррозиновый метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 160 мкмоль/л;
4. Наличие стандарта не менее 4 мл;
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.27.
	Набор реагентов для определения НЖСС
	1. Линейность не менее 148,6 мкмоль/л;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Не более 500 исследований в наборе;
4. Наличие стандарта не менее 4 мл;
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.28.
	Мультикалибратор (сыворотка калибровочная)

	1. Произведен на основе сыворотки крови человека;
2. Параметры: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота.
2.Фасовка: не менее 4х3 мл.

	1.29.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма)
	1. Предназначены для контроля качества тестов, выполненных заявленными в данном лоте реагентами по параметрам: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, НЖСС, ЛПВП, ЛПНП, Липаза.
2.Фасовка: не менее 4х5 мл.

	1.30.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология)
	1. Предназначены для контроля качества тестов, выполненных заявленными в данном лоте реагентами по параметрам: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, НЖСС, ЛПВП, ЛПНП, Липаза.
2.Фасовка: не менее 4х5 мл.

	1.31.
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка
	1. Метод: иммунотурбидиметрия, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Наименьший обнаруживаемый уровень С-реактивного белка составляет не  более 5  мг/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.32.
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора 
	1. Метод: иммунотурбидиметрия, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Наименьший обнаруживаемый уровень ревматоидного фактора (нижний предел определения) составляет не более 1,61 Е/мл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.33.
	Набор реагентов для определения антистрептолизина О
	1. Метод: иммунотурбидиметрия на основе латексных частиц, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Наименьший обнаруживаемый уровень составляет не более 7.2 Е/мл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.34.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c
	1.Набор жидких реагентов для прямого иммунотурбидиметрического определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови.
2.Реагент 1 (Латексные частицы); Реагент 2 (Мышиные моноклональные антитела к человеческому HbA1c, глициновый буфер, натрий хлорид); Реагент 3 (гемолизирующий раствор).
3.Диапазон измерений HbA1c: до 15,6% к общему гемоглобину (IFCC).
4.Фасовка: Реагент 1 не менее – 42 мл, Реагент 2 не менее – 16 мл, Реагент 3 не менее – 150 мл.
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.35.
	ЦРБ Калибратор высокий 
	1. Стандарт для прямого количественного определения С-реактивного белка. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.36.
	РФ Калибратор высокий 
	1.Стандарт для прямого количественного определения ревматоидного белка. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.37.
	АСО Калибратор 

	1.Калибратор  для прямого количественного определения Антистрептолизина, используется с набором реагентов Антистрептолизин. 
2.Фасовка не менее 1х 1 мл.

	1.38.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c  калибратор, многоуровневый 

	1.Набор калибраторов для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. Моноспецифичный калибратор. 2.Состав набора: HbA1c Калибратор (4 уровня), фасовка не менее 5x0,5 мл.

	1.39.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, высокий ЭРБА 
	1.Контроль для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови в области патологических значений, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. 
2.Фасовка не менее 4x0,5 мл.

	1.40.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, низкий ЭРБА 
	1.Контроль для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови в области нормальных значений, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. 2.Фасовка не менее 4x0,5 мл.

	1.41.
	RF контроль  

	1.Контроль для прямого количественного определения ревматоидного белка. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.42.
	C-реактивный белок контроль высокий  

	1.Контроль для прямого количественного определения С-реактивного белка в патологическом диапазоне значений. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.43.
	C-реактивный белок контроль низкий

	1.Контроль для прямого количественного определения С-реактивного белка в нормальном диапазоне значений. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.44.
	АСО Контроль  

	1.Набор контрольного материала для прямого количественного определения Антистрептолизина, используется с набором реагентов Антистрептолизин. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.45.
	ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы 
	1. Реагент для промывки системы биохимического анализатора.
2. Фасовка не менее 4х100 мл.

	1.46.
	Чашечки для образцов 

	1. Чашечки для образцов 3мл – Sample Cups (ERBA XL CUPS 3 ml)  Совместимы с  биохимическими анализаторами серии ERBA XL. 
2. Объем не более 3 мл.

	1.47.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 1 
	1. Для контроля качества Ферритина, АСО, СРБ, РФ, и других специфических белков в области низких значений.
2. Фасовка: не менее 1x1 мл

	1.48.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 2

	1. Для контроля качества Ферритина, АСО, СРБ, РФ, и других специфических белков в области высоких значений.
2. Фасовка: не менее 1x1 мл

	1.49.
	Промывочный раствор кислотный и щелочной 

	1. Предназначен для промывки биохимических анализаторов.
2. Фасовка не менее 5х44 мл Кислотный + не менее 5х44 мл Щелочной
3.*Растворы должны быть расфасованы во флаконы, совместимые с анализаторами ERBA XL.

	1.50.
	Набор реагентов для определения липазы

	1.Метод ферментативный колориметрический;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 300 E/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6*. Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.51.
	Калибратор ферритина
	Калибратор ферритина/FERRITIN CALIBRATOR SET (не менее 1 мл).

	1.52.
	Ферритина контроль высокий
	Ферритина контроль высокий/FERRITIN CONTROL HIGH (не менее 1 мл)

	1.53.
	Ферритина контроль низкий
	Ферритина контроль низкий/FERRITIN CONTROL LOW (не менее 1 мл)

	1.54.
	Набор реагентов для определения ферритина
	1.Ферритин/ FERR FERRITIN (Реагент 1 не менее 2х14,5 (буфер) + Реагент 2 не менее 2х7,7 мл (латекс).
2.Пределы определения: 5-420 нг/мл. Нижний придел определения: 5 нг/мл.
3. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.55.
	Набор реагентов для определения Potassium FS – Калий
	1.Метод: Ферментативный, фотометрический.
2.Жидкие, готовые к работе реагенты. Диапазон измерения 2 – 8 ммоль/л калия.
Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении 2 – 8 °C.
3. Фасовка 4х100тестов, 4 парных контейнера для 100 тестов каждый.
4. Предназначены для применения на анализаторах XL-180, Erba XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.
5.* Упаковки реагентов в емкостях  совместимых с анализаторами ERBA XL. 
6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.56.
	Калибратор электролитов (калий, натрий, хлор)
	Калибратор электролитов 4-х уровневый (4х3мл), флаконы не менее 3 мл.

	1.57.
	Набор реагентов для определения Д-димера
	1.Метод: Иммунотурбидиметрический тест, усиленный частицами.
2.Линейность: до 0-8 мкг/мл (8 000нг/мл). Чувствительность 0,15мкг/мл (150нг/мл)
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.
*5.Упаковки реагентов в емкостях  совместимых с анализаторами ERBA XL.
6.Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.58.
	Калибратор Д-димер 
	1.Д-димеры калибратор 5 уровней, 5флаконов не менее 1 мл.
2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1.59. данного лота.

	1.59.
	Контроль Д-димер 
	1. Д-димеры контроль 2 уровня, 2флакона не менее 1 мл.
2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1.59. данного лота.

	1.60.
	Набор реагентов для определения Sodium FS – Натрия
	1.Метод: Ферментативный, фотометрический.
2.Жидкие, готовые к работе реагенты. Диапазон измерения 100 – 180 ммоль/л натрия.
Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении 2 – 8 °C.
3. Фасовка 4х100тестов, 4 парных контейнера для 100 тестов каждый.
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.
5.* Упаковки реагентов в емкостях  совместимых с анализаторами ERBA XL. 
6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.61.
	Набор реагентов для определения креатинина ферментативно
	1. Ферментативный метод с креатиназой и саркозиноксидазой, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 5000 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.62.
	Набор реагентов для определения глюкозы с гексокиназой
	1. Гексокиназный метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 55 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.63.
	Набор реагентов для определения микропротеина в моче и СМЖ
	1. Колориметрический метод с пирогалловым красным;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 2000 мг/л;
4. Наличие стандарта не менее 4 мл;
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.64.
	Набор реагентов для определения микроальбумина в моче
	1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 500 мг/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.65.
	Калибратор микроальбумина
	1. Калибратор микроальбумина.
2. Фасовка не менее 1x1 мл

	1.66.
	Контроль микроальбумина
	1. Для контроля качества Микроальбумина.
2. Фасовка не менее 1x1 мл

	1.67.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина A1
	1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 250 мг/дл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.68.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина B
	1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 280 мг/дл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.69.
	Калибратор аполипопротеинов
	1. Комплект калибраторов Аполипопротеинов A1 и B.
2. Фасовка: не менее 5x0,5 мл


2.2. Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и калибраторы должны быть предназначены для применения на биохимических анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.

Лот 2 Расходные и контрольные материалы для биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для определения альбумина
	тест
	14 000

	1.2.
	Набор реагентов для определения АСТ
	тест
	46 000

	1.3.
	Набор реагентов для определения АЛТ
	тест
	46 000

	1.4.
	Набор реагентов для определения мочевины 
	тест
	50 000

	1.5.
	Набор реагентов для определения холестерина
	тест
	46 000

	1.6.
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	тест
	30 000

	1.7.
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	тест
	37 000

	1.8.
	Набор реагентов для определения глюкозы
	тест
	54 000

	1.9.
	Набор реагентов для определения креатинина
	тест
	50 000

	1.10.
	Набор реагентов для определения общего белка
	тест
	45 000

	1.11.
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	тест
	37 000

	1.12.
	Набор реагентов для определения ЛПВП
	тест
	26 000

	1.13.
	Набор реагентов для определения ЛПНП 
	тест
	23 000

	1.14.
	Набор реагентов для определения магния
	тест
	10 000

	1.15.
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	тест
	32 000

	1.16.
	Набор реагентов для определения фосфора
	тест
	5 000

	1.17.
	Набор реагентов для определения хлоридов
	тест
	4 000

	1.18.
	ЭРБА ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор 
	набор
	8

	1.19.
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	тест
	14 000

	1.20.
	Набор реагентов для определения кальция
	тест
	15 000

	1.21.
	Набор реагентов для определения амилазы
	тест
	18 000

	1.22.
	Набор реагентов для определения ГаммаГТ
	тест
	27 000

	1.23.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы
	тест
	5 000

	1.24.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ
	тест
	3 000

	1.25.
	Набор реагентов для определения ЛДГ
	тест
	5 500

	1.26.
	Набор реагентов для определения железа
	тест
	12 000

	1.27.
	Набор реагентов для определения НЖСС
	тест
	400

	1.28.
	Мультикалибратор (сыворотка калибровочная)
	набор
	15

	1.29.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма)
	набор
	36

	1.30.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология)
	набор
	36

	1.31.
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка
	тест
	24 000

	1.32.
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора 
	тест
	14 000

	1.33.
	Набор реагентов для определения антистрептолизина О
	тест
	5 000

	1.34.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c
	тест
	1 600

	1.35.
	ЦРБ Калибратор высокий 
	набор
	12

	1.36.
	РФ Калибратор высокий 
	набор
	10

	1.37.
	АСО Калибратор 
	набор
	7

	1.38.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c  калибратор, многоуровневый 
	набор
	4

	1.39.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, высокий ЭРБА 
	набор
	7 

	1.40.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, низкий ЭРБА 
	набор
	7

	1.41.
	RF контроль  
	набор
	6

	1.42.
	C-реактивный белок контроль высокий  
	набор
	8

	1.43.
	C-реактивный белок контроль низкий
	набор
	8

	1.44.
	АСО Контроль  
	набор
	6

	1.45.
	ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы 
	набор
	62

	1.46.
	Чашечки для образцов 
	штук
	11 000

	1.47.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 1 
	набор
	28

	1.48.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 2
	набор
	28

	1.49.
	Промывочный раствор кислотный и щелочной 
	набор
	24

	1.50.
	Набор реагентов для определения липазы
	тест
	200

	1.51.
	Калибратор ферритина
	набор
	10

	1.52.
	Ферритина контроль высокий
	набор
	6

	1.53.
	Ферритина контроль низкий
	набор
	6

	1.54.
	Набор реагентов для определения ферритина
	тест
	8 000

	1.55.
	Набор реагентов для определения Potassium FS – Калий
	тест
	3 000

	1.56.
	Калибратор электролитов (калий, натрий, хлор)
	набор
	3

	1.57.
	Набор реагентов для определения Д-димера
	тест
	200

	1.58.
	Калибратор Д-димер 
	набор
	1

	1.59.
	Контроль Д-димер 
	набор
	1

	1.60.
	Набор для определения натрия
	тест
	2 000

	1.61.
	Набор реагентов для определения креатинина ферментативно
	тест
	5 000

	1.62.
	Набор реагентов для определения глюкозы с гексокиназой
	тест
	530

	1.63.
	Набор реагентов для определения микропротеина в моче и СМЖ
	тест
	670

	1.64.
	Набор реагентов для определения микроальбумина в моче
	тест
	200

	1.65.
	Калибратор микроальбумина
	набор
	1

	1.66.
	Контроль микроальбумина
	набор
	1

	1.67.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина A1
	набор
	1

	1.68.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина B
	набор
	1

	1.69.
	Калибратор аполипопротеинов
	набор
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. 
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор реагентов для определения альбумина

	1. Метод с бромкрезоловым зелёным;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 60 г/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.2.
	Набор реагентов для определения АСТ

	1. Кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 390 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.3.
	Набор реагентов для определения АЛТ

	1. Кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 360 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7.Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.4.
	Набор реагентов для определения мочевины 
	1. Кинетический ферментированный метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 49,8 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.5.
	Набор реагентов для определения холестерина
	1. Метод Триндера, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 18,07 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	1. Диазометод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 380 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	1. Диазометод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 380 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.8.
	Набор реагентов для определения глюкозы

	1. Глюкозооксидазный метод (метод Триндера), монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 25 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.9.
	Набор реагентов для определения креатинина
	1. Кинетический Метод Яффе, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1590 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.10.
	Набор реагентов для определения общего белка
	1. Биуретовый метод, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 150 г/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.11.
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	1. Ферментированный метод, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 12 ммоль/л;
44. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.12.
	Набор реагентов для определения ЛПВП
	1. Прямой метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 5 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.13.
	Набор реагентов для определения ЛПНП 
	1. Прямой метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 6,84 ммоль/л;
44. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.14.
	Набор реагентов для определения магния
	1. Метод с ксилидиновым синим, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 2,4 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.15.
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	1. Уриказный метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1500 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.16.
	Набор реагентов для определения фосфора
	1. Молибдатный метод, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 22,9 мг/дл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.17.
	Набор реагентов для определения хлоридов
	1. Метод с тиоцианатом ртути, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 160 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.18.
	ЭРБА ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор 
	Фасовка: не менее 2х1 мл.

	1.19.
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	1. Кинетический метод с АМП-буфером, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1300 Ед/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.20.
	Набор реагентов для определения кальция

	1. Метод с Арсеназо III, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 4 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.21.
	Набор реагентов для определения амилазы

	1.Метод CNP- G3, монореагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1500 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.22.
	Набор реагентов для определения ГаммаГТ

	1. Кинетический метод с L--Глутамил-3-Карбокси-4-нитроаналидом, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 500 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.23.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы

	1. Кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1700 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.24.
	Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ
	1. Метод иммуноингибирование;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 600 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.25.
	Набор реагентов для определения ЛДГ
	1. Оптимизированный кинетический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 1200 Е/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.26.
	Набор реагентов для определения железа

	1. Феррозиновый метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 160 мкмоль/л;
4. Наличие стандарта не менее 4 мл;
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.27.
	Набор реагентов для определения НЖСС
	1. Линейность не менее 148,6 мкмоль/л;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Не более 500 исследований в наборе;
4. Наличие стандарта не менее 4 мл;
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.28.
	Мультикалибратор (сыворотка калибровочная)

	1. Произведен на основе сыворотки крови человека;
2. Параметры: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота.
2.Фасовка: не менее 4х3 мл.

	1.29.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма)
	1. Предназначены для контроля качества тестов, выполненных заявленными в данном лоте реагентами по параметрам: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, НЖСС, ЛПВП, ЛПНП, Липаза.
2.Фасовка: не менее 4х5 мл.

	1.30.
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология)
	1. Предназначены для контроля качества тестов, выполненных заявленными в данном лоте реагентами по параметрам: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, НЖСС, ЛПВП, ЛПНП, Липаза.
2.Фасовка: не менее 4х5 мл.

	1.31.
	Набор реагентов для определения С-реактивного белка
	1. Метод: иммунотурбидиметрия, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Наименьший обнаруживаемый уровень С-реактивного белка составляет не  более 5  мг/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.32.
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора 
	1. Метод: иммунотурбидиметрия, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Наименьший обнаруживаемый уровень ревматоидного фактора (нижний предел определения) составляет не более 1,61 Е/мл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.33.
	Набор реагентов для определения антистрептолизина О
	1. Метод: иммунотурбидиметрия на основе латексных частиц, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Наименьший обнаруживаемый уровень составляет не более 7.2 Е/мл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.34.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c
	1.Набор жидких реагентов для прямого иммунотурбидиметрического определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови.
2.Реагент 1 (Латексные частицы); Реагент 2 (Мышиные моноклональные антитела к человеческому HbA1c, глициновый буфер, натрий хлорид); Реагент 3 (гемолизирующий раствор).
3.Диапазон измерений HbA1c: до 15,6% к общему гемоглобину (IFCC).
4.Фасовка: Реагент 1 не менее – 42 мл, Реагент 2 не менее – 16 мл, Реагент 3 не менее – 150 мл.
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.35.
	ЦРБ Калибратор высокий 
	1. Стандарт для прямого количественного определения С-реактивного белка. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.36.
	РФ Калибратор высокий 
	1.Стандарт для прямого количественного определения ревматоидного белка. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.37.
	АСО Калибратор 

	1.Калибратор  для прямого количественного определения Антистрептолизина, используется с набором реагентов Антистрептолизин. 
2.Фасовка не менее 1х 1 мл.

	1.38.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c  калибратор, многоуровневый 

	1.Набор калибраторов для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. Моноспецифичный калибратор. 2.Состав набора: HbA1c Калибратор (4 уровня), фасовка не менее 5x0,5 мл.

	1.39.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, высокий ЭРБА 
	1.Контроль для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови в области патологических значений, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. 
2.Фасовка не менее 4x0,5 мл.

	1.40.
	Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, низкий ЭРБА 
	1.Контроль для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови в области нормальных значений, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. 2.Фасовка не менее 4x0,5 мл.

	1.41.
	RF контроль  

	1.Контроль для прямого количественного определения ревматоидного белка. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.42.
	C-реактивный белок контроль высокий  

	1.Контроль для прямого количественного определения С-реактивного белка в патологическом диапазоне значений. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.43.
	C-реактивный белок контроль низкий

	1.Контроль для прямого количественного определения С-реактивного белка в нормальном диапазоне значений. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.44.
	АСО Контроль  

	1.Набор контрольного материала для прямого количественного определения Антистрептолизина, используется с набором реагентов Антистрептолизин. 
2.Фасовка не менее 1х1 мл.

	1.45.
	ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы 
	1. Реагент для промывки системы биохимического анализатора.
2. Фасовка не менее 4х100 мл.

	1.46.
	Чашечки для образцов 

	1. Чашечки для образцов 3мл – Sample Cups (ERBA XL CUPS 3 ml)  Совместимы с  биохимическими анализаторами серии ERBA XL. 
2. Объем не более 3 мл.

	1.47.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 1 
	1. Для контроля качества Ферритина, АСО, СРБ, РФ, и других специфических белков в области низких значений.
2. Фасовка: не менее 1x1 мл

	1.48.
	Мульти контроль специфических белков Уровень 2

	1. Для контроля качества Ферритина, АСО, СРБ, РФ, и других специфических белков в области высоких значений.
2. Фасовка: не менее 1x1 мл

	1.49.
	Промывочный раствор кислотный и щелочной 

	1. Предназначен для промывки биохимических анализаторов.
2. Фасовка не менее 5х44 мл Кислотный + не менее 5х44 мл Щелочной
3.*Растворы должны быть расфасованы во флаконы, совместимые с анализаторами ERBA XL.

	1.50.
	Набор реагентов для определения липазы

	1.Метод ферментативный колориметрический;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 300 E/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6*. Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.51.
	Калибратор ферритина
	Калибратор ферритина/FERRITIN CALIBRATOR SET (не менее 1 мл).

	1.52.
	Ферритина контроль высокий
	Ферритина контроль высокий/FERRITIN CONTROL HIGH (не менее 1 мл)

	1.53.
	Ферритина контроль низкий
	Ферритина контроль низкий/FERRITIN CONTROL LOW (не менее 1 мл)

	1.54.
	Набор реагентов для определения ферритина
	1.Ферритин/ FERR FERRITIN (Реагент 1 не менее 2х14,5 (буфер) + Реагент 2 не менее 2х7,7 мл (латекс).
2.Пределы определения: 5-420 нг/мл. Нижний придел определения: 5 нг/мл.
3. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.55.
	Набор реагентов для определения Potassium FS – Калий
	1.Метод: Ферментативный, фотометрический.
2.Жидкие, готовые к работе реагенты. Диапазон измерения 2 – 8 ммоль/л калия.
Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении 2 – 8 °C.
3. Фасовка 4х100тестов, 4 парных контейнера для 100 тестов каждый.
4. Предназначены для применения на анализаторах XL-180, Erba XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.
5.* Упаковки реагентов в емкостях  совместимых с анализаторами ERBA XL. 
6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.56.
	Калибратор электролитов (калий, натрий, хлор)
	Калибратор электролитов 4-х уровневый (4х3мл), флаконы не менее 3 мл.

	1.57.
	Набор реагентов для определения Д-димера
	1.Метод: Иммунотурбидиметрический тест, усиленный частицами.
2.Линейность: до 0-8 мкг/мл (8 000нг/мл). Чувствительность 0,15мкг/мл (150нг/мл)
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.
*5.Упаковки реагентов в емкостях  совместимых с анализаторами ERBA XL.
6.Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.58.
	Калибратор Д-димер 
	1.Д-димеры калибратор 5 уровней, 5флаконов не менее 1 мл.
2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1.59. данного лота.

	1.59.
	Контроль Д-димер 
	1. Д-димеры контроль 2 уровня, 2флакона не менее 1 мл.
2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1.59. данного лота.

	1.60.
	Набор реагентов для определения Sodium FS – Натрия
	1.Метод: Ферментативный, фотометрический.
2.Жидкие, готовые к работе реагенты. Диапазон измерения 100 – 180 ммоль/л натрия.
Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении 2 – 8 °C.
3. Фасовка 4х100тестов, 4 парных контейнера для 100 тестов каждый.
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.
5.* Упаковки реагентов в емкостях  совместимых с анализаторами ERBA XL. 
6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.61.
	Набор реагентов для определения креатинина ферментативно
	1. Ферментативный метод с креатиназой и саркозиноксидазой, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 5000 мкмоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.62.
	Набор реагентов для определения глюкозы с гексокиназой
	1. Гексокиназный метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 55 ммоль/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.63.
	Набор реагентов для определения микропротеина в моче и СМЖ
	1. Колориметрический метод с пирогалловым красным;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 2000 мг/л;
4. Наличие стандарта не менее 4 мл;
5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.64.
	Набор реагентов для определения микроальбумина в моче
	1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 500 мг/л;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.65.
	Калибратор микроальбумина
	1. Калибратор микроальбумина.
2. Фасовка не менее 1x1 мл

	1.66.
	Контроль микроальбумина
	1. Для контроля качества Микроальбумина.
2. Фасовка не менее 1x1 мл

	1.67.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина A1
	1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 250 мг/дл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.68.
	Набор реагентов для определения Аполипопротеина B
	1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию;
3. Линейность не менее 280 мг/дл;
4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 
6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке.

	1.69.
	Калибратор аполипопротеинов
	1. Комплект калибраторов Аполипопротеинов A1 и B.
2. Фасовка: не менее 5x0,5 мл


2.2. Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и калибраторы должны быть предназначены для применения на биохимических анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.

Лот 3 Расходные материалы для ISE модулей биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для ISE модуля
	шт.
	135

	1.2.
	Набор промывочного раствора для ионоселективного блока
	набор
	135

	1.3.
	Электрод Na
	шт.
	54

	1.4.
	Электрод К
	шт.
	54

	1.5.
	Электрод Cl
	шт.
	54

	1.6.
	Референсный электрод
	шт.
	54



[bookmark: OLE_LINK1]2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1.
	№ 
	Наименование

	Технические требования

	1.1.
	Набор реагентов для ISE модуля
	1. Предназначен для работы на автоматических биохимических анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. Прямое потенциометрическое измерение. Состав: Калибрант А - 520 мл (Na+, 140 ммол/л; K+, 4 ммол/л; Cl-, 125 ммол/л; Li+, 1 ммол/л; Калибрант Б – 190 мл; (Na+, 70 ммол/л; K+, 8 ммол/л; Cl-, 41 ммол/л; Li+, 0,4 ммол/л), буфер, консервант, увлажнитель.

	1.2.
	Набор промывочного раствора для ионоселективного блока
	1. Предназначен для очистки ионоселективного блока автоматических биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. Состав: 1 флакон, 90 мл разбавитель для  ежедневной очистки, 6 флаконов с содержанием 0,3 г пепсина.

	1.3.
	Электрод Na
	1.  Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL.
2. Диапазон измерений 100-200 ммол/л, погрешность измерений 0,1 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)

	1.4.
	Электрод К
	1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL.
2. Диапазон измерений 1-10 ммол/л, погрешность измерений 0,01 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)

	1.5.
	Электрод Cl
	1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL.
2. Диапазон измерений 50-150 ммол/л, погрешность измерений 0,1 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)

	1.6.
	Референсный электрод
	1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.

Лот 4 Расходные материалы для ISE модулей биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для ISE модуля
	шт.
	15

	1.2.
	Набор промывочного раствора для ионоселективного блока
	набор
	15

	1.3.
	Электрод Na
	шт.
	6

	1.4.
	Электрод К
	шт.
	6

	1.5.
	Электрод Cl
	шт.
	6

	1.6.
	Референсный электрод
	шт.
	6



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1.
	№ 
	Наименование

	Технические требования

	1.1.
	Набор реагентов для ISE модуля
	1. Предназначен для работы на автоматических биохимических анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. Прямое потенциометрическое измерение. Состав: Калибрант А - 520 мл (Na+, 140 ммол/л; K+, 4 ммол/л; Cl-, 125 ммол/л; Li+, 1 ммол/л; Калибрант Б – 190 мл; (Na+, 70 ммол/л; K+, 8 ммол/л; Cl-, 41 ммол/л; Li+, 0,4 ммол/л), буфер, консервант, увлажнитель.

	1.2.
	Набор промывочного раствора для ионоселективного блока
	1. Предназначен для очистки ионоселективного блока автоматических биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. Состав: 1 флакон, 90 мл разбавитель для  ежедневной очистки, 6 флаконов с содержанием 0,3 г пепсина.

	1.3.
	Электрод Na
	1.  Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL.
2. Диапазон измерений 100-200 ммол/л, погрешность измерений 0,1 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)

	1.4.
	Электрод К
	1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL.
2. Диапазон измерений 1-10 ммол/л, погрешность измерений 0,01 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)

	1.5.
	Электрод Cl
	1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL.
2. Диапазон измерений 50-150 ммол/л, погрешность измерений 0,1 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)

	1.6.
	Референсный электрод
	1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*)


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.
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