ГродМТ 553/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

# Лот 1 Светильник бестеневой светодиодный трехламповый передвижной

Закупке подлежит 4 компл.

- Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Мобильное основание (с комплектом установки купола и колесами), обеспечивающее максимальную маневренность | 1 шт. |
|  | Блок излучения света. | 1 шт. |
|  | Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка. | 6 шт. |
|  | Источник резервного питания (встроенный или отдельный). | 1 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Поз. 1.2 «Блок излучения света. |  |
| 2.1 | Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней). |
| 2.2 | Блок излучения света должен обеспечивать: - максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98. - Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм. - Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°. - Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций. |
| 2.3 | Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения. |
| 2.4 | Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток. |
| Поз. 1.4 «Источник резервного питания». |  |
| 2.5 | Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 2 Светильник бестеневой светодиодный трехламповый передвижной

Закупке подлежит 4 компл.

- Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Мобильное основание (с комплектом установки купола и колесами), обеспечивающее максимальную маневренность | 1 шт. |
|  | Блок излучения света. | 1 шт. |
|  | Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка. | 6 шт. |
|  | Источник резервного питания (встроенный или отдельный). | 1 шт. |

- Технические требования:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| Поз. 1.2 «Блок излучения света. |  |
| 2.1 | Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней). |
| 2.2 | Блок излучения света должен обеспечивать: - максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98. - Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм. - Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°. - Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций. |
| 2.3 | Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения. |
| 2.4 | Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток. |
| Поз. 1.4 «Источник резервного питания». |  |
| 2.5 | Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут. |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию.