ГродМТ 553/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Светильник бестеневой светодиодный трехламповый передвижной 

Закупке подлежит 4 компл.

1. Состав одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Мобильное основание (с комплектом установки купола  и колесами), обеспечивающее максимальную маневренность 
	1 шт.

	1.2. 
	Блок излучения света.
	1 шт.

	1.3. 
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка.
	6 шт.

	1.4. 
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


1. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	Поз. 1.2 «Блок излучения света.

	2.1
	Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.2
	Блок излучения света должен обеспечивать:
- максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.
- Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм.
- Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°.
- Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций.

	2.3
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.4
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	Поз. 1.4 «Источник резервного питания».

	2.5
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 2 Светильник бестеневой светодиодный трехламповый передвижной 

Закупке подлежит 4 компл.

1. Состав одного комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.5. 
	Мобильное основание (с комплектом установки купола  и колесами), обеспечивающее максимальную маневренность 
	1 шт.

	1.6. 
	Блок излучения света.
	1 шт.

	1.7. 
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка.
	6 шт.

	1.8. 
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Технические требования

	Поз. 1.2 «Блок излучения света.

	2.1
	Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.2
	Блок излучения света должен обеспечивать:
- максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.
- Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм.
- Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°.
- Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций.

	2.3
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.4
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	Поз. 1.4 «Источник резервного питания».

	2.5
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

