УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________ Е.А.Зайцева

«___»______2026 г.

Заявка на закупку

медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Лампа щелевая офтальмологическая |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15009,28 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лампа щелевая офтальмологическая: |  |
| 1.1. | Столик приборный электрический | 1 |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Тип микроскопа | конвергентный бинокулярный типа Galileo |
| 2.2. | Увеличение | 5-ти ступенчатое барабанного типа |
| 2.3. | Источник света | светодиодная/галогеновая лампа |
| 2.4. | Увеличение окуляров | 12,5х |
| 2.5. | Этапы увеличения | 6х; 10х; 16х; 25х; 40х |
| 2.6. | Поле обзора: | 6х: 33 (±2) мм 10х: 20 (±2) мм 16х: 13 (±2) мм 25х: 8 (±2) мм 40х: 5 (±2) мм |
| 2.7. | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | от 55мм до 78мм |
| 2.8. | Регулировка диоптрийная | от -5D до +5D |
| 2.9. | Ширина щели | от 0 мм до 14мм, плавное увеличение |
| 2.10. | Длина щели | от 1мм до 14мм, плавное увеличение |
| 2.11. | Диаметр апертуры | ф 14мм, ф 10мм, ф 5мм, ф 2мм, ф 1мм, ф 0,2мм, ф 0,1мм |
| 2.12. | Угол щели | от 0 до 180 градусов, вращаемый |
| 2.13. | Угол освещения | 0, 5, 10, 15, 20 |
| 2.14. | Осветитель | верхнее/нижнее расположение (опционально) |
| 2.15. | Освещение | плавное увеличение интенсивности освещения |
| 2.16. | Фильтры | теплопоглащающий, серый, зеленый, синий кобальт |
| 2.17. | Лампа | Светодиодная лампа 3.5, 10w / галогеновая лампа 12v, 50w (опционально) |
| 2.18. | Диапазон смещения вперед-назад | 90мм (±5%) |
| 2.19. | Диапазон смещения вправо-влево | 100мм (±5%) |
| 2.20. | Тонкая регулировка вперед-назад, вправо-влево | 15мм (±5%) |
| 2.21. | Диапазон смещения вверх-вниз | 30мм (±5%) |
| 2.22. | Диапазон смещения фиксатора взгляда вверх-вниз | 80мм (±5%) |
| 2.23. | Фиксация | Красный диод LED |
| 2.24. | Параметры питания: напряжение, частота | 220-230 В, 50/60Гц |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для лазеротерапии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3200 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для лазеротерапии: |  |
| 1.1. | Адаптер сетевой | 1 шт. |
| 1.2. | Блок управления | 1 шт. |
| 1.3 | Излучатель с длинами волн λ1 = 0,405 (±0,03) мкм, λ2 = 0,650 (±0,03) мкм λ3 = 0,780 (±0,03) мкм | 1 шт. |
| 1.4 | Очки защитные, не менее | 1 шт. |
| 1.5 | Стойка | 1 шт. |
| 1.6 | Насадка для внутривенного облучения крови | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Максимальная средняя мощность излучения на выходе оптического отверстия для насадок | не более 25 мВт для λ1 = 0,405 (±0,03) мкм; не более 40 мВт для λ2 = 0,650 (±0,03) мкм; не более 40 мВт для λ3 = 0,780 (±0,03) мкм |
| 2.2. | Дискретное изменение средней мощности излучения для каждой длины волны излучения | Осуществляться с шагом 1,0 мВт |
| 2.3. | Дискретное изменение длительности воздействия излучения | Осуществляться в диапазоне от 1 до 60 минут с шагом 1 секунда |
| 2.4. | Возможность автоматического прекращения процедуры по истечении установленных параметров, а также досрочного прекращения процедуры | Осуществляться с подачей специальных звуковых сигналов |
| 2.5. | Аппарат должен работать от сети переменного тока напряжением | 230 (± 23) В, частотой 50 (± 0,4) Гц |
| 2.6. | Руководства пользования на русском языке | Наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                                       Ю.В.Сергиенко