| ГАЛОУНАЕ УПРАЎЛЕННЕ па АХОВе ЗДАРОЎЯ МİНСКАГА аБЛВЫКАНКАМА УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ «МİНСКİ АБЛАСНЫ СУПРАЦЬТУБЕРКУЛЕЗНЫ ДЫСПАНСЭР» 223040 в.Ляскоýка, Мiнскага раëна Тэл./факс 265 20 93; 265 25 40; 265 21 08 |  | Главное УПРАВЛЕНИЕ по ЗДРАВООХРАНЕНИю МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» 223040 д. Лесковка, Минский район Тел./факс 265 20 93; 265 25 40; 265 21 08 |
| --- | --- | --- |

Задание на закупку термоконтейнеров (термосумок) медицинских многоразового использования для временного хранения 
и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. с хладоэлементами 
для нужд УЗ «МОПТД» согласно описанию предмета государственной закупки.

| ЛОТ № 1. Сведения о предмете государственной закупки |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. с хладоэлементами |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 6 шт |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2 236,80 |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | 1. Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. с хладоэлементами должны быть: - изготовлены из водонепроницаемого (водозащитного) материала, устойчивого к воздействию дезинфектантов например пластика либо жесткого заливочного пенополиуретана либо другого материала, который обеспечивает повышенную ударную прочность, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, с наличием рекомендаций по уходу, дезинфекции; - предназначаться для временного хранения и транспортировки вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека, находящихся в индивидуальной упаковке, при диапазоне температур окружающей среды от -30°С до + 40°С и выше; - позволять временно хранить и транспортировать биологические материалы и лекарственные препараты, обеспечивая температуру внутри контейнера +2 – +8 °С. - в комплект должны входить по 2 комплекта валидированных хладоэлементов к каждому термоконтейнеру (термосумке), указать их состав, инструкцию по их применению с указанием необходимых рекомендаций по хранению, разморозке, заморозке, проведению дезинфекции (при необходимости); - желательно наличие в комплекте к каждому термоконтейнеру (термосумке) внутренних прокладок из пластика либо гофрокартона либо другого материала, поддающегося дезинфекции дезинфицирующими средствами для предотвращения непосредственного контакта замороженных хладоэлементов с перевозимыми лекарственными препаратами, биологическими образцами и т.д. - иметь схему и инструкцию по правильной подготовке и укладке хладоэлементов, для обеспечения сохранения нужного (выше указанного) температурного режима при различных условиях окружающей среды; - желательно подтверждающие документы (при их наличии) о клинических испытаниях, которые подтверждены соответствующими отчетами либо валидационные отчеты на предоставленные термоконтейнеры (термосумки) либо другое; - полезный средний объем термоконтейнера (термосумки) с учетом прилагаемых хладоэлементов должен быть не менее трёх литров и не более 7 литров; - внутренний объем пустого термоконтейнера (термосумки) должен быть не менее 7,5 литров; - обязательное наличие ручки (ручек) и плечевого ремня; - обязательное наличие инструкции либо руководства, либо паспорта по применению; - обязательное наличие копии регистрационного удостоверения, сертификата соответствия; - поставляться новыми, не бывшими в употреблении; - срок службы термоконтейнеров (термосумок) должен быть не менее 3-х лет, с момента поставки. |
| ЛОТ № 2 Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. с хладоэлементами |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 1 шт |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 404,00 |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | 1. Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. с хладоэлементами должны быть: - изготовлены из водонепроницаемого (водозащитного) материала, устойчивого к воздействию дезинфектантов например пластика либо жесткого заливочного пенополиуретана либо другого материала, который обеспечивает повышенную ударную прочность, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, с наличием рекомендаций по уходу, дезинфекции; - предназначаться для временного хранения и транспортировки вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека, находящихся в индивидуальной упаковке, при диапазоне температур окружающей среды от -30°С до + 40°С и выше; - позволять временно хранить и транспортировать препараты крови и биологические материалы, обеспечивая температуру внутри контейнера (температуру -30°С – -10°С). - в комплект должны входить 2 комплекта валидированных хладоэлементов к термоконтейнеру (термосумке), указать их состав, инструкцию по их применению с указанием необходимых рекомендаций по хранению, разморозке, заморозке, проведению дезинфекции (при необходимости); - желательно наличие в комплекте к каждому термоконтейнеру (термосумке) внутренних прокладок из пластика либо гофрокартона либо другого материала, поддающегося дезинфекции дезинфицирующими средствами для предотвращения непосредственного контакта замороженных хладоэлементов с перевозимыми лекарственными препаратами, биологическими образцами и т.д. - иметь схему и инструкцию по правильной подготовке и укладке хладоэлементов, для обеспечения сохранения нужного (выше указанного) температурного режима при различных условиях окружающей среды; - желательно подтверждающие документы (при их наличии) о клинических испытаниях, которые подтверждены соответствующими отчетами либо валидационные отчеты на предоставленные термоконтейнеры (термосумки) либо другое; - полезный средний объем термоконтейнера (термосумки) с учетом прилагаемых хладоэлементов должен быть не менее трёх литров и не более 7 литров; - внутренний объем пустого термоконтейнера (термосумки) должен быть не менее 7,5 литров; - обязательное наличие ручки (ручек) и плечевого ремня; - обязательное наличие инструкции либо руководства, либо паспорта по применению; - обязательное наличие копии регистрационного удостоверения, сертификата соответствия; - поставляться новыми, не бывшими в употреблении; - срок службы термоконтейнеров (термосумок) должен быть не менее 3-х лет, с момента поставки. |
| ЛОТ № 3 Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. с хладоэлементами |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 1 шт |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 487,80 |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | 1 Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. с хладоэлементами должны быть: - изготовлены из водонепроницаемого (водозащитного) материала, устойчивого к воздействию дезинфектантов например пластика либо жесткого заливочного пенополиуретана либо другого материала, который обеспечивает повышенную ударную прочность, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, с наличием рекомендаций по уходу, дезинфекции; - предназначаться для временного хранения и транспортировки вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека, находящихся в индивидуальной упаковке, при диапазоне температур окружающей среды от -30°С до + 40°С и выше; - позволять временно хранить и транспортировать биологические материалы и лекарственные препараты, обеспечивая температуру внутри контейнера +2 – +8 °С. - в комплект должен входить 1 комплект валидированных хладоэлементов к термоконтейнеру (термосумке), указать их состав, инструкцию по их применению с указанием необходимых рекомендаций по хранению, разморозке, заморозке, проведению дезинфекции (при необходимости); - желательно наличие в комплекте к каждому термоконтейнеру (термосумке) внутренних прокладок из пластика либо гофрокартона либо другого материала, поддающегося дезинфекции дезинфицирующими средствами для предотвращения непосредственного контакта замороженных хладоэлементов с перевозимыми лекарственными препаратами, биологическими образцами и т.д. - иметь схему и инструкцию по правильной подготовке и укладке хладоэлементов, для обеспечения сохранения нужного (выше указанного) температурного режима при различных условиях окружающей среды; - желательно подтверждающие документы (при их наличии) о клинических испытаниях, которые подтверждены соответствующими отчетами либо валидационные отчеты на предоставленные термоконтейнеры (термосумки) либо другое; - полезный средний объем термоконтейнера (термосумки) с учетом прилагаемых хладоэлементов должен быть не менее 14 литров и не более 16 литров; - внутренний объем пустого термоконтейнера (термосумки) должен быть не менее 25 литров; - обязательное наличие ручки (ручек) и плечевого ремня; - обязательное наличие инструкции либо руководства, либо паспорта по применению; - обязательное наличие копии регистрационного удостоверения, сертификата соответствия; - поставляться новыми, не бывшими в употреблении; - срок службы термоконтейнеров (термосумок) должен быть не менее 3-х лет, с момента поставки. |

Главный врач							И.В.Савочкин

Лукашевич Ж.В.

Байгачева Л.А.

24 Тростянко Н.Н. 3187088